Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy

Zadanie nr 2 – Kolposkop LED z torem wizyjnym

| L.p. | Nazwa towaru – asortyment | j.m. | Ilość | Wartość netto | Stawka podatku VAT ( % ) | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolposkop LED z torem wizyjnym | szt. | 1 |  |  |  |  |

## TABELA WYMAGANYCH  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wpisać TAK/NIE*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | TAK |  |
|  | Oświetlenie LED, Moc 80W±10%, 50klux±10% | TAK |  |
|  | Binokular o stałym kącie nachylenia 45º±10%; szerokokątny; okulary z niezależną regulacją dla dla każdego oka ±5 dioptrii | TAK |  |
|  | Obiektyw o ogniskowej 300mm±10% | TAK |  |
|  | Min. 5 stopni powiększeń w zakresie od 2,25x do 14x | TAK |  |
|  | Wielkość pola zabiegowego 88mm-14mm±10% | TAK |  |
|  | Filtr zielony | TAK |  |
|  | Ramie pantograficzne o długości 60 cm±10% | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna na 4 kółkach z blokadami w kształcie litery H | TAK |  |
|  | Tor wizyjny, Kamera CCD 1/3” Format obrazu 4:3 automatyczny balans bieli uruchamianym przyciskiem automatyczna migawka od 1/50 do 1/100000 cykli/sekundę | TAK |  |
|  | Maszt do monitora montowany na kolumnie kolposkopu | TAK |  |
|  | Monitor LCD 22-24 cale | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania łóżka i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |
|  | Szkolenie użytkowników w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. Podać. | TAK |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji i naprawy gwarancyjne; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. Podać nazwę i siedzibę serwisu. | TAK |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Usunięcie awarii w okresie gwarancji w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii | TAK |  |
|  | Urządzenie zastępcze na czas usunięcia awarii | TAK |  |

* Parametry określone jako "TAK" są warunkami granicznymi, których nie spełnienie skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy pzp.

* Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów bądź pozostawienie kolumny pustej (tu: niewypełnionej) spowoduje odrzucenie oferty.

WYKONAWCA									ZAMAWIAJĄCY