Poznań dnia: 2021-09-13

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup aparatury medycznej, stołu operacyjnego ogólnochirurgicznego oraz monitora operacyjnego FULL HD” – znak sprawy SZW/DZP/51/2021

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami jednocześnie dokonując modyfikacji SWZ w zakresie formularza asortymentowo – cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 2 do umowy oraz Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ:

Pytanie nr 1 dot. Zadania nr 4: Czy Zamawiający uzna za równoważny - tj. posiadający lepsze parametry i dopuści monitor medyczny, operacyjny FULL HD kompatybilny z kolumną laparoskopową firmy Storz posiadający cyfrowe wejścia video 1 x DVI, 1 x SDI, i dodatkowo wejścia 1 x HDMI oraz 1 x USB, przy zachowaniu pozostałych wymogów urządzenia ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie lecz wymaga dwóch cyfrowych wejść VIDEO DVI-D – bez dodatkowych adapterów. Pytanie nr 2 dot. Zadania nr 4: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie. W Rozdziale 21 SWZ Zamawiający podaje wymagane dla Zadania nr 4 kryteria, które będzie uwzględniał przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. Cena oferty brutto, Gwarancja, Termin realizacji zamówienia. Natomiast w Załączniku nr 2 do SWZ - TABELA WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, pkt. 1 i pkt. 2 wskazuje także parametry techniczne za spełnienie, których Wykonawca otrzyma określoną ilość punktów co jest zatem sprzeczne z zapisami ww. Rozdziału 21 SWZ. Mając powyższe na uwadze wnosimy jak we wstępie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy w zakresie zadania nr 3 i zadania nr 4, Formularz asortymentowo - cenowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie 3 dot. § 7 ust. 11, 12 wzoru umowy: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy wstawienie urządzenia zastępczego o identycznych parametrach na czas naprawy w okresie gwarancyjnym (Zadanie nr 4, Załącznik nr 2 do SWZ, pkt. 8) wstrzymuje bieg terminów na naprawę aparatu wskazanych we wzorze umowy ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Dostarczenie aparatu zastępczego nie wstrzymuje terminów, tym niemniej Zamawiający wprowadza zmianę w & 7 ust. 12 umowy. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 4 do SWZ, tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 4 Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1 : 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę Umowną w wysokości: 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za opóźnioną część dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy, 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za wadliwą część dostawy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto za wadliwą część dostawy 3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za wadliwą część dostawy za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto za wadliwą część dostawy (Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych z tytułu nieterminowej naprawy w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego o takiej samej funkcjonalności), 4) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy, Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Wskazane zasady naliczania kar umownych, są powszechnie stosowane w umowach i nie można ich uznać za nieadekwatne do rodzaju naruszeń umowy. Ponadto ewentualne miarkowanie kar umownych, jest zawsze domeną Sądu, w oparciu o badanie indywidualne rodzaju naruszeń umowy. Pytanie nr 5 Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: §8 ust. 6 umowy otrzymuje nowe brzmienie w związku z czym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 4 do SWZ, tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 6 Czy opisana w § 7 pkt. 5 Załącznika nr 4 do SWZ (wzór umowy) - "opieka serwisowa w okresie pogwarancyjnym" stanowi integralną część zamówienia w w/w postępowaniu o zamówienie publiczne w rozumieniu definicji z art. 7 pkt 32 p.z.p.? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Opieka serwisowa pogwarancyjna nie stanowi integralnej części zamówienia. Pytanie nr 7 Czy w sytuacji, gdy "opieka serwisowa w okresie pogwarancyjnym" opisana w § 7 pkt. 5 Załącznika nr 4 do SWZ (wzór umowy) w zadaniu nr 4 jest zdaniem Zamawiającego częścią zamówienia w rozumieniu definicji z art. 7 pkt 32 p.z.p., należy przyjąć, że w związku z warunkiem z § 7 pkt. 20 Załącznika nr 4 do SWZ (dostępność części zamiennych przez okres min. 8 lat po upływie okresu gwarancji) umowa z wykonawcą zostanie zawarta na co najmniej 10 lat ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Opieka serwisowa pogwarancyjna nie stanowi integralnej części zamówienia. Pytanie nr 8 Czy Zamawiający wymaga wobec warunku przez niego opisanego w § 7 pkt. 20 Załącznika nr 4 do SWZ (wzór umowy) w zadaniu nr 4 uwzględnienia w cennie oferty każdego wykonawcy, bez względu na to czy jest on producentem czy tylko dystrybutorem, kosztów utrzymania/zapewnienia co najmniej 8-io letniego serwisu pogwarancyjnego, w tym wszystkich bez wyjątku możliwych części zamiennych w tym okresie ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Opieka serwisowa pogwarancyjna nie stanowi integralnej części zamówienia. Pytanie nr 9 Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 3 jest twierdząca to w związku z dyspozycją z art. 99 ust. 1 p.z.p. prosimy Zamawiającego o podanie w ramach treści SWZ jednoznacznego i wyczerpującego opisu czynności jakie winny być przedmiotem wymaganego "Serwisu pogwarancyjnego" oraz zamkniętej listy części zamiennych wraz z ich ilością, tak aby wszyscy wykonawcy w sposób równy (art. 16 ust. pkt 1 p.z.p.) mogli prawidłowo (bez narażenia się na zarzut ceny rażąco niskiej) wycenić przedmiotową usługę oraz koszty utrzymania niezbędnych części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Opieka serwisowa pogwarancyjna nie stanowi integralnej części zamówienia. Pytanie nr 10 Zadanie nr 4 - Monitor operacyjny FULL HD kompatybilny z kolumną laparoskopową firmy Storz - Czy oferowane monitory mają być w pełni kompatybilne z posiadaną kolumną laparoskopową firmy Karl Storz ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 11 Zadanie nr 4 - Monitor operacyjny FULL HD kompatybilny z kolumną laparoskopową firmy Storz - Czy kompatybilność monitorów z posiadaną przez Zamawiającego kolumną laparoskopową ma być potwierdzona przez autoryzowanego przedstawiciela producenta toru wizyjnego na terenie RP? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 12 Czy Zamawiający przyzna 10 punktów rozwiązaniu lepszemu niż opisane tj. stół operacyjny z podstawą profilowaną w kształcie litery X , węższą w części centralnej tak aby ułatwić dostęp do pacjenta w czasie zabiegu ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z pytaniem i odpowiedzią – pytanie nr 2. Pytanie nr 13 Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z podstawą o konstrukcji ze stali nierdzewnej z osłoną z kompozytu odpornego na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 14 Czy Zamawiający dopuści kolumnę stołu wykonaną ze stali nierdzewnej z dodatkową osłoną górnej części z kompozytu tworzywowego co stanowi dodatkowe zabezpieczenie ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 15 Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z czterema podwójnymi obrotowymi kołami o średnicy 125mm, które w niektórych pozycjach nieznacznie wystają poza obrys podstawy stołu ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 16 Czy Zamawiający dopuści stół z funkcją blokady stołu poprzez blokowanie wszystkich kół ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 17 Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny bez dodatkowej osłony zabezpieczającej panel sterowania awaryjnego lecz z zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem dodatkowego (awaryjnego) układu sterującego blatu poprzez konieczność naciśnięcia jednocześnie dwóch przycisków dodatkowego panelu sterującego celem aktywacji wybranej funkcji ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 18 Czy Zamawiający dopuści pilota z 6 stopniowym wskaźnikiem sygnalizującym stan naładowania akumulatorów co jest zupełnie wystarczające do oceny w jakim stopniu naładowane są akumulatory. Dodatkowo w stole na panelu sterowania awaryjnego jest kolorystyczny wskaźnik diodowy informujący o stopniu naładowania akumulatorów. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 19 Czy Zamawiający dopuści sekcję pod nogi łatwo demontowalną i regulowaną manualnie ze wspomaganiem pneumatycznym w zakresie min. - 90° ÷ +0° w płaszczyźnie pionowej i 180° w płaszczyźnie poziomej ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 20 Czy Zamawiający dopuści materace montowane do stołu operacyjnego na rzepy o grubości 80mm.? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 21 Czy Zamawiający dopuści możliwość doposażenia w przyszłości stołu o następujące elementy, nie występujące na obecnym etapie wyposażenia stołu : - dedykowaną karbonową ramę – rama z podparciem od strony głowy , o nośności 250 kg, mocowaną bezpośrednio do stołu za pomocą dodatkowych adapterów - dedykowaną karbonową płytę o długości 1150 mm mocowaną bezpośrednio do stołu bez dodatkowych adapterów ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 22 Czy Zamawiający dopuści podporę pod bok lub pod plecy z możliwością wydłużania, obracania, blokowania. Podpora zaokrąglona, z zaciskiem obrotowym mocowanym na szynie bocznej .Wymiary 145x 117 x 40 mm. ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 23 Czy Zamawiający dopuści zacisk obrotowy o profilu okrągłym gdyż akcesoria w naszych stołach mają profil okrągły ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 24 Umowa – kary – par. 9, pkt. 2 – prosimy o obniżenie kar do 20%. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj. zgodnie z ogłoszeniem o zmianie zamówienia nr 2021/BZP 00170668/01 z dnia 06.09.2021 r.

Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą formularza asortymentowo - cenowego sprzed modyfikacji z dnia 13.09.2021 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 226 ust.1 pkt. 5 Ustawy.

Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą projektu umowy sprzed modyfikacji z dnia 13.09.2021 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 223 
ust. 2 pkt. 3 Ustawy.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki