Wymagana specyfikacja techniczna

- pojemność 740 L

- 5 sekcji wewnętrznych z osobnymi drzwiami (dopuszczalne 5 sekcji wewnętrznych z 3 izolowanymi i uszczelnionymi drzwiami wewnętrznymi)

- 2-stopniowy kaskadowy układ chłodzący, składający się z dwóch kompresorów, gwarantujących bezawaryjną pracę urządzenia w temp otoczenia do +32C

- wymiary zewnętrzne maksymalne ± 20 mm (wys. x szer. x głęb.) [mm] 2000 x 1100 x 950

- każda z półek zamrażarki posiada szczeliny wentylacyjne, pozwalające na szybkie wyrównanie temperatury w komorze urządzenia

- urządzenie energooszczędne z maksymalnym poborem mocy nie większym niż 11 800 ciche, generujące hałas na poziomie nie większym niż 47.8 dB

- funkcja akumulatorowego zasilania alarmu, zwiększająca bezpieczeństwo przechowywanych próbek

- możliwość systemu podłączenia systemu chłodzenia za pomocą dwutlenku węgla