Załącznik nr A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i instalacja elipsometru spektroskopowego wyposażonego w automatyczny, sterowany komputerowo goniometr wraz z zestawem komputerowym

1. Dostawa i instalacja elipsometru spektroskopowego wyposażonego w automatyczny, sterowany komputerowo goniometr wraz z oprogramowaniem pozwalającym m.in. na akwizycję danych, modelowanie i analizę danych – 1 szt

| PRZEZNACZENIE |  |
| --- | --- |
| Przeznaczony do wykonywania pomiarów właściwości warstw przezroczystych i częściowo przezroczystych, jedno i wielowarstwowych, na różnych typach podłoży. Umożliwiający określenie, dla poszczególnych warstw, m.in. właściwości optycznych (współczynniki n i k), grubości, składu, mikrochropowatości powierzchniowej i przewodnictwa oraz szerokości przerwy wzbronionej w półprzewodnikach. Posiadający możliwość prowadzenia w trybie pomiarów właściwości przy różnych kątach padania w zakresie od przynajmniej 20o do 95o z zastosowaniem sterowanego komputerowo goniometru. WYMAGANIA TECHNICZNE Zakres spektralny Co najmniej 240 - 1000 nm, z możliwością rozbudowy do 1 700 nm. Źródło światła Kombinacja lamp deuterowej i halogenowej (wolframowej) Średnica wiązki: regulowana w zakresie 1.5 – 3 mm Spektrometr Szybki i bardzo czuły liniowy detektor matrycowy CCD Zakres spektralny: 240 - 1000 nm Rozdzielczość pikselowa: ≤ 0.45 nm/px Rozdzielczość spektralna: ≤ 4.5 nm FWHM Dla większej dokładności i skrócenia czasu pomiaru detekcja światła odbitego przebiega krokowo, przy założonych (unieruchamianych w trakcie pomiaru) pozycjach analizatora wielokanałowego. Goniometr sterowany komputerowo Automatyczny, sterowany komputerowo goniometr pracujący w położeniu wertykalnym, z możliwością niezależnego sterowania każdym z ramion Zakres kątowy: 20° - 95° lub szerszy Precyzja (powtarzalność pozycjonowania): 0.001° lub lepsza Stolik próbek Horyzontalny, manualny stolik o średnicy 150 mm System pozycjonowania próbki Wyposażony w układ autokolimujący i mikroskop optyczny do ustawienia pochyłu i wysokości próbki Dokładność ustawienia przechyłu: równa lub lepsza niż 1 minuta kątowa Dokładność ustawienia wysokości: < 8 µm Wyposażony w kamerę do kontroli ustawienia próbki i wizualizacji jej powierzchni Polaryzatory Wysokiej klasy polaryzatory Glan Thomson lub Glan Taylor Współczynnik ekstynkcji: >5 x10-6 Precyzja ustawienia: 0.02° lub lepsza Polaryzatory sterowane komputerowo dla większej precyzji pomiaru Analizator pracujący w trybie krokowym, brak poruszających się elementów podczas pomiaru, które mogłyby zakłócać wynik Kompensator Stabilizowany kompensator dla zakresu spektralnego UV-VIS Czas pomiaru Zakres UV-VIS: na ogół krótszy niż 10 sek. dla 800 punktów pomiarowych, dostępny szybki tryb pomiarowy z czasem pomiaru 3-4 sek. Jednostka sterująca Zawierająca kontroler elipsometru, spektrometr, zasilacz PRECYZJA POMIARÓW Zakres grubości: warstwy transparentne – 10 000 nm warstwy absorbujące – zależy od współczynnika absorpcji Dla warstwy SiO2 na Si: Precyzja pomiaru grubości 1: 20 nm SiO2: ±0.02 nm 100 nm SiO2: ±0.03 nm Precyzja pomiaru współczynnika załamania (100 nm SiO2 ) <± 0.0004 (zależnie od jakości warstwy) OPROGRAMOWANIE Oprogramowanie pozwalające na: - pomiar kątów elipsometrycznych (psi, delta), współczynników Fouriera (S1, S2), współczynników odbicia (Rs, Rp) w funkcji długości fali i energii - automatyczną kalibrację - automatyczny pomiar kątów Psi i Delta w całym badanym zakresie – od 0 do 90° dla Psi oraz od 0 do 360° dla kąta Delta – za jednym razem - wykonywanie mapowania próbek w tym skanowania punktowego, wielopunktowego, liniowego, rastrowego (wyniki mogą zostać przedstawione jako dane statystyczne lub jako graficzne mapy konturowe, mapy 2D lub 3D) - akwizycję danych - modelowanie, dopasowanie - przechowywanie danych - rozszerzone raportowanie, w tym prezentację danych i sporządzanie wykresów widm mierzonego i obliczonego - analizę danych otrzymanych w pomiarach przy kilku kątach padania wiązki oraz analizę danych z łączonych pomiarów fotometrycznych - analiza 11 elementów Macierzy Muellera (z opcją rozszerzenia do pomiarów pełnej macierzy) - eksportowanie danych pomiarowych do plików ASCII Zawierające: - dużą bazę danych (nie mniej niż 200 materiałów, oraz dyspersji i stopów, różnych modeli optycznych) język skryptowy dla interfejsu do innego oprogramowania lub sprzętu |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE: Urządzenie fabrycznie nowe. Dostarczony przyrząd musi być oznaczony symbolem CE. Urządzenie nastołowe (musi mieć możliwość ustawienia na standardowym stole laboratoryjnym) o maksymalnych wymiarach 80 (wysokość) x85(szerokość) x 150(długość) cm Urządzenie ma możliwość prowadzenia pomiarów elipsometrycznych po podłączeniu dostępnych na rynku celek cieczowych i stolików, w tym posiadanej przez Zamawiającego celki producenta Linkam Scientific Instruments Ltd. Dostępna jest możliwość rozbudowy urządzenia o zamówione w przyszłości wybrane podzespoły w laboratorium Zamawiającego, przez samego Zamawiającego, bez konieczności wzywania inżyniera serwisowego Instalacja i szkolenie (2 dni) w siedzibie Zamawiającego, przez kwalifikowany serwis producenta. Wsparcie aplikacyjne obejmujące opracowanie modeli dla nowych próbek Gwarancja na elipsometr spektroskopowy – nie mniej niż 12 miesięcy 2. Komputer stacjonarny dostosowany do współpracy z elipsometrem spektroskopowym wraz z monitorem 23” wraz z klawiaturą i myszą z systemem Windows 10 – 1 zestaw Komputer stacjonarny dostosowany do współpracy z elipsometrem spektroskopowym, Windows 10, 36 miesięcy gwarancji Monitor 23”, Klawiatura, mysz WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI: Dostarczona zostanie instrukcja obsługi urządzenia, w języku polskim lub angielskim. Kryteria oceny ofert: Cena – 60% Gwarancja – 20% Termin płatności – 20% Gwarancja na elipsometr: 24 miesiące i więcej – 20 punktów do 18 miesięcy – 10 punktów do 12 miesięcy – 0 punktów Termin płatności: 30 dni – 20 punktów 21 dni – 10 punktów 14 dni – 0 punktów |  |