Kraków dnia: 2021-10-07

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Znak sprawy: ZP/48/2021

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Poradni Ginekologiczno-Położniczej i Poradni Urologicznej  w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - lampa zabiegowa mobilna, fotel ginekologiczny i kolposkop.” – znak sprawy ZP/48/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 1 – Lampa zabiegowa mobilna 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową mobilną z podstawą wyposażoną w 4 koła, w tym 2 z blokadą? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową mobilną ze stałą średnicą pola operacyjnego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową mobilną ze współczynnikiem R9: 90? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania i uzna za parametr równoważny lampę zabiegową mobilną z funkcją załączenia / wyłączenia lampy z panelu umieszczonego na czaszy lampy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową mobilną o żywotności źródła światła 50 000h? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 6. (Dotyczy pkt. 14, załącznik 1.1) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową mobilną z funkcją zwiększenia średnicy pola operacyjnego do wartości 320mm realizowaną płynnie z panelu na czaszy lampy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową mobilną ze współczynnikiem R9: 93? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski