Załącznik nr 1 do SWZ

Znak sprawy: KA-2/086/2021

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa stanowiska do  wyznaczania modułu Younga oraz współczynnika Poissona różnych materiałów za pomocą rezonansu w podwyższonych temperaturach

Stanowisko do wyznaczania modułu Younga oraz współczynnika Poissona różnych materiałów (w tym metali) za pomocą rezonansu w podwyższonych temperaturach zgodnie z normą ASTM-E1876 , którego minimalne wymagania to:

•	 specjalistyczny piec do spektroskopii mechanicznej pracujący w zakresie temp. do 1600 °C

•	 równoczesne pomiary modułu Younga i modułu ścinania

•	 pomiary tłumienia/tarcia wewnętrznego

•	 maksymalna temp. w piecu – 1600 °C

•	 atmosfera powietrza lub gazu obojętnego

•	 dolny piec ładunkowy do łatwego ładowania próbek

•	 próbki o długości przynajmniej do 150 mm lub więcej

Pozostałe wymagane parametry i funkcje urządzenia:

•	możliwość wyznaczania częstotliwości rezonansowych i ich tłumienia badanych próbek o dowolnym kształcie,

•	odpowiedni układ chłodzenia ścian pieca i mikrofonu zintegrowanego z piecem,

•	stacja sterująca składająca się z jednostki obliczeniowej z oprogramowaniem kompatybilnym z urządzeniem oraz monitorem.

Inne wymagania:

•	urządzenie fabrycznie nowe (wyprodukowane nie później niż w 2021 r., nie noszące śladów wcześniejszego użytkowania),

•	nie dopuszcza się w ofercie urządzeń demonstracyjnych,

•	zakres dostawy obejmuje również montaż, ustawienie i uruchomienie urządzenia oraz przeprowadzenie pomiarów sprawdzających,

•	minimum 2 dni szkolenia aplikacyjnego oddelegowanych pracowników Politechniki Krakowskiej obejmującego wykorzystanie urządzenia i zasadę jego pracy. Szkolenie prowadzone po instalacji urządzenia obejmujące sprawdzenie umiejętności obsługi sprzętu

Gwarancja: minimum 12 miesięcy