Załącznik nr A

Opis przedmiotu zamówienia

Opis kryteriów i sposób oceny ofert

- Kryterium oceny ofert dla części 1:

- Cena (C)					60% (waga 0,60)

- Parametry techniczne (T)			20% (waga 0,20)

- Okres gwarancji (G)			20% (waga 0,20)

- Kryterium oceny ofert dla części 2, 3 i 4 :

- Cena (C)					60% (waga 0,60)

- Termin realizacji (R)			15% (waga 0,15)

- Okres gwarancji (G)			25% (waga 0,25)

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu na potrzeby projektu „WCZT 2.0 - Centrum technologii przyrostowych i inżynierii biomedycznej – ETAP I” realizowanego przez Centrum Zaawansowanych Technologii UAM w ramach działania 4.2 POIR.

Wszystkie podane przez Zamawiającego parametry techniczne są parametrami minimalnymi. Wykonawcy mogą zaproponować sprzęt o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych poniżej przez Zamawiającego.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia:

Część 1 – Spektrometr 400 MHz z automatycznym podajnikiem próbek, sprężarką oraz dodatkowym wyposażeniem

Elementy składowe sprzętu:

- Spektrometr NMR

| Typ spektrometru | Spektrometr NMR 400 MHz |
| --- | --- |
|  | Specyfikacja techniczna: - Częstotliwość rezonansowa dla 1H co najmniej 400 MHz - Magnes nadprzewodzący aktywnie ekranowany wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i akcesoriami umożliwiającymi jego pracę o następujących właściwościach: - indukcja pola magnetycznego co najmniej 9,0 T - średnica otworu pomiarowego 50 – 55 mm - wyposażenie w system tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych (dodatkowo punktowane – 5 pkt.) - resztkowe pole magnetyczne nie większe niż 0,5 mT na wysokości środka magnetycznego magnesu w odległości 0,5 m radialnie i 1,0 m wertykalnie - czas pomiędzy dolewaniem ciekłego helu co najmniej 300 dni, ciekłego azotu co najmniej 16 dni - stabilność pola magnetycznego 4,0 Hz/godz lub niższa wartość - system cewek korekcyjnych niskotemperaturowych (cryoshims) i cewki korekcyjne pracujące w temp. pokojowej (shim system, co najmniej 20 cewek) Parametry konsoli: - Moc wzmacniacza liniowego kanału wysokich częstotliwości minimum 50W, niskich częstotliwości minimum 135W - Częstotliwość ustawiana z rozdzielczością 0,005 Hz lub lepszą - Rozdzielczość fazowa generowanej częstotliwości nie gorsza niż 0,01 stopnia. - Generatory RF muszą pokrywać zakres od 6 do 430 MHz w każdym kanale. - System do pomiaru temperatury próbki oparty na termoparze. Zastosowanie bardzo dokładnego systemu do pomiaru temperatury wewnętrznej próbki który nie jest oparty na systemie zewnętrznej termopary (dodatkowo punktowane – 5 pkt.). - Konsola powinna być wyposażona w moduł zapewniający synchroniczność na wszystkich kanałach (w tym kanałach gradientowych) w czasie nie dłuższym niż 20 ns. Zapewnienie synchroniczności na wszystkich kanałach (w tym kanałach gradientowych) poniżej 15 ns dodatkowo punktowane – 5 pkt. Parametry głowicy NMR: - jednostka generująca gradient pola minimum 50 Gs/cm - kształtowanie pulsów na każdym kanale - przystosowana do prowadzenia eksperymentów w zakresie min. -100ºC − +100ºC. Możliwość prowadzenia eksperymentów w zakresie co najmniej -150ºC − +150ºC (dodatkowo punktowane – 5 pkt.) - sonda 5 mm o zakresie pomiarowym (19F, 31P-109Ag z wyłączeniem 171Yb-9Be)/1H, posiadająca aktywnie ekranowaną cewkę osi Z gradientu, z wbudowanym systemem do automatycznego szybkiego strojenia i dopasowania - sonda powinna być wyposażona w inteligentne złącze, tak aby mogła być zidentyfikowana przez spektrometr, w celu wczytania zapisanych wartości shimów, pulsów oraz mocy. - sonda powinna być wyposażona w pełne oprzyrządowanie i akcesoria umożliwiające jej pracę ze spektrometrami. - Kontroler temperatury, wraz z urządzeniem do chłodzenia medium VT, dające na wyjściu temperaturę gazu co najmniej -80°C wraz z koniecznym wyposażeniem umożliwiającym podłączenie do spektrometru. - Stacja robocza sterująca konsolą - Oprogramowanie konieczne do wykonywania pomiarów i efektywnej obróbki widm NMR 1D/2D/3D/4D. - Linia transferu helu dostosowana do magnesu. |

- Automatyczny podajnik próbek

|  | - Zmieniacz próbek co najmniej 16-pozycyjny wraz z kompletem 24 spinnerów o średnicy 5 mm |
| --- | --- |

- Sprężarka do obsługi spektrometru

|  | - Kompresor o wydajności min. 240 L/min wraz z układem osuszania adsorpcyjnego pozwalającego osiągnąć punkt rosy o temperaturze minimum -70℃ wraz z separatorem azotu |
| --- | --- |

- Wyposażenie dodatkowe spektrometru

|  | - UPS: co najmniej 3 kVA do podtrzymania pracy konsoli i stacji roboczej NMR pozwalający na zakończenie badania i rejestrację otrzymanych danych. |
| --- | --- |
|  | - Dodatkowa konsola w pełni kompatybilna oraz przystosowana do pracy z magnesem nadprzewodzącym o częstotliwości rezonansowej jąder wodoru 1H 300MHz |
|  | - Linia transferowa do rotorów o szerokości 2,5 mm |
|  | - Niezbędne wyposażenie spektrometru do prowadzenia pomiarów w temperaturze co najmniej -100℃ (wymiennik ciepła wykorzystujący ciekły azot) |

Gwarancja na spektrometr wraz z wyposażeniem dodatkowym: min. 24 miesiące (36 m-cy – 10 pkt., 48 m-cy – 15 pkt., 60 m-cy i więcej – 20 pkt.) Okres gwarancji musi być określony w pełnych cyklach rocznych.

Zamawiający zapewni na potrzeby instalacji do 500 litrów ciekłego helu oraz do 500 litrów ciekłego azotu.

Termin realizacji zamówienia – 6 miesięcy

Część 2 – Moduł z lampą miedziową (Cu) do dyfraktometru monokrystalicznego XRD

Moduł stanowić będzie rozszerzenie funkcjonalności (rozbudowę) posiadanego obecnie dyfraktometru XCalibur S2 (Agilent/Rigaku) z lampą srebrową i molibdenową, z którym dostarczony moduł MUSI być w pełni kompatybilny.

Elementy składowe modułu:

Kołpak na miedziową lampę rentgenowską z precyzyjnie regulowaną podstawą

Podwójna zautomatyzowana przesłona promieniowania (tzw. shutter)

Monochromator grafitowy

Lampa rentgenowska Cu (CX-Cu 12 x 0.4-s LFF)

Moc lampy miedziowej: min. 2.2 kW

Gwarancja na moduł wraz z wyposażeniem dodatkowym: min. 12 miesięcy 18 miesięcy (+5 pkt.), 24 miesiące (+10 pkt.), 36 miesięcy (+15 pkt.), 48 miesięcy (+20 pkt.), 60 miesięcy i więcej (+25 pkt.) Okres gwarancji musi być określony w pełnych cyklach rocznych. Termin realizacji zamówienia – maksymalnie 24 tygodnie (poniżej 20 tygodni otrzyma 15 pkt., od 20 do 23 tygodni otrzyma 10 pkt., 24 tygodnie otrzyma 0 pkt.)

Część 3 - Spektrometr analizy pierwiastkowej z jonizacją plazmową i detekcją optyczną (ICP-OES)

Elementy składowe sprzętu:

- Spektrometr analizy pierwiastkowej ICP-OES

| Równoczesny spektrometr emisyjny ICP-OES z plazmą sprzężoną indukcyjnie z pionowym ustawieniem palnika |  |  |
| --- | --- | --- |
| Generator wysokiej częstotliwości: | - Częstotliwość generatora nie wyższa niż 27 MHz - Chłodzony wodą w obiegu zamkniętym - Zakres regulacji mocy co najmniej : 700 – 1500 W |
| Układ wprowadzania próbki: | - Wbudowana co najmniej 5-kanałowa i 12-rolkowa pompa perystaltyczna dla próbki, odcieku z komory, standardu wewnętrznego oraz innych odczynników, np. do generacji wodorków - Prędkość pracy pompy perystaltycznej regulowana w zakresie co najmniej 0 – 80 obrotów na minutę - Jednoczęściowy palnik kwarcowy typu plug & play ustawiony pionowo z automatycznym łączeniem z gazami - Możliwość stosowania palników rozbieralnych tego samego producenta - System montażu palnika z automatycznym łączeniem z gazami niewymagający kalibracji - Dwuprzebiegowa komora mgielna wraz z rozpylaczem koncentrycznym - Uniwersalny układ wprowadzania próbki do pomiarów techniką klasyczną oraz techniką wodorkową w tym samym czasie - Możliwość rozbudowy o wbudowany zawór do płukania toru próbki w trakcie trwania pomiaru. |
| Układ optyczny spektrometru: | - Pomiar widma pierwiastków z obu podglądów plazmy: radialny i aksjalny - Komputerowo optymalizowana optyka Echelle bez elementów ruchomych - Polichromator o ogniskowej co najmniej 250 mm stabilizowany w temperaturze 35°C w celu zapewnienia doskonałej stabilności - Polichromator składający się z precyzyjnie wykonanego pryzmatu oraz echele’owskiej siatki dyfrakcyjnej o gęstości co najmniej 113 linii/mm bez elementów ruchomych - Układ płukania polichromatora argonem lub azotem. Nie dopuszcza się systemu z pompą próżniową |
| Układ sterujący konfiguracją plazmy: | - Automatyczna optymalizacja ustawień parametrów plazmy - Pionowo ustawiona dysza palnika z możliwością podglądu wzdłużnego oraz bocznego plazmy w trakcie jednej analizy, możliwość rozbudowy do jednoczesnego odczytu z dwóch obserwacji plazmy - Chłodzony wodą interfejs - Nie dopuszcza się systemów ze zdmuchiwaniem chłodnych stref plazmy za pomocą sprężonego gazu np. powietrza - Okienko do łatwego podglądu plazmy |
| Detektor: | - Detektor CCD z matrycą odwzorowującą echellogram w pełnym zakresie pomiarowym co najmniej 167 – 785 nm - Mocowany na bazie chłodzonej trzystopniowym układem Peltier do temperatury co najmniej -40°C - Detektor zamknięty hermetycznie, niewymagający opłukiwania argonem - Częstotliwość odczytu danych z matrycy: co najmniej 1 MHz |
| Oprogramowanie sterujące pracą spektrometru: | - Komputerowe sterowanie masowymi kontrolerami przepływu gazów, pracą pompy perystaltycznej, pozycją obserwacji pionowego ustawienia plazmy, zapłonem plazmy, mocą generatora RF, blokadą bezpieczeństwa i monitorowanie mediów - Wybór różnych technik korekcji tła - Umożliwiające pełną analizę półilościową wszystkich pierwiastków w próbce w czasie nie dłuższym niż 20 sekund - Biblioteka linii spektralnych dla poszczególnych pierwiastków z rankingiem oraz automatyczną informacją o występujących interferencjach na etapie programowania metody - Monitoring podstawowych parametrów pracy urządzenia i kalendarz czynności konserwacyjnych - Czas gotowości do pracy ze stanu stand-by nie dłuższy niż 20 minut |
| Spektrometr musi posiadać wbudowane masowe regulatory przepływu dla co najmniej gazu plazmowego, rozpylającego oraz pomocniczego |  |  |
| Stabilność sygnału: <1% RSD w czasie 8 godzin |  |  |
| Możliwość rozbudowy o wbudowany zawór do płukania toru próbki w trakcie trwania pomiaru |  |  |
| Możliwość zastosowania automatycznego podajnika próbek kontrolowanego z poziomu oprogramowania dostarczonego ze spektrometrem |  |  |
| Wyposażenie: | - Zamknięty układ chłodzenia z cyfrową kontrolą temperatury tzw. chiller - Stacja robocza sterująca umożliwiająca sterowanie urządzeniem Zestaw materiałów zużywalnych obejmujący co najmniej: - jeden dodatkowy palnik (nie gorszy niż dostarczony z systemem) - dodatkowy rozpylacz koncentryczny (nie gorszy niż dostarczony z systemem) - zestaw wężyków pompy perystaltycznej dla próbki, odcieku z komory, wzorca wewnętrznego oraz generowania wodorków - zestaw do podawania wzorca wewnętrznego on-line - odpowiednie roztwory do strojenia spektrometru - pionowo zorientowany kwarcowy palnik rozbieralny - rozpylacz teflonowy - zapasowe elementy optyki w tym : okienko pre-optyki – min. 1 szt., podstawa optyki (zapas) – min. 1 szt. |
| Aparatura powinna zostać bezpiecznie dostarczona i zmontowana na wskazanym przez Zamawiającego miejscu |  |  |
| Podłączenie instalacji wyciągowej spektrometru do systemu wentylacji w miejscu instalacji |  |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim i/lub angielskim |  |  |
| Szkolenie obsługowe w języku polskim dla dowolnej liczy osób w siedzibie Zamawiającego w wymiarze co najmniej 5 dni (40h) Szkolenie aplikacyjne prowadzone przez specjalistę w dziedzinie analiz pierwiastkowych (ICP-OES) w wymiarze co najmniej 2 dni (16h). Oba szkolenia zakończone certyfikatami. Możliwość dowolnego wykorzystania szkoleń w terminach wcześniej ustalonych z Zamawiającym |  |  |
| Dostarczone urządzenie musi posiadać znak bezpieczeństwa CE |  |  |
| Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |  |

Gwarancja: min. 24 miesiące (36 miesięcy (+15 pkt.), 48 miesięcy (+20 pkt.), 60 miesięcy i więcej (+25 pkt.). Okres gwarancji musi być określony w pełnych cyklach rocznych.

Termin realizacji zamówienia – maksymalnie 24 tygodnie (poniżej 20 tygodni otrzyma 15 pkt., od 20 do 23 tygodni otrzyma 10 pkt., 24 tygodnie otrzyma 0 pkt.)

W związku z informacją, że zamówienie finansowane jest ze środków publicznych, należy zastosować zwolnienia z VAT na szkolenie użytkowników.

Część 4 - Dyfraktometr proszkowy XRD z lampą miedziową

Dyfraktometr proszkowy z obudową przeciwradiacyjną i oprogramowaniem do sterowania i akwizycji danych.

Elementy składowe dyfraktometru:

- Obudowa radiacyjna spełniająca normy CE dla promieniowania Cu, Mo, Ag wraz z systemem bezpieczeństwa radiacyjnego

- Generator o maksymalnej mocy 3 kW

- Moduł wieży lampy, uniwersalny, przeznaczony do lamp ceramicznych

- Lampa rentgenowska zamknięta z anodą Cu LFF w obudowie ceramicznej o mocy co najmniej 1.8 kW

- Filtr Ni promieniowania Cu K-Beta

- Goniometr pionowy z czujnikiem kolizji w geometrii T-T, o wysokiej rozdzielczości. - Minimalny krok: 0.0001 st - Promień goniometru co najmniej 240 mm

- Blok optyki wiązki pierwotnej ze stałymi szczelinami wejściowymi i kompletem szczelin przeciwrozproszeniowych: - Uchwyt na szczeliny z automatyczną zmianą szczeliny - Płyny zakres regulacji szerokości szczeliny w zakresie: co najmniej od 0.05 do 7 mm z krokiem 0.01 mm lub mniejszym

- Szczeliny Sollera 2,5 st. dla wiązki pierwotnej i ugiętej

- Możliwość przełączania optyki Bragg-Brentano na wiązkę równoległą bez instalacji zwierciadła oraz justowania optyki, z monochromatyzacją wiązki pierwotnej

- Automatyczny system rozpoznawania elementów optyki

- Automatyczne justowanie optyki, stolików i detektora

- Półprzewodnikowy detektor paskowy - tryb pracy 1D lub 0D

- Uchwyty szklane i aluminiowe, co najmniej po dwie sztuki z każdego rodzaju

- Oprogramowanie sterujące oraz do wstępnej obróbki danych

- Oprogramowanie do obróbki wyników: co najmniej 5 licencji.

- Stacja robocza umożliwiająca sterowanie urządzeniem

Możliwość rozbudowy dyfraktometru o: - uniwersalny stolik do dyfrakcji transmisyjnej z obracarką próbek, - automatyczny zmieniacz próbek - przystawkę: - umożliwiającą montowanie kapilar - temperaturową - DSC

Gwarancja: min. 24 miesiące (36 miesięcy (+15 pkt.), 48 miesięcy (+20 pkt.), 60 miesięcy i więcej (+25 pkt.). Okres gwarancji musi być określony w pełnych cyklach rocznych.

Termin realizacji zamówienia – maksymalnie 20 tygodni (poniżej 16 tygodni otrzyma 15 pkt., od 16 do 19 tygodni otrzyma 10 pkt., 20 tygodni otrzyma 0 pkt.)

Dotyczy wszystkich części:

Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii – do 48 godzin.

Czas naprawy od momentu powiadomienia o awarii – do 14 dni.