[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]ggC)ALISryQ





         
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu

                          Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony: 34/34PN/2021 

Załącznik A do SIWZ  -  ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
Pakiet Nr 1 –  Aparat USG  -  2 szt. Aparatu. 
	LP
	Parametr wymagany
	Wartość graniczna
	Parametr oferowany

	
	

	
	Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji tożsamy z rokiem dostawy.

Produkt oryginalny nie modyfikowany na potrzeby przetargu. nie dopuszcza się urządzeń powystawowych,
	TAK
	

	
	Nazwa oferowanego urządzenia: 
Producent:


Typ:


	Podać
	


	1
	Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z panelu operatora
	TAK
	

	2
	Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2021 dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta.
	TAK, 
	

	3
	Zasilanie urządzenia 230V 50 Hz
	TAK
	

	4
	Możliwość programowania własnych presetów: min. 30
	TAK
	

	5
	Cztery koła skrętne z możliwością blokowania wszystkich kół
	TAK, 
	

	6
	Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy, o przekątnej ekranu minimum 21,5”. Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 
	TAK, 
	

	7
	Aparat wyposażony w panel dotykowy LED min. 10,1” rozdzielczość min. 1280x800
	TAK,
	

	8
	Możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od konsoli
	
	

	9
	Regulacja panelu sterowania góra-dół
	TAK
	

	10
	Cyfrowa regulacja TGC dostępna na dotykowym panelu, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień
	TAK
	

	11
	Konsola aparatu wyposażona w klawiaturę alfanumeryczną: wirtualną – dostępną na panelu dotykowym
	TAK,
	

	12
	Skala szarości: min. 256 odcieni
	TAK,
	

	13
	Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 800000 kanałów procesowych
	TAK, 
	

	14
	Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 2-16 MHz
	TAK, 
	

	15
	Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych: min. 3
	TAK, 
	

	16
	Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE min. 2000
	TAK, 
	45000 i więcej – sugerowana punktacja

	17
	Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym: min. 500 GB SSD
	TAK, 
	

	18
	Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE).
	TAK, 
	

	19
	Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI (dla pętli obrazowych)
	TAK, 
	

	20
	Tryb B
	TAK, 
	

	21
	Głębokość penetracji min. 2-38cm
	TAK, 
	

	22
	Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych
	TAK,
	

	23
	Maksymalna dynamika systemu min. 256 dB
	TAK, 
	

	24
	Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu minimum 8
	TAK, 
	

	
	Pomiar odległości, min. 8 pomiarów
	TAK
	

	25
	Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) min. 1400 fps
	TAK, 
	2000 i więcej fps – sugerowana punktacja

	26
	Zoom dla obrazów „na żywo” 
	TAK, 
	

	27
	Całkowita wielkość powiększenia minimum x8
	TAK, 
	

	28
	Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90°
	TAK
	

	 29
	Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE
	TAK, 
	

	30
	Obrazowanie harmoniczne
	TAK, 
	

	31
	Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku
	TAK, 
	

	32
	Tryb M
	TAK, 
	

	33
	Doppler Kolorowy
	TAK, 
	

	34
	Maksymalna prędkość obrazowania w Dopplerze Kolorowym(frame rate) min. 320 fps
	TAK
	400 i więcej fps –

sugerowana punktacja  

	35
	Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego min. 19 KHz
	TAK, 
	

	36
	Maksymalna prędkość w Dopplerze Kolorowym: min. 3.3 m/s
	TAK
	

	37
	Kąt pochylenia bramki Kolorowego Dopplera min: +/- 30°
	TAK
	

	38
	Kierunkowy Doppler Mocy 
	TAK, 
	

	39
	Doppler Pulsacyjny
	TAK 
	

	40
	Dynamika systemu dla Dopplera Pulsacyjnego w zakresie min. 30-256 dB
	TAK
	

	41
	Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego min. 22 kHz
	TAK, 
	

	42
	Prędkość w Dopplerze Pulsacyjnym min 7 m/s przy zerowym kącie bramki
	TAK
	

	43
	Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,7-21 mm
	TAK, 
	Bramka wielkości 25 mm i więcej – sugerowana punktacja

	44
	Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD)
	TAK, 
	

	45
	Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym
	TAK, 
	

	46
	Min. 3 uchwyty na głowice plus 2 uchwyt na żel
	
	

	47
	Zaawansowany filtr do redukcji szumów speklowych polepszający jednocześnie obrazowanie w skali szarości oraz skalę kontrastu z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek – uzyskany obraz jest zbliżony do obrazów MRI
	TAK
	

	48
	Oprogramowanie służące  do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien jak także innych struktur anatomicznych znacznie, poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów . Funkcja inna niż w pkt.47
	TAK
	

	49
	Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym.
	TAK
	

	50
	Zaawansowana funkcja obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości do wykrywania i obrazowania bardzo wolnych przepływów 
	TAK
	

	51
	Funkcja obrazowania krzyżowego
	TAK
	

	52
	Oprogramowanie do badań min:

· brzusznych

· ginekologicznych

· mięśniowoszkieletowe

· położnicze

· pediatrycznych

· małych narządów

· transkranialne

· urologicznych

· naczyniowych
	TAK 
	

	53
	Pomiary podstawowe na obrazie:

· pomiar odległości, 

· obwodu, 

· pola powierzchni, 

· objętości


	TAK
	

	54
	Mozliwość tworzenia własnych presetów
	TAK
	

	55
	Automatyczny pomiar IMT z opcją obliczania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w ciągu 10 lat na podstawie Skali Framingham’a
	TAK 
	

	56
	Obrazowanie romboidalne
	TAK
	

	57
	Obrazowanie panoramiczne
	TAK
	

	58
	Elastografia typu Strain. Możliwość wyliczenia stosunku sztywności (strain ratio) dla dwóch róznych punktów (tkanka badana i referencyjna)
	TAK 
	

	59
	Opcja Strain oraz Stress Echo do zaawansowanych badań kardiologicznych
	TAK
	

	60
	Aplikacja dedykowana do badania piersi w trybie B-Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych oraz możliwością klasyfikacji nowotworowej według BI-RADS. Aplikacja zawiera dedykowany raport z badania piersi.
	TAK
	

	61
	Fabrycznie montowana  bateria,  pozwalająca na min. 25 minut pracy aparatu w podstawowym trybie skanowania. Bateria pozwala na bezpieczne zakończenie i zapisanie badanie podczas awarii elektryczności.
	TAK
	

	62
	Oprogramowanie 3D/4D
	TAK
	


	62
	Dicom 3.0
	TAK
	

	II GŁOWICE

	1
	Głowica liniowa do badań małych narządów, piersi i naczyniowych: 

-Zakres częstotliwości pracy min. 5-12 MHz

-Ilość elementów: min. 128

-Szerokość pola obrazowego: max. 40 mm

-obrazowanie trapezowe

-możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej
	TAK
	

	2
	Głowica convex do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych

-Zakres częstotliwości pracy min. 2-7 MHz

-Ilość elementów: min. 128

-Kąt skanowania:  min. 68°

-możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej
	TAK
	

	3
	Głowica endowaginalna do badań ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych

-Zakres częstotliwości pracy min. 4-9 MHz

-Ilość elementów: min. 128

-Kąt skanowania:  min. 148°
-możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej
	TAK
	

	III URZĄDZENIA PERYFERYJNE

	1
	Videoprinter medyczny cyfrowy B/W
	TAK, 
	

	IV MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY SYSTEMU DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT

	1
	Możliwość rozbudowy o głowicę phased array do badań kardiologicznych oraz transkranialnych

-Zakres częstotliwości pracy min. 2-4 MHz

-Ilość elementów: min. 64
-Kąt skanowania: min. 90 °
	TAK
	

	2
	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań mięśnioszkieletowych, małych narządów, naczyniowych

Zakres częstotliwości pracy min.  3-16 MHz

-Ilość elementów: min. 192
-szerokość skanu: max 40 mm
	TAK
	

	3
	Możliwość rozbudowy o głowicę convex objętosciową do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych

-Zakres częstotliwości pracy min. 4-7 MHz

-Ilość elementów: min. 128
-Kąt skanowania:  min. 75°
	TAK
	

	4
	Głowica microconvex do badań naczyniowych oraz pediatrycznych

-Zakres częstotliwości pracy min. 4-9 MHz

-Ilość elementów: min. 128

-Kąt skanowania:  min. 92°
	
	

	5
	Możliwość rozbudowy o fabryczny podgrzewacz żelu
	TAK
	

	6
	Możliwość rozbudowy o dodatkową klawiaturę wysuwaną spod pulpitu operatora
	TAK
	

	7
	Możliwość rozbudowy o Głowica liniowa typu „hockey”

- zakres częstotliwości pracy 6-15 MHz

- ilość elementów min. 128

-szerokość scanu max. 30 mm
	TAK
	

	8
	Możliwość rozbudowy o moduł EKG
	TAK
	

	9
	Możliwość rozbudowy o fabrycznie montowaną baterię,  pozwalająca na min. 25 minut pracy aparatu w podstawowym trybie skanowania. Bateria pozwala na bezpieczne zakończenie i zapisanie badanie podczas awarii elektryczności.
	TAK
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	Okres gwarancji – min. 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.  Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu
	TAK
	

	Autoryzowany serwis gwarancyjny

i pogwarancyjny
	TAK
	

	Okres zagwarantowania  dostępności zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego
	TAK
	

	Dodatkowe

	Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający w/w parametry
	TAK
	

	Świadectwo CE
	TAK
	

	Deklaracja zgodności 
	TAK
	

	Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych 
	TAK
	

	Paszport techniczny
	TAK
	

	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	


	Instrukcja serwisowa urządzenia
	TAK
	

	Czas reakcji serwisu max. 72godz robocze. 
	TAK
	

	Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego zakończone wydaniem świadectwa uczestnictwa minimum 3 osoby
	TAK
	


	LP
	Parametr wymagany
	Wartość graniczna
	Parametr oferowany

	
	

	
	Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji tożsamy z rokiem dostawy.

Produkt oryginalny nie modyfikowany na potrzeby przetargu. nie dopuszcza się urządzeń powystawowych,
	TAK
	


	
	Nazwa oferowanego urządzenia: 
Producent:


Typ:


	Podać
	


	1
	Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z panelu operatora
	TAK
	

	2
	Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2021 dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta.
	TAK, 
	

	3
	Zasilanie urządzenia 230V 50 Hz
	TAK
	

	4
	Możliwość programowania własnych presetów: min. 30
	TAK
	

	5
	Cztery koła skrętne z możliwością blokowania wszystkich kół
	TAK, 
	

	6
	Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy, o przekątnej ekranu minimum 21,5”. Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 
	TAK, 
	

	7
	Aparat wyposażony w panel dotykowy LED min. 10,1” rozdzielczość min. 1280x800
	TAK,
	

	8
	Możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od konsoli
	
	

	9
	Regulacja panelu sterowania góra-dół
	TAK
	

	10
	Cyfrowa regulacja TGC dostępna na dotykowym panelu, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień
	TAK
	

	11
	Konsola aparatu wyposażona w klawiaturę alfanumeryczną: wirtualną – dostępną na panelu dotykowym
	TAK,
	

	12
	Skala szarości: min. 256 odcieni
	TAK,
	

	13
	Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 800000 kanałów procesowych
	TAK, 
	

	14
	Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 2-16 MHz
	TAK, 
	

	15
	Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych: min. 3
	TAK, 
	

	16
	Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE min. 2000
	TAK, 
	45000 i więcej – sugerowana punktacja

	17
	Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym: min. 500 GB SSD
	TAK, 
	

	18
	Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE).
	TAK, 
	

	19
	Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI (dla pętli obrazowych)
	TAK, 
	

	20
	Tryb B
	TAK, 
	

	21
	Głębokość penetracji min. 2-38cm
	TAK, 
	

	22
	Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych
	TAK,
	

	23
	Maksymalna dynamika systemu min. 256 dB
	TAK, 
	

	24
	Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu minimum 8
	TAK, 
	

	
	Pomiar odległości, min. 8 pomiarów
	TAK
	

	25
	Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) min. 1400 fps
	TAK, 
	2000 i więcej fps – sugerowana punktacja

	26
	Zoom dla obrazów „na żywo” 
	TAK, 
	

	27
	Całkowita wielkość powiększenia minimum x8
	TAK, 
	

	28
	Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90°
	TAK
	

	 29
	Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE
	TAK, 
	

	30
	Obrazowanie harmoniczne
	TAK, 
	

	31
	Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku
	TAK, 
	

	32
	Tryb M
	TAK, 
	

	33
	Doppler Kolorowy
	TAK, 
	

	34
	Maksymalna prędkość obrazowania w Dopplerze Kolorowym(frame rate) min. 320 fps
	TAK
	400 i więcej fps –

sugerowana punktacja  

	35
	Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego min. 19 KHz
	TAK, 
	

	36
	Maksymalna prędkość w Dopplerze Kolorowym: min. 3.3 m/s
	TAK
	

	37
	Kąt pochylenia bramki Kolorowego Dopplera min: +/- 30°
	TAK
	

	38
	Kierunkowy Doppler Mocy 
	TAK, 
	

	39
	Doppler Pulsacyjny
	TAK 
	

	40
	Dynamika systemu dla Dopplera Pulsacyjnego w zakresie min. 30-256 dB
	TAK
	

	41
	Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego min. 22 kHz
	TAK, 
	

	42
	Prędkość w Dopplerze Pulsacyjnym min 7 m/s przy zerowym kącie bramki
	TAK
	

	43
	Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,7-21 mm
	TAK, 
	Bramka wielkości 25 mm i więcej – sugerowana punktacja

	44
	Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD)
	TAK, 
	

	45
	Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym
	TAK, 
	

	46
	Min. 3 uchwyty na głowice plus 2 uchwyt na żel
	
	

	47
	Zaawansowany filtr do redukcji szumów speklowych polepszający jednocześnie obrazowanie w skali szarości oraz skalę kontrastu z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek – uzyskany obraz jest zbliżony do obrazów MRI
	TAK
	

	48
	Oprogramowanie służące  do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien jak także innych struktur anatomicznych znacznie, poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów . Funkcja inna niż w pkt.47
	TAK
	

	49
	Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym.
	TAK
	

	50
	Zaawansowana funkcja obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości do wykrywania i obrazowania bardzo wolnych przepływów 
	TAK
	

	51
	Funkcja obrazowania krzyżowego
	TAK
	

	52
	Oprogramowanie do badań min:

· brzusznych

· kardiologicznych

· ginekologicznych

· mięśniowoszkieletowe

· położnicze

· pediatrycznych

· małych narządów

· transkranialne

· urologicznych

· naczyniowych
	TAK 
	

	53
	Pomiary podstawowe na obrazie:

· pomiar odległości, 

· obwodu, 

· pola powierzchni, 

· objętości


	TAK
	

	54
	Mozliwość tworzenia własnych presetów
	TAK
	

	55
	Automatyczny pomiar IMT z opcją obliczania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w ciągu 10 lat na podstawie Skali Framingham’a
	TAK 
	

	56
	Obrazowanie romboidalne
	TAK
	

	57
	Obrazowanie panoramiczne
	TAK
	

	58
	Elastografia typu Strain. Możliwość wyliczenia stosunku sztywności (strain ratio) dla dwóch róznych punktów (tkanka badana i referencyjna)
	TAK 
	

	59
	Opcja Strain oraz Stress Echo do zaawansowanych badań kardiologicznych
	TAK
	

	60
	Aplikacja dedykowana do badania piersi w trybie B-Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych oraz możliwością klasyfikacji nowotworowej według BI-RADS. Aplikacja zawiera dedykowany raport z badania piersi.
	TAK
	

	61
	Doppler Fali Ciągłej
	TAK
	

	62
	Pomiary kardiologiczne
	TAK
	

	63
	Tkankowy Doppler kolorowy i spektralny
	TAK
	

	64
	Fabrycznie montowana  bateria,  pozwalająca na min. 25 minut pracy aparatu w podstawowym trybie skanowania. Bateria pozwala na bezpieczne zakończenie i zapisanie badanie podczas awarii elektryczności.
	TAK
	

	65
	Dicom 3.0
	TAK
	

	66
	Oprogramowanie 3D/4D
	TAK
	

	II GŁOWICE

	1
	Głowica liniowa do badań małych narządów, piersi i naczyniowych: 

-Zakres częstotliwości pracy min. 5-12 MHz

-Ilość elementów: min. 128

-Szerokość pola obrazowego: max. 40 mm

-obrazowanie trapezowe

-możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej
	TAK
	

	2
	Głowica convex do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych

-Zakres częstotliwości pracy min. 2-7 MHz

-Ilość elementów: min. 128

-Kąt skanowania:  min. 68°

-możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej
	TAK
	

	3
	Głowica phased array do badań kardiologicznych oraz transkranialnych

-Zakres częstotliwości pracy min. 2-4 MHz

-Ilość elementów: min. 64
-Kąt skanowania: min. 90 °
	TAK
	

	III URZĄDZENIA PERYFERYJNE

	1
	Videoprinter medyczny cyfrowy B/W
	TAK, 
	

	IV MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY SYSTEMU DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT

	1
	Głowica endowaginalna do badań ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych

-Zakres częstotliwości pracy min. 4-9 MHz

-Ilość elementów: min. 128

-Kąt skanowania:  min. 148°
-możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej
	
	

	2
	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań mięśnioszkieletowych, małych narządów, naczyniowych

Zakres częstotliwości pracy min.  3-16 MHz

-Ilość elementów: min. 192
-szerokość skanu: max 40 mm
	TAK
	

	3
	Możliwość rozbudowy o głowicę convex objętosciową do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych

-Zakres częstotliwości pracy min. 4-7 MHz

-Ilość elementów: min. 128
-Kąt skanowania:  min. 75°
	TAK
	

	4
	Głowica microconvex do badań naczyniowych oraz pediatrycznych

-Zakres częstotliwości pracy min. 4-9 MHz

-Ilość elementów: min. 128

-Kąt skanowania:  min. 92°
	
	

	5
	Możliwość rozbudowy o fabryczny podgrzewacz żelu
	TAK
	

	6
	Możliwość rozbudowy o dodatkową klawiaturę wysuwaną spod pulpitu operatora
	TAK
	

	7
	Możliwość rozbudowy o moduł EKG
	TAK
	

	8
	Możliwość rozbudowy o Głowica liniowa typu „hockey”

- zakres częstotliwości pracy 6-15 MHz

- ilość elementów min. 128

-szerokość scanu max. 30 mm
	TAK
	


	Warunki gwarancji i serwisu

	Okres gwarancji – min. 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.  Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu
	TAK
	

	Autoryzowany serwis gwarancyjny

i pogwarancyjny
	TAK
	

	Okres zagwarantowania  dostępności zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego
	TAK
	

	Dodatkowe

	Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający w/w parametry
	TAK
	

	Świadectwo CE
	TAK
	

	Deklaracja zgodności 
	TAK
	

	Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych 
	TAK
	

	Paszport techniczny
	TAK
	

	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	Instrukcja serwisowa urządzenia
	TAK
	

	Czas reakcji serwisu max. 72godz robocze. 
	TAK
	

	Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego zakończone wydaniem świadectwa uczestnictwa minimum 3 osoby
	TAK
	


Należy podać cenę jednostkową brutto i netto produktu.
Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

........................................................................

          (podpis i pieczęć) 

Data:..............................................................
· Podpisany i wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty .

· Deklaracje, oświadczenia, foldery oraz katalogi należy dołączyć do oferty.
· Zamawiający wymaga dostawy złożonego sprzętu. Zamawiający dopuszcza montaż przedmiotu zamówienia u Zamawiającego.

Strona 3 z 18

