Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa nanosekundowego optycznego oscylatora parametrycznego (OPO) do pomiarów absorpcji przejściowej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu na potrzeby projektu CEUS-UNISOSO „Modelowanie flawin dla fotokatalizy organicznej” realizowanego na Wydziale Chemii UAM i kierowanego przez prof. Marka Sikorskiego.

Wszystkie podane przez Zamawiającego parametry techniczne są parametrami minimalnymi. Wykonawcy mogą zaproponować sprzęt o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych poniżej przez Zamawiającego. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia:

Nanosekundowy optyczny oscylator parametryczny (OPO) do pomiarów absorpcji przejściowej

| Rozbieżność wiązki wyjściowej (nie większa niż) | 10 mrad |
| --- | --- |
| Częstotliwość pracy | 10 Hz |
| Urządzenie musi być w pełni kompatybilne z laserem Quantel Q-Smart 450 | TAK |
| Długość fali lasera pompującego | 355 nm |
| Minimalny zakres generowanych impulsów | 420 – 680 nm |
| Zakres generacji większy od wymaganego (420-680nm) o co najmniej 10 nm w zakresie fal krótkich (tj. 410 nm lub mniej) | Parametr punktowany (+10 pkt.) |
| Zakres generacji rozszerzony o podczerwień (tzw. Idler) w zakresie co najmniej 800 – 2000 nm (lub większym) | Parametr punktowany (+10 pkt.) |
| Energia impulsów pompujących | 130 mJ |
| Energia wyjściowa OPO (nie mniejsza niż) | 28 mJ |
| Szerokość spektralna linii laserowej na wyjściu (nie większa niż) | 450 cm-1 |
| Gwarancja: min. 12 miesięcy | 24 m-ce lub więcej (Parametr punktowany +20 pkt.) |

Urządzenie MUSI zostać zainstalowane i uruchomione w siedzibie Zamawiającego