Załącznik nr 2 do Umowy 


	Przekazanie do użytkowania w okresie trwania umowy niżej wymienionego sprzętu:

	 
	Pulsoksymetr                                                                                                                                         wymagania techniczne:
	szt. 12                                              parametr wymagany
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	1
	Pulsoksymetr dla noworodków, dzieci i dorosłych, stacjonarno-transportowy z  automatyczna rotacją ekranu – pion- poziom, w technologii Masimo SET -  pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji dzięki eliminacji sygnału z krwi żylnej 
	TAK
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	2
	Pulsoksymetr z precyzyjnym pomiarem SpO2 z krwi tętniczej, zawierający technologię posiadającą filtry adaptacyjne eliminujące zakłucenia
	TAK
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	3
	Możliwość rozszerzenia o nieinwazyjne pomiary: hemoglobina całkowita, methemoglobina, karboksyhemoglobina, PVI, RRa, 
	TAK
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	4
	Aparat prezentuje dane: Spo2, częstość pulsu, wykres krzywej pletyzmograficznej, indeks perfuzji w postaci cyfrowej, komunikaty alarmowe, trendy, czułość
	TAK
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	5
	Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia urządzenia
	TAK
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	6
	Zakres pomiaru pulsu 25 -240 uderzeń na minutę
	TAK
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	7
	Dokładność pomiaru dla pulsu w całym zakresie +/- 3 bpm
	TAK
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	8
	Ciągły tryb monitorowania parametrów
	TAK
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	9
	Pomiar przy niskiej perfuzji (zimne kończyny, obrzęk, krytyczne parametry) od 0,02% do 20% PI
	TAK
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	10
	Wskaźnik pomiaru perfuzji (PI), oceniający perfuzję w miejscu pomiaru, wyświetlany w sposób liczbowy (nie słupek baryczny) – parametr niezbędny jako dodatkowe potwierdzenie oceny stanu pacjenta, miejsca pomiaru oraz screeningu CCHD
	TAK
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	11
	Wysokiej rozdzielczości ekran LCD, kolorowy, dotykowy, z regulacją kontrastu ekranu oraz regulacją podświetlenia ekranu
	TAK
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	12
	Automatyczne dostosowanie jasności wyświetlacza w zależności od panujących warunków
	TAK
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	13
	Widoczne ikony - kolorystycznie różnicujące wybrany profil badania – dorosły ikona niebieska, dziecko ikona zielona, niemowlę ikona fioletowa
	TAK
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	14
	Opcje komunikacji: WiFi, Bluetooth, przywołanie pielęgniarki, Ethernet, port USB 
	TAK
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	15
	96 godzinne trendy SpO2 i pulsu z rozdzielczością co 2 sekundy, możliwością wydrukowania na zewnętrznej drukarce 
	TAK
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	16
	Granice alarmów stale widoczne na ekranie
	TAK
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	17
	Alarmy dźwiękowy i wizualny dla wszystkich mierzonych parametrów 
	TAK
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	18
	Czas uśredniania 2-4, 4-6, 8,10,12,14 lub 16 sekund
	TAK
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	19
	Możliwość podłączenia czujnika SpO2 jednopacjentowego dedykowanego pacjentom resuscytowanym – po podłaczeniu do pulsoksymetru automatycznie zmieniający parametry na max czułośc i najkrótszy czas uśredniania co 2-4 sec
	TAK
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	20
	Możliwość ustawienia czułości pomiaru w 3 zakresach: 
	TAK
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	 
	1)       NORM - pacjenci stabilni, 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	 
	2)       MAX – min od 0,02% PI (resuscytacja i krytyczne parametry) 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	 
	3)       APOD - pacjenci rzadziej monitorowani, stabilni
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	 
	Dodatkowe wyposażenie pulsoksymetrów:
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	21
	Oprogramowanie do pomiaru rezerwy tlenowej rozpuszczeonej w osoczu w min 2 urządzeniach.
	TAK
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	22
	Oprogramowanie do pomiaru screeningu wrodzonych wad serca CCHD EVE w min 1 urządzeniu
	TAK
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	23
	Oprogramowanie do pomiaru nawodnienia pacjenta PVI w min 2 urządzeniach
	TAK
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	24
	Oprogramowanie do pomiaru ilości oddechów RRp w min 2 urządzeniach
	TAK
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	25
	Możliwość pomiaru NIBP w min 6 urządzeniach:
	TAK
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	26
	Pomiar nieinwazyjny ciśnienia krwi :
	TAK
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	 
	Zakres  0 – 300 mmHg
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	27
	Zakresy pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia krwi dla poszczególnych grup pacjentów:
	TAK
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	 
	·         Dorośli:
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	 
	 - skurczowy – 40 – 260 mmHg
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	 
	- rozkurczowe – 20 -200 mmHg
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	 
	- średnie – 26 – 220 mmHg
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	 
	·         Dzieci:
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	 
	 - skurczowy – 40 – 230 mmHg
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	 
	- rozkurczowe – 20 -160 mmHg
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	 
	- średnie – 26 – 183 mmHg
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	 
	·         Noworodki:
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	 
	 - skurczowy – 40 – 130 mmHg
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	 
	- rozkurczowe – 20 -100 mmHg
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	 
	- średnie – 26 – 110 mmHg
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	 
	Platforma monitorująca z pulsoksymetrem
	szt 1
	
	 
	
	
	
	
	 
	 

	 
	Parametry wymagane
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Platforma monitorująca stacjonarno – transportowa z wyciąganym panelem przednim ze stacji dokującej i automatyczną rotacją ekranu pion-poziom
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Możliwość rozbudowy o pomiar: liczenie oddechów, kapnografię, oksymetrię.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Aparat prezentuje dane: Spo2, częstość pulsu, krzywą pletyzmograficzną, indeks perfuzji, komunikaty alarmowe, trendy, czułość,  
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	System kontroli rezerwy tlenu rozpuszczonego w osoczu  ORI (Oxygen Reserve Index) 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Monitorowanie SpHb total, SpMet nieinwazyjnie czujnikiem saturacji
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Parametry z czujnika saturacji wyświetlane na dotykowym ekranie platformy lub panelu transportowym
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Szybkie uśrednianie pomiarów z czujnika saturacji co: 2,4,8,10,12,14,16 sekund
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Możliwość wykonania i zapisania w urządzeniu zdjęcia ekranu głównego i przesłania na pendrive do pliku
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Technologia umożliwiająca pomiar saturacji i tętna u pacjentów o niskiej perfuzji już od 0,02 % do 20%
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Index Perfuzji wyświetlany jako liczba – dodatkowa ocena stanu pacjenta i miejsca pomiaru
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Minimum 3 zakresy czułości pomiaru: MAX – dla pacjenctów z krytycznymi parametrami, zimnymi lub obrzękniętymi kończynami; NORMALNA – pacjenci stabilni; mniej czuła – pacjenci rzadziej monitorowani
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Pomiar częstości pulsu w zakresie min (25-240) uderzeń/min.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Eliminacja artefaktów ruchowych dzięki dodatkowym filtrom odcinającym sygnały z krwi żylnej 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Możliwość podłączenia do stacji dokującej i monitorowania trzech modułów jednocześnie: EEG, oksymetrii, kapnografii 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Wózek do zamocowania całego urządzenia wraz z modułami
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Przy dostawie urządzeń Wykonawca dostarczy następujące akcesoria: 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kabel saturacji Masimo RD SET MD20 - 12, długość 365 cm, czerwona wtyczka
	szt
	4
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kabel saturacji Masimo RD rainbow SET M20-12, M20 konektor, dł. 360 cm
	szt
	12
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kabel pacjenta NIBP, dł. 3 m połączenie bayonet
	szt
	3
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kabel pacjenta NIBP, dł. 3 m połączenie do mankietów wielrazowych suntech
	szt
	3
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Adapter do kabla LNCS dla czujników RD, dł. 90 cm (kabel z końcówką LNCS, czujnik RD)
	szt
	9
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kabel saturacji Masimo , kodowany kolorystycznie, szary, złączka typu Mini, 20 PINowa typu RD, dł 152 cm , czerwona wtyczka
	szt
	1
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kabel saturacji Masimo RD rainbow SET MD20 - 12
	szt
	17
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


