Załącznik nr 3 do ZP/5624/D/21

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamrażarka kriogeniczna do -150°C

- Konstrukcja zamrażarki pozioma (skrzyniowa).

- Zakres ustawiania i kontrolowania temperatury -125°C do -150°C.

- Dokładność regulacji temperatury ±1°C.

- Pojemność użytkowa 200-250 litrów.

- Pokrywa zewnętrzna zamykana na klucz.

- Dodatkowe pokrywy wewnętrzne zapobiegające upływowi zimnego powietrza (minimum 2 szt.)

- Maksymalne wymiary zewnętrzne:

  - szerokość 1730 mm

  - głębokość 770 mm

  - wysokość 1010 mm

- Minimalne wymiary wewnętrzne:

  - szerokość 760 mm

  - głębokość 490 mm

  - wysokość 610 mm

- Izolacja termiczna próżniowa z rdzeniem z włókna szklanego.

- Wnętrze wykonane z aluminium

- Kółka samonastawne ułatwiające relokację urządzenia (6 szt.)

- System chłodzenia dwukompresorowy, kaskadowy.

- Panel sterowania z wyświetlaczem tekstowym LCD i klawiaturą numeryczną.

- Sterownik z funkcją archiwizacji parametrów pracy i możliwością ich podglądu na wyświetlaczu (z okresu co najmniej do 10 tygodni wstecz przy interwale pomiarowym 30 minut)

- Sygnalizacja stanów alarmowych:

  - zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury

  - niedomknięcia drzwi

  - zaniku napięcia

  - zanieczyszczenia filtra skraplacza

  - nieprawidłowej temperatury otoczenia

  - zbyt niskiego napięcia

- Automatyczna diagnostyka usterek i powiadamianie o konieczności wymiany komponentów zużywalnych.

- Elektroniczna blokada klawiatury z zabezpieczeniem hasłem.

- Fabrycznie wykonany port kablowy o średnicy 40 mm.

- Poziom emitowanego hałasu nieprzekraczający 50 dB (±2 dB).

- Maksymalna waga urządzenia nie większa niż 320 kg.

- Zasilanie zamrażarki jednofazowe 230 V, 50 Hz.

- Dobowe zużycie energii przy nastawie -150⁰C i temperaturze otoczenia do +30⁰C  - nieprzekraczające 40 kWh.

- Zintegrowany system awaryjnego podtrzymywania temperatury ciekłym azotem.

- Komplet dedykowanych metalowych stelaży na pudełka kriogeniczne.

Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące.

Maksymalny termin realizacji zamówienia do 6 tygodni od podpisania umowy.