Załącznik nr 1 do SWZ

Znak sprawy: KA-2/120/2021

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Zadanie nr | Nazwa zadania |
| --- | --- |
| 1 | Dostawa wzorca stopniowego |
| 2 | Dostawa wzorca powiększeń |
| 3 | Dostawa wzorców chropowatości |

Wzorce materialne (wzorzec stopniowy, wzorzec powiększeń oraz 3 wzorce chropowatości) -  5 szt.

Parametry techniczne produktu:

- wzorzec stopniowy Koba Step o długości 2 m, z odległościami między płaszczyznami pomiarowymi wynoszącymi 20 mm, z minimum 100 płaszczyznami pomiarowymi wykonanymi na wałeczkach ceramicznych,

- wzorzec powiększeń do pomiarów błędów okrągłości typu flick,

- wzorce chropowatości (3 sztuki) o wartościach parametru Ra od 100 do 3000 nm, dla poszczególnych wzorców odpowiednio:

- wzorzec 1 – Ra  od 90 do 110 nm,

- wzorzec 2 – Ra  od 490 do 510 nm,

- wzorzec 3 – Ra  od 2990 do 3010 nm,

Parametry funkcjonalne:

- wzorzec stopniowy Koba Step musi być wyposażony w zestaw montażowy składający się z podstawy z możliwością regulacji wysokości stóp oraz uchwytu obrotowego umożliwiającego pochylenie wzorca w zakresie minimum -45° do 45°,

- wszystkie wzorce muszą posiadać świadectwa wzorcowania wystawione przez akredytowane laboratoria wzorcujące.

- wzorzec stopniowy Koba Step musi charakteryzować się niepewnością wzorcowania długości ≤ 0,2 µm + 0,5 × 10-6 × L, gdzie L to mierzona długość podana w mm oraz niepewnością wzorcowania współczynnika rozszerzalności cieplnej ≤ 0,20 × 10-6 K-1,

- wzorzec powiększeń musi charakteryzować się niepewnością wzorcowania odchyłki okrągłości ≤ 0,05 µm + 2,5 × 10-2 × RONt, gdzie RONt to wartość odchyłki okrągłości wzorca,

- średnica wzorca powiększeń musi zawierać się w zakresie od 10 do 50 mm,

- wzorce chropowatości muszą charakteryzować się niepewnością wzorcowania parametru Ra ≤ 0,05 × Ra, gdzie Ra to wartość parametru Ra reprezentowana przez wzorzec.

Inne wymagania:

- wzorce fabrycznie nowe,

- wzorzec stopniowy musi być produkcji firmy Koba Step ze względu na kompatybilność (szczególnie w zakresie stosowanych systemów mocowania) z innymi wzorcami stopniowymi stosowanymi w Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej Politechniki Krakowskiej,

- udzielana gwarancja musi być gwarancją producenta urządzenia przez cały okres jej obowiązywania,

- wzorce materialne będące przedmiotem tego zamówienia będą wykorzystywany zarówno do badań naukowych jak i działalności komercyjnej Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej.

Gwarancja: minimum 2 lata