Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1

Spektrofotometr dwuwiązkowy o zakresie pracy UV-VIS-NIR w z kulą całkującą, termostatowaniem kuwet 10mm oraz oprogramowaniem

- Spektrofotometr dwuwiązkowy o zakresie długości fali nie mniejszym niż 190-2600 nm.

- Układ optyczny dwuwiązkowy.

- Źródło promieniowania: lampa deuterowa dla zakresu UV i halogenowa dla zakresu VIS i NIR.

- Możliwość wyboru z poziomu oprogramowania długości fali, przy której następuje automatyczna zmiana lampy.

- Przynajmniej dwa typy detektorów: fotopowielacz dla zakresu UV i VIS oraz PbS chłodzony elementem Peltiera dla zakresu NIR.

- Możliwość wyboru z poziomu oprogramowania długości fali, przy której następuje automatyczna zmiana detektora i siatki dyfrakcyjnej.

- Szerokość szczeliny spektrometru regulowana:

- UV-VIS w zakresie nie mniejszym niż 0,2-10 nm.

- NIR w zakresie nie mniejszym niż 0,8-40 nm.

- Specjalne tryby szczelin do pomiarów w trybie niskiego rozproszenia światła.

- Zakres fotometryczny nie gorszy niż -3 do 3 AU.

- Dokładność fotometryczna nie gorsza niż +/- 0,003 AU dla zakresu 0-1 AU.

- Dokładność długości fali nie gorsza niż +/- 0,4 nm dla zakresu UV i VIS oraz +/- 2,0 nm dla zakresu NIR.

- Możliwość prowadzania pomiarów transmitancji, absorbancji, reemisji, analizy ilościowej z wykorzystaniem krzywej kalibracyjnej, pomiary przy kilku wybranych długościach fali, pomiary kinetyczne.

- Wbudowane funkcje autodiagnostyki, kalibracja długości fali, program walidacyjny.

- Kula całkująca do pomiarów odbiciowych i transmisyjnych z rozproszeniem:

- pokryta siarczanem baru z wbudowanymi przynajmniej dwoma detektorami: fotopowielaczem dla zakresu UV i VIS oraz detektorem PbS dla zakresu NIR.

- Zakres pracy kuli całkującej nie mniejszy niż 220-2100 nm.

- Średnica kuli całkującej nie mniejsza niż 150 nm.

- Możliwość pomiarów próbek płaskich o wymiarach przynajmniej 50x100 mm.

- Termostatowany elementami Peltiera uchwyt  na kuwety 10 x 10 mm:

- Chłodzenie elementów Petiera obiegiem wodnym.

- Zakres temperatury pracy nie mniejszy niż od 0 do 95°C.

- Dokładność temperatury w zakresie 20-35 °C nie gorsza niż 0,6 °C.

- Możliwość stosowania standardowych kuwet o drodze optycznej 10 mm.

- Wbudowane mieszadło magnetyczne z regulacją obrotów.

- Nastawianie temperatury oraz funkcji mieszania z poziomu oprogramowania.

- W komplecie cyrkulator do chłodzenia elementów peltiera.

- Automatyczne rozpoznawanie rodzaju stosowanej przystawki/wyposażenia.

- Kompatybilność z programami pracującymi na plikach o rozszerzeniu JWS, których Zamawiający jest w posiadaniu.

- Certyfikaty ISO oraz CE.

- Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim, instruktaż z obsługi sprzętu.

- Autoryzowany serwis producenta.

- Co najmniej 5 letnia gwarancja dostępności części zamiennych.

Wymagania pozostałe:

- Termin realizacji – do 15 tygodni

- Okres gwarancji – min 12 miesięcy

- Wymagana dostawa wraz z instalacją sprzętu.

- Czas reakcji serwisu – do 48 godzin, czas naprawy – do 14 dni

Kryteria oceny ofert (opisane w Rozdz. 20 SWZ)

Cena – 60%

10% - za zakres fotometryczny do 4.0 Abs lub lepszy
               10% - za dokładności dł. fali dla zakresu UV-VIS lepszą niż 0.4 nm
               20% - za okres gwarancji 2 lata

Część 2

Spektrofotometr dwuwiązkowy (oddzielne miejsca na kuwetę pomiarową i kuwetę odniesienia) z pulpitem sterowniczym, oprogramowaniem wewnętrznym oraz oprogramowaniem komputerowym  (bez komputera):

- zakres pracy co najmniej od 190-1100 nm

- szerokość spektralna szczeliny (rozdzielczość) nie większa niż 1 nm w zakresie 190-1100 nm

- wyświetlanie i nastawianie długości fali z krokiem co ±0.1 nm

- siatka holograficzna LO-RAY-LIGH typu „blazed”, co najmniej 1200 linii/mm

- dokładność długości fali nie gorsza niż ±0.05 nm

- Poziom światła rozproszonego nie większy niż 0.004% T (przy 220 nm, NaI) oraz nie większy niż 0.004% (przy 340 nm NaNO2);

- powtarzalność długości fali nie gorsza niż ±0.025 nm

- zakresy pomiarowe: absorbancja co najmniej w zakresie -4 do 4 Abs, transmitancja co najmniej w zakresie 0.0-400%

- dokładność fotometryczna nie gorsza niż ±0,0015 Abs (przy 0.5 Abs)

- powtarzalność fotometryczna nie gorsza niż ±0.00002 Abs (przy 0.5 Abs)

- stabilność linii bazowej nie gorsza niż  0.0002 Abs/h przy 700 nm (po godzinie od włączenia źródła światła)

- płaskość linii bazowej nie gorsza niż  0.0003 Abs/h w zakresie 190-1100 nm (po godzinie od włączenia źródła światła)

- poziom szumów nie większy niż 0.00001 Abs

- detektory: dwie fotodiody krzemowe – jedna dla kuwety pomiarowej, druga dla kuwety referencyjnej

- wbudowany w przyrząd kolorowy, dotykowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD 24 bit

- dodatkowy rysik do obsługi dotykowego wyświetlacza

- miejsce na schowanie rysika w obudowie aparatu

- co najmniej pięć złączy USB

- szybkość skanowania w zakresie nie mniejszym niż 2 – 29000 nm/min

- szybkość przechodzenia do wybranej długości fali co najmniej 29000 nm/min

- lampy: halogenowa i deuterowa z wbudowaną funkcją automatycznego ustawiania właściwej pozycji lampy

- możliwość zmiany długości fali przełączenia oraz wyłączenia jednej z lamp w zakresie od 295 do 364 nm (z krokiem co 0.1 nm);

- wbudowane funkcje walidacyjne i funkcje automatycznego sprawdzania poprawności działania aparatu

- monochromator Czerny-Turnera z korekcją aberracji

- możliwość podłączenia niezależnie komputera, pamięci przenośnej i drukarki

- możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu klawiatury komputerowej i czytnika kodów

- funkcja „wake-up” umożliwiająca wyznaczenie godziny, o której aparat ma się samoczynnie załączyć, by być gotowym do pracy

- uchwyt na dwie kuwety o długości drogi optycznej 10 mm

Oprogramowanie wewnętrzne:

- umożliwiające pełną kontrolę aparatu, zbieranie, obróbkę danych

- umożliwiające pomiary stężenia w wybranych jednostkach, skanowanie, pomiary zmiany absorbancji w czasie

- zawierające system walidacji spektrometru pozwalający na sprawdzenie poprawności pracy aparatu nawet przed każdym pomiarem

- pozwalające na pomiar dla co najmniej 8 wybranych długości fali

- zawierające wbudowane metody ilościowe - Lowry'ego, BCA, biuretową, CBB (Bradforda) – metody do oznaczania ilościowego DNA i białek

Oprogramowanie zewnętrzne:

- kompatybilne z systemem operacyjnym Windows

- sterujące przyrządem

- posiadające następujące tryby pracy: tryb spektralny (zbieranie widma), tryb fotometryczny (obliczenia ilościowe), tryb kinetyczny (przebieg w czasie )

- pozwalające na obróbkę danych oraz tworzenie raportów (drukowanie i tworzenie własnych szablonów wydruku, wstawianie daty, godziny, tekstu i obiektów rysunkowych)

- pozwalające na eksport wyników pomiarowych do plików tekstowych lub do arkusza danych Excel®

- zgodne z GLP/GMP

- posiadające możliwość (opcja) rozszerzenia do wersji bazodanowej, zgodnej z wytycznymi FDA 21 CFR Part 11

- posiadające funkcję automatycznego określania jakości uzyskanego widma

- posiadające możliwość rozbudowy (opcja) o zintegrowany moduł do pomiaru barw, kompatybilny z normami europejskimi jak i japońskimi, umożliwiający analizę takich wskaźników jak X, Y, Z, L*, a*, b* itd.

- dające możliwość porównywania wielu widm/przetwarzania relatywnego, powiększania i pomniejszania widma, autoskalowania, cofania i powtarzania tych operacji oraz mające możliwość wstawienia komentarza na ekranie widma

- w trybie spektralnym umożliwiające następujące przekształcenia: pochodne od 1 do 4 rzędu, wygładzanie, odwrotność, pierwiastek kwadratowy, logarytm naturalny, konwersja Abs na %T, przekształcenie wykładnicze, konwersję Kubelka-Munk, interpolacja, działania arytmetyczne na zbiorach danych i na stałych (pomiędzy widmami, pomiędzy widmami i stałymi).

- w trybie fotometrycznym umożliwiające obliczenia ilościowe na widmach (piki, wartości maksymalne i powierzchnia itp. w określonych przedziałach długości fali), obliczenia z współczynnikiem K, tworzenie krzywych kalibracyjnych jedno- i wielopunktowych (dopasowywanie funkcji 1, 2 i 3 rzędu, wymuszanie przejścia przez zero), dające możliwość przetwarzania danych fotometrycznych przy użyciu funkcji definiowanych przez użytkownika (+, -, x, ÷ oraz inne funkcje, włącznie ze współczynnikami), uśrednianie widm

- w trybie kinetycznym pozwalające na równoczesne wyświetlanie danych przebiegu w czasie (krzywe i dane pomiarowe), umożliwiające obliczenia kinetyczne dla enzymów, obliczenia Michaelisa-Mentena i tworzenie wykresów (Michaelis-Menten, Lineweaver-Burk, Hanes, Woolf, Eadie-Hofstee), wykresu Dixona oraz wykresu Hilla

Pozostałe wymagania:

- instrukcja obsługi aparatu i oprogramowania zewnętrznego w języku polskim

- Okres gwarancji - 12 miesięcy

- Czas reakcji serwisu – do 48 godzin, czas naprawy – do 14 dni

- Termin realizacji zamówienia -  do 3 tygodni

- Wymagana dostawa wraz z instalacją sprzętu.

Kryteria oceny ofert (opisane w Rozdz. 20 SWZ):

Cena - 60%

Termin realizacji – 20%

Okres gwarancji – 20%

Część 3

Specyfikacja spektrofotometru:

- Zakres spektralny 190 – 1100 nm.

- Układ optyczny z wiązką dwudzielną.

- Stała rozdzielczość spektralna: szczelina 2 nm.

- Źródło światła – lampa ksenonowa.

- Monochromator typu Czerny Turnera.

- Szybkość skanowania do 1 600 nm /min.

- Dokładność długości fali ±0.5 nm.

- Powtarzalność długości fali <±0.2 nm.

- Stabilność fotometryczna lepsza niż 0,0005 Abs/h.

- Diagnostyka systemu przy każdorazowym włączeniu.

- Spektrofotometr wyposażony w 7" kolorowy dotykowy wyświetlacz HD, rozdzielczość 800 x 1280 pikseli.

- Możliwość wyposażenia w dodatkowe uchwyty, montowane magnetycznie:

- na kuwety cylindryczne i prostokątne o drodze optycznej do 100 mm

- na fiolki o średnicy do 25 mm i wysokości 15 cm

- Możliwość podłączenia do aparatu pamięci przenośnej typu pendrive, komputera zewnętrznego z oprogramowaniem Windows, klawiatury, myszy.

Funkcje wbudowanego oprogramowania:

- Możliwość pracy w trybie absorbancji, transmitancji, intensywności;

- Pomiar widma, analiza ilościowa z krzywymi kalibracji, pomiary w czasie.

- Oprogramowanie w języku polskim.

- Pamięć wewnętrzna umożliwiająca zapis i przechowywanie wyników pomiarów (min 32GB).

- Możliwość zastosowania opcjonalnego oprogramowania komputerowego pracującego w środowisku Microsoft Windows umożliwiające pomiar przy stałej długości fali w trybie Abs, %T, C, zdejmowanie krzywych kalibracji, analizę stopnia dopasowania, wyznaczanie współczynników korelacji i równania krzywych, zdejmowanie i obróbkę widm, kinetyka.

W zestawie ze spektrofotometrem dodatkowo:

- Pojedynczy uchwyt z podstawą na kuwety 10 mm.

- Uchwyt na kuwety prostokątne o drodze optycznej od 20 do 100 mm.

- Uchwyt na fiolki o średnicy od 12 do 25 mm i wysokości do 104 mm.

- Pokrowiec na aparat (2 szt.).

- Instrukcja obsługi w języku polskim.

- Zasilacz i kabel zasilający.

- Pendrive o pojemności min. 8GB.

Pozostałe wymagania:

Okres gwarancji - 24 miesiące na urządzenie i na lampę ksenonową

Czas reakcji serwisu – do 48 godzin, czas naprawy – do 14 dni

Termin realizacji zamówienia -  do 12 tygodni

Kryteria oceny ofert (opisane w Rozdz. 20 SWZ):

Cena – 60%

Termin realizacji – 20%

Okres gwarancji – 20%