Załącznik A do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Automatyczny fluorescencyjny mikroskop odwrócony 1.Statyw - Statyw mikroskopu odwróconego, zmotoryzowany w osi Z - Precyzja ogniskowania nie gorsza niż 10 nanometrów - Regulacja podziału światła 0/100, 50/50, 100/0 - Budowa modułowa pozwalająca umieścić w statywie mikroskopu jednocześnie minimum 2 moduły w formie szuflad tj. zmieniacz powiększeń, karuzele filtrowe, port kamery oraz pusty moduł pozwalający na dowolne wykorzystanie przez użytkownika. - Zmotoryzowany rewolwer na minimum 6 obiektywów z miejscem na pojedynczą wsuwkę do kontrastu Nomarskiego dla wszystkich pozycji. 2. Sterowanie - Sterowanie wszystkimi zmotoryzowanymi funkcjami mikroskopu z poziomu oprogramowania - Sterowanie z wolnostojącego panelu dotykowego, możliwość zaprogramowania metod pracy i przełączania ich jednym przyciskiem - Dodatkowy wolnostojący moduł zawierający obustronnie śruby mikro i makro oraz przyciski kontrolne mikroskopu. 3. Oświetlenie - Oświetlenie wg systemu Koehlera - Uchylny filar (minimum 30 stopni) z oświetlaczem LED - Wbudowany w filar 4 pozycyjny uchwyt na filtry. 4. Optyka - Optyka korygowana do nieskończoności - Uniwersalna długość optyczna obiektywów nie większa niż 45mm - Obiektyw plan fluorytowy 10x, apertura 0,3, odległość robocza 10 mm, do kontrastu fazowego - Obiektyw plan fluorytowy 20x, apertura 0,5, odległość robocza w zakresie 2,1 mm, do kontrastu fazowego - Obiektyw klasy plan apochromat o powiększeniu 40x, apertura numeryczna 1.40, odległość robocza 0.13 mm. Korekcja aberracji chromatycznej w zakresie 400nm – 1000nm. - Obiektyw długodystansowy plan fluorytowy 40x, apertura 0,6, odległość robocza regulowana 2,7mm – 4mm mm, do kontrastu fazowego - Obiektyw plan apochromat 60x, apertura 1.42, odległość robocza 0.15mm. Korekcja aberracji chromatycznej w zakresie 400nm – 1000nm. - Obiektyw plan apochromat 100x, apertura 1.45, odległość robocza 0.13mm. Korekcja aberracji chromatycznej w zakresie 400nm – 1000nm. - Możliwość rozbudowy o obiektywy z immersją silikonową o powiększeniach 30x, 40x 60x i 100x 5.Kondensor: - Zmotoryzowany karuzelowy 7 pozycyjny kondensor o aperturze numerycznej 0,55 i odległości roboczej 26.2mm - Obustronne pokrętło regulacji wysokości kondensora w wygodnej pozycji z przodu filaru - Zmotoryzowana przesłona aperturowa i polaryzator - Sterowanie z poziomu kondensora, paneli sterujących i oprogramowania 6. Zmotoryzowany stolik XY o parametrach nie gorszych niż - Zakresie ruchu 120 mm x 80 mm. - Szybkość przesuwu 120 mm/s - Rozdzielczość 0,01 m (mikrometra) - Holder na płytki 96-dołkowe - Wkładka z regulowanym uchwytem na naczynia o średnicy od 20 mm do 74 mm 7. Nasadka okularowa: - Nasadka dwuokularowa o kącie nachylenia 45°, możliwość regulacji rozstawu okularów 50-75mm, regulacja dioptryjna +/-5 w jednym tubusie - Okulary z osłonkami gumowymi o powiększeniu 10x - Pole widzenia FN 22 9. Wyposażenie do badań we fluorescencji - Zmotoryzowany 8-pozycyjny obrotowy zmieniacz kostek fluorescencyjnych - 6 ledowy oświetlacz fluorescencyjny, generujący światło białe o zakresie świecenia 380 nm – 760 nm. - Całkowita moc oświetlacza 4W - Regulacja intensywności 0% - 100% z krokiem 1%. - Połączenie poprzez USB - 8 pojedynczych kostek filtrowych o parametrach (tolerancja +/- 5 nm): - Ex: 371 - 399 nm, BS: 409 nm, Em: 415 - 450 nm - Ex: 426 – 450 nm, BS: 458 nm, Em: 467 – 499 nm - Ex: 484 – 504 nm, BS: 506 nm, Em: 517 – 537 nm - Ex: 524- 544 nm, BS 552 nm, Em: 558 - 586 nm - Ex: 576 – 596 nm, BS: 605 nm, Em: 612 – 644 nm - Ex. 626 - 644 nm BS: 649 nm Em. 655 – 685 nm - Ex. 651 - 671 nm BS: 685 nm Em. 699 – 723 nm - Ex. 721 - 749 nm, BS 757 nm Em. 769 – 849 nm 10. Komora inkubacyjna - Czarne ściany komory - Oświetlenie LED wewnątrz komory - Kontroler temperatury - Mikser gazów CO2 z zakresem pracy 0 - 20% i precyzja 0,1% 11.Możliwości rozbudowy o: - 3 pozycyjny kodowany zmieniacz powiększeń - Rozbudowa do mikroskopu konfokalnego 12. Kamera monochromatyczna o parametrach nie gorszych niż: - Sensor: sCMOS - Rozdzielczość: 2048 x 2048 - Wielkość piksela: 6,5µm x 6,5 µm - Efektywność kwantowa 82% przy długości 560 nm - Binning: 2x2 oraz 4x4 - Zakres tonalny: 16 bit - Zakres dynamiczny: 33 000:1 - Połączenie z komputerem USB3.0 - Szybkość: 30 kl/s przy pełnej rozdzielczości 13. Oprogramowanie - Oprogramowanie do pełnego sterowania mikroskopem - Nagrywanie sekwencji zdjęć w odstępach czasowych (Time Lapse), - Pomiary morfometryczne: długość, pomiar kąta, pole powierzchni i obwód - Analiza fazowa - Automatyczne składanie obrazów w osi z - Automatyczne tworzenie zdjęć panoramicznych - Funkcja graficznego planowania eksperymentów - Moduł do obsługi płytek wielodołkowych - Moduł dekonwolucji 3D - Możliwość rozbudowy oprogramowania o moduł do automatycznej segmentacji z wykorzystaniem sieci neuronowych AI 14. Komputer i monitor - Stacja robocza o parametrach nie gorszych niż: - Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test, co najmniej 21000 punktów w kategorii Average CPU Mark. Wynik dostępny na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - pamięć RAM min. 32 GB, - dysk SSD min. 512GB, - dysk HDD min. 10TB, - zasilacz o mocy min. 680 W, - karta graficzna 4 GB osiągająca w teście Passmark G3D co najmniej 4450 punktów w kategorii Average G3D Mark. Wynik dostępny na stronie: https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php - Dwa monitory o rozdzielczości 4K i wielkości 31.5’, Częstotliwość odświeżania ekranu min. 60 Hz, ekran zakrzywiony 15. Płyta antywibracyjna: - Płyta antywibracyjna o wymiarach 600 x 750 mm 16. Meble - Stół o wymiarach 1700 x 800 x 750 mm - Stół o wymiarach 800 x 600 x 750 mm - Moduł z trzema szufladami na kółkach mieszczący się pod stołem - Krzesło - Lampka nastolikowa - Podstawka na kółkach pod komputer 17. Gwarancja Gwarancja - min 12 miesięcy

Uwaga!

Na komputer i monitory wymagane jest zastosowanie VAT 0% - zgodnie z informacją w Rozdz. 19 SWZ.