Załącznik A do zaproszenia

Znak sprawy: ZP/0562/D/22

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa: komora klimatyczna z nawilżaczem ultradźwiękowym wraz z kuwetą i czujnikiem poziomu wody

Dane techniczne:

- Wymuszony obieg powietrza

- Pojemność komory: 1330 litrów

- Sterownik: mikroprocesorowy PID

- Zakres temperatury pracy 0-60̊C

- Regulacja temperatury co 0,1̊C

- jednorodność temperatury w 25°C i 60%rH [+/-°C]*: 2,0

- zakres wilgotności względnej [%]: 30-90

- regulacja wilgotności co [%]: 1,0

- jednorodność wilgotności w 25°C i 60%rH [%rH]: 5,0

- ochrona nadtemperaturowa: klasy 3.3 zgodnie z DIN 12880

- drzwi podwójne

- materiał komory: kwasoodporna stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4301

- wymiary zewnętrzne urządzenia [mm]: (szerokość 1480 x wysokość 1990 x głębokość x 1060)

- maksymalne obciążenie urządzenia: 300kg

- zasilanie 230V 50-60Hz

- moc znamionowa urządzenia: 3450 W

- czynnik chłodniczy: R290/GWP=3

Kuweta:

- materiał: stal nierdzewna

- wymiary [mm]: szer 265 x głębokość 325 x wysokość 65)

- pojemność: 4 litry

Czujnik poziomu wody:

- dedykowany komorom klimatycznym

- wyposażony w diodę alarmową sygnalizującą konieczność uzupełnienia wody