Załącznik nr 3 do ZP/1096/D/22

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Chemidock - system do dokumentacji chemiluminescencji i żeli.

Parametry urządzenia:

- system umożliwia wizualizację, zapis i analizę próbek znakowanych kolorymetrycznie, chemiluminescencyjnie, oraz w technologii bez wybarwiania żeli „StainFree” z możliwością rozbudowy o moduł do wizualizacji próbek znakowanych fluorescencyjnie

- system posiada zintegrowaną mini-ciemnię optyczną z wbudowaną prowadnicą służącą do mocowania dedykowanych do wybranej aplikacji tac. Tace oraz aplikacje, do których są przeznaczone są automatycznie rozpoznawane przez urządzenie

- wymiary: 61 x 51 x 53 cm

- system posiada prowadnicę wysuwaną z urządzenia w celu umieszczenia żelu lub blotu

- detekcja jest dokonywana za pomocą kamery przetwornikiem CCD, 6,05 Mpixeli,  kalibracja ostrości dla każdego ustawienia parametru zoomu lub wysokości próby

- maksymalna temperatura chłodzenia kamery do -15 ˚C

- rozmiary piksela w kamerze CCD wynoszą 4,54 x 4,54 m m; szeroki zakres binningu (6 poziomów: 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 6x6, 8x8)

- zakres dynamiczny sygnału kamery  wynosi min. 4 rzędy wielkości (65 535 odcieni szarości)

- zbliżanie i oddalanie od próbki (zoom) wykonywane jest za pomocą poruszającej się kamery i dostępne w  co najmniej 3 zdefiniowanych poziomach zbliżenia

- programowalne przez użytkownika tryby automatycznej akwizycji obrazów:

definiowane przez użytkownika tryby: - szybki lub optymalny (autoekspozycyjny) dla chemiluminescncji oraz - na intensywne lub słabe prążki dla poza chemiluminescencyjnych aplikacji

- tryb akwizycji z akumulacją obrazów pośrednich umożliwia optymalny dobór czasu akwizycji dla chemiluminescencji

- system jest wyposażony w tacę do aplikacji chemiluminescencji, UV oraz stain-free dedykowanej do barwników takich jak: chemiluminescencyjne, EtBr, SybrGreen, SybrSafe, SybrGold, GelGreen, GelRed, fluoresceina, OliGreen, Oriole, Sypro Ruby, Coomassie Fluor Orange, Alexa Fluor 488, DyLight 488, Qdot 525, Qdot 565, Qdot 625

- system posiada opcjonalnie  tacę konwertującą światło UV do niebieskiego

- system opcjonalnie jest wyposażony w tacę konwertującą światło UV do białego wraz z holderem na tacę

- system posiada maksymalne pole obrazowania 21 x 16,8 cm

- Zapis obrazów żeli, blotów białkowych i detekcja białka bez wybarwiania żeli oraz blotów w technologii Stain-Free

- urządzenie posiada funkcję korekcji niedoskonałości układu optycznego – urządzenie jest skalibrowane fabrycznie, nie jest potrzebna kalibracja w siedzibie użytkownika.

- Światło UV długości fali 302 nm

- panel przedni jest wyposażony we wbudowany, dwupunktowy ekran dotykowy o przekątnej 12,1 ‘’ służący do:

* sterowania systemem z wbudowanym komputerem (rozmiar dysku co najmniej 70 GB najlepiej 120 GB),

* zbierania oraz zarządzania zapisanymi w formie obrazów danymi

- urządzenie do sterowania i zbierania danych nie wymaga podłączenie do komputera PC

- przenoszenie danych odbywa się za pomocą sieci (wbudowany port ethernetowy) lub przenośnej pamięci USB ( 4 porty USB wbudowane w urządzenie ) w formacie .tif, .jpeg, .scn

- opcjonalnie: możliwość rozbudowy systemu o moduł do analiz fluorescencyjnych w kanałach: niebieskim zielonym, czerwonym, dalekiej czerwieni i bliskiej podczerwieni

- oprogramowanie do analizy danych jest kompatybilne z  systemem posiadanym przez Zamawiającego - Windows od 8.1 i wyższy

- metody pomiarowe umożliwiają automatyczne wykonywanie zdjęć, ich obróbkę oraz raportowanie wyników

- oprogramowanie umożliwia tworzenie krzywych kalibracyjnych i analizę ilościową

- oprogramowanie do akwizycji umożliwia tworzenie zdefiniowanych kont dla wielu użytkowników, chronionych hasłem dla każdego użytkownika

- nielimitowana ilość licencji programu do akwizycji i analizy obrazu, obliczeń ilościowych i jakościowych

- oprogramowanie umożliwia obróbkę obrazu (obracanie o dowolny kąt, negatyw, regulacja jasności i kontrastu pod kątem wybranego fragmentu lub całego żelu)

- oprogramowanie umożliwia automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków

- oprogramowanie posiada funkcję normalizacji wykorzystującą technologię Stain-Free dedykowaną dla białek „Białek całkowitych”. Funkcja normalizacji do pojedynczego białka w opcji chemiluminescencji

- funkcja obrazowania w technologii StainFree jest dostępna dla użytkownika z poziomu oprogramowania. Oprogramowanie umożliwia funkcję normalizacji wykorzystującą technologię Stain-Free dedykowaną dla białek „House keeping proteins” oraz dla „Białek całkowitych”

- Samouczek on-line dostępny z menu programu

- Gwarancja: 12 miesięcy