Bydgoszcz dnia: 2022-03-04

10WSKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Sprawa nr: 8/2022

Pismo: 1860/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Chirurgii Naczyniowej na okres 24 miesięcy” – znak sprawy 8/2022.

Zamawiający, 10WSKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Dotyczy przedmiotu zamówienia - zadaniu nr 15 Czy Zamawiający w zadaniu nr 15 poz. 1 dopuści Cewnik balonowy uniwersalny "over the wire" o średnicach od 3 do 12 mm; dla średnic 3-6mm dostępne długości 20 - 200 mm +/-10 mm? Pozostałe wymagania bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w SWZ. - Dotyczy przedmiotu zamówienia- zadaniu nr 30 Czy Zamawiający w zadaniu nr 30 dopuści Cewnik balonowy powlekany paclitaxelem dla prowadnika 0,035" dostępne średnice 5-7mm i długości od 40 do 150mm (w zależności od średnicy)? Pozostałe wymagania bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 - Pakiet 5 Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 dopuści cewnik do fibrynolizy prosty z długością systemu dostarczającego 65-135cm, z otworami bocznymi infuzyjnymi, z zastawką na końcu cewnika umożliwiającą podawanie trombolityku bez konieczności zatykania cewnika prowadnikiem? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w SWZ. - Pakiet 6 Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 dopuści cewnik wspierający kompatybilny z prowadnikiem 0,018’’ i 0,035’’ i długości 65-150cm, konstrukcja zakończenia cewnika taperowana zapewniająca płynne przejście z prowadnika na cewnik, cewnik wzmocniony metalowym oplotem zapewniający odporność na złamania? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że cewnik dedykowany jest do „trudnych przejść”. - Pakiet 22 Czy Zamawiający w pakiecie nr 22 dopuści prowadnik z filtrem do neuroprotekcji umożliwiający zastosowanie niezależnego prowadnika 0,014’’ lub 0,018’’ o długości 320 cm, z systemem RX lub OTW, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F, filtr niecentrycznie położony względem prowadnika umożliwiający jego obrót oraz przesuwanie się w osi podłużnej, do średnic naczynia od 2-7mm, z profilem przejścia 3,2F? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w SWZ.

Pytanie nr 3 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 24 Cewniki balonowe do tetnicy szyjnej. Cewniki w systemie RX (Monorail) o długościach 80, 90, 135, 150 cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,018 ", średnice od 2mm do 7mm (co 0,5mm) i 8mm. Długości: 10/15/20/30/40/60/80/100/120/150/220 mm, kompatybilne z koszulka 4F i 5F dla średnic 7mm i 8mm, ciśnienie RBP 14 atm i 12ATM dla 8mm średnicy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SWZ. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 25 Stent dostosowany do naczyń szyjnych, samorozprężalny, pleciony z drutu będącego stopem kobaltu, chromu, żelaza, niklu i molibdenu z rdzeniem tantalowym zapewniającym doskonało widoczność całego stentu w skopii. System dostarczania akceptujący prowadnik 0,014”, monorail. Długość cewnika dostawczego 135cm. Średnica systemu dostawczego 5 oraz 6F. Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh), o architekturze zamkniętokomórkowej bez dodatkowej mikrosiatki. Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia i jego zmieniającej się średnicy - tętnica szyjna wspólna-tętnica szyjna wewnętrzna. Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny. Średnice w naczyniu: 4-9mm, długości w naczyniu: 30-62mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 16 stent rozprężany na balonie kompatybilny z introducerem 6F dla średnic 5-8mm, spełniający wszystkie pozostałe kryteria specyfikacji? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 - Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy poza formą dostarczenia faktury opisaną we wzorze umowy: "Składający może złożyć fakturę za pomocą platformy faktur elektronicznych pefexpert.pl (wg nazwy szpitala lub numeru NIP) lub na adres faktury.cm@10wsk.mil.pl" Zamawiający wymaga dodatkowo wysłania faktury w formie papierowej do siedziby szpitala, czy wersja elektroniczna wysłana drogą mailową będzie wystarczająca? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wersja elektroniczna faktury jest wystarczająca.

Pytanie nr 5 - Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 2) 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczętą godzinę w uzupełnieniu banku w stosunku do terminu okr. w § 8 ust umowy przechowania jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru 3) 0,5 % wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 19. jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto reklamowanej partii towaru 4) 100,00 zł brutto za każdy kolejny dzień zwłoki w zakresie utworzenia "banku" w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz w § 3 ust. 1 umowy przechowania. 5) 100,00 zł brutto za każdy kolejny dzień zwłoki w zakresie dostarczenia instrumentarium w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 4 umowy przechowania oraz w pkt. 3 umowy użyczenia. Odpowiedź: Zamawiający dokona zmian w projekcie umowy w zakresie §8 ust. 1 w ppkt. 2, 3, 4 i 5 w ten sposób, że § 8 ust. 1 otrzymuje brzemiennie: - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Podstawą do określenia wartości niezrealizowanej umowy będzie różnica pomiędzy ilościami podanymi w załączniku nr 1 do umowy, a ilościami faktycznie zrealizowanych dostaw; - 0,5% wartości niedostarczonej partii towaru - za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w uzupełnieniu "banku" w stosunku do terminu określonego § 8 ust. 1 umowy przechowania; - 0,5% wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 19. - 100,00 zł brutto za każdy kolejny dzień zwłoki w zakresie utworzenia "banku" w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz w § 3 ust. 1 umowy przechowania. - 100,00 zł brutto za każdy kolejny dzień zwłoki w zakresie dostarczenia instrumentarium w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 4 umowy przechowania oraz w pkt. 3 umowy użyczenia. - Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 2) oraz umowę udostepnienia (dot. Um użyczenia) Odpowiedź: Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postepowania, oraz na platformie e-propublico.pl obowiązujące w postepowaniu projekty umów użyczenia i przechowania. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 2) Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. - Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów zamawiający uzupełni treść umowy o wskazanie 3 dniowego terminu na przekazanie wykonawcy informacji o zużyciu towaru z depozytu? (dot. § 7 umowy użyczenia) Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 6 - Dot. pakietu 17 Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie stentów obwodowych o następujących parametrach: Pozycja 1 - wszystko zgodnie z SIWZ Pozycja 2 - wszystko zgodnie z SIWZ Pozycja 3 - dostępne długości 40 - 100 mm ( wymagane 30-100 mm). POZOSTAŁE WSZYSTKIE WARUNKI SIWZ SPEŁNIONE. W ramach pozycji 3 proponujemy dodatkowo stenty nitinolowe, samorozprężalne o średnicach 5- 8 mm , długości 30-100 mm, kompatybilne z prowadnikiem 0,018'' oraz koszulką 5 F. Dopuszczając, zatem w/w rozwiązanie Zamawiający zyskuje dodatkowy wariant stentów kompatybilny z prowadnikiem 0,018'' co jest zaletą. Proponowane stenty są unikatowe, innowacyjne gdyż : - jako jedyni na rynku oferujemy Zamawiającemu dwa modele: "Pull" oraz "Flex" w ramach danych średnic. Stenty te pozwalają na optymalizację wyników klinicznych w zależności od miejsca i stopnia kalcyfikacji zmiany naczyń peryferyjnych. Stenty "PULL" gwarantują perfekcyjny balans pomiędzy rezystancją kompresyjną a deformacją podłużną w naczyniu. Są zatem dedykowane mniej ruchliwym naczyniom z masywną lub dużą kalcyfikacją o sile radialnej dwukrotnie wyższej niż jakikolwiek stent dostępny na rynku, dzięki czemu zmiany typu total occlusion nie wymagają reoperacjom w 1-rocznym follow-up u 92% pacjentów Stenty "FLEX" są dedykowane naczyniom o większej mobilności, średnio-skalcyfikowanych lub zmian kompleksowych, zapewniając doskonałą równowagę pomiędzy kompresją radialną stentu a deformacją związaną ze zginaniem naczynia podczas ruchów. - jako jedyne na rynku są w 100% tworzone są ręcznie, przechodzą także 3-krotną kontrolę jakości, 5-krotne hartowanie oraz 3-krotną pasywację powłoki - produkowane w Szwajcarii z niewiarygodną starannością. Proponowane stenty były już używane i są znane w Państwa pracowni. Stosowane są również w wielu innych ośrodkach w Polsce i cieszą się uznaniem m in. Poznań, Białystok, Lublin, Nowa Sól, Warszawa i wiele wiele innych. Nigdy również nie było reklamacji produktu - co również potwierdza jakość produktu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SWZ. - Dot. pakietu 18 Prosimy o dopuszczenie stentów obwodowych o 4 dostępnych długościach: 140 mm, 160mm, 180 mm, 200 mm kompatybilnych z prowadnikiem 0,035'. Wszystkie pozostałe warunki SIWZ spełnione. Dodatkowo proponujemy dwa modele stentu w ramach średnic: pull i flex - do wyboru przez Zamawiającego - dodatkowa korzyść. Proponowane stenty znane są Zamawiającemu, były stosowane w kilku zabiegach w ostatnim czasie. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SWZ. - Dot. pakietu 18 Czy Zamawiający wymaga długości systemu wprowadzającego 85 cm i 135 cm kompatybilnych z prowadnikiem 0,035''? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w SWZ. - Dot. pakietu 36 Czy Zamawiający dopuści cewniki Fogarty'ego do embolektomii, dwuświatłowe o średnicach balonu 6- 14 mm? Poniżej pozostałe parametry cewnika: - kompatybilne z prowadnikiem 0,018'', 0,035'', 0,038'' - objętość balonu: 0,20 - 1,75 ml - dostępne 3-7 F - dostępne długości 40-80 cm - oznaczenie kolorystyczne - dostępny cewnik 5,5 F, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'' i koszulką 6 F. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SWZ.

Pytanie nr 7 - Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 zadania 12 formularza cenowego koszulek wprowadzających interwencyjnych zbrojonych dostępnych w wersji z powłoką hydrofilną (proste u zagięte) i bez (proste). Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami określnymi w SWZ. - Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 zadania 12 formularza cenowego koszulek wprowadzających interwencyjnych zbrojonych (prostych i zagiętych) z powłoką hydrofilną, w rozmiarach 5, 6, 7F i długości 55cm oraz prostych bez powłoki hydrofilnej o długości 70cm. Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w SWZ. - Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 3 zadania 12 formularza cenowego koszulek wprowadzających interwencyjnych zbrojonych (prostych i zagiętych) z powłoką hydrofilną o długości 70 oraz długości 110cm w rozmiarach 4, 5F, (proste) i 7, 8F (proste i zagięte) oraz o długości 90cm (proste). Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w SWZ. - Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 zadania 13 formularza cenowego koszulek o kształcie dedykowanym do dostępu kontralateralnego o długości 40cm w rozmiarach: 5.5, 6, 7, 8F Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza., przy zachowaniu pozostałych zapisów SWZ. - Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 zadania 18 formularza cenowego stentów do tętnicy udowej długiej o dostępnych długościach 140, 170, 200mm. Pozostałe parametry zgodnie z swz. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SWZ. - Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 zadania 32 formularza cenowego spiral embolizacyjnych obwodowych platynowych z dakronowymi włoskami przyspieszających powstawanie zakrzepów do szybkiej embolizacji, wykonanych z drutu o średnicy 0,018" i 0,035", kompatybilnych z cewnikiem o minimalnym świetle wewnętrznym 0.038" oraz 0.021" w zależności od średnicy zwoju; kształt: prosty, helikalny lub stożkowy. Dla spiral o kształcie stożka średnica w części proksymalnej od 3 mm do 10mm, średnica w części dystalnej od 2mm do 5 mm. Długość wyprostowanej sprężynki do 14.2 cm Różne kombinacje średnica / długość. Dla spiral helikalnych średnice sprężynki po uwolnieniu od 2 do 20mm przy długości od 3 do 20 cm. Różne kombinacje średnica / długość. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SWZ.

Pytanie nr 8 - Czy Zamawiający przez cewnik RCI rozumie cewnik typu Cobra small -1? W ofercie posiadamy zarówno Cobra 1 jak i Double curve small. Także Cobra 1,2,3. W wymaganej długości będą też dostępne wersje hydrofilne Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie krzywizn pod takimi nazwami? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych zapisów SWZ.

Pytanie nr 9 - Zad.17- Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 17 pkt.3 stenty samorozprężalne o długościach od 30 do 80 mm, pozostałe parametry SWZ pozostają bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SWZ. - Zad.40 - Czy Zamawiający dopuści balon wysokociśnieniowy o RBP do 27 atm, pozostałe parametry SWZ pozostają bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SWZ. - Zad.40 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zad.40 inflatora do angioplastyki? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 10 Umowa – kary – § 8 Prosimy o obniżenie kar do 0,5% - dot. par. 8, pkt. 1, 2)-3) Prosimy o obniżenie kar w pkt 1, 4) oraz 5) do 100 zł. Prosimy o obniżenie łącznych maksymalnych kar do 20 % - dot. par. 8, pkt 2. Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy projektu umowy zgodnie z odpowiedziami do pytania nr 5 pkt. 1 w zakresie § 8 ust. 1 projektu umowy. Zapisy § 8 ust. 2 projektu umowy Zamawiający pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 11 - Dot. Pakietu nr 31: Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 31, dopuści złożenie oferty cewnikiem do aspiracji skrzeplin o długości 140cm, dostępnymi w dwóch wersjach z usuwalnym mandrynem zwiększającym sztywność lub bez – do swobodnego wyboru przez Zamawiającego, przeznaczonym do użytku w systemie krążenia wieńcowego, kompatybilnym z cewnikami prowadzącymi 6 i 7F, średnica zewnętrzna1,4mm (0,055’’), szybkość aspiracji 115,2cm3/min, pokrycie hydrofilne na długości 16,5cm, wyposażonym w marker na końcu dystalnym, dostarczanym wraz z dwoma strzykawkami a’30cm3, kranikiem trójdrożnym, przedłużaczem i koszyczkiem na skrzepliny? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie nr 12 - „ Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu 16 na stent stalowy rozprężąlny na balonie kompatybilny z koszulką 6F dla średnic 7-9 mm, 7F dla średnic 7-9 mm; 8F dla średnic 10-12 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ”. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ w powyższym zakresie bez zmian. - „Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 30 balony lekowe 014” o długościach 20,80,120,150 dla każdej ze średnic”. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ. - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości przekazywania faktur pocztą zamiast kurierem. Usługę wysyłki faktur świadczy dla wykonawcy firma zewnętrzna, która wysyła wszystkie faktury pocztą. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednak zwraca uwagę Wykonawcy na zapisy § 2 ust. 8 projektu umowy. - Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisów umownych w następujący sposób: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Podstawą do określenia wartości niezrealizowanej umowy będzie różnica pomiędzy ilościami podanymi w załączniku nr 1 do umowy, a ilościami faktycznie zrealizowanych dostaw; 2) 0,1 % wartości niedostarczonej partii towaru - za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w uzupełnieniu "banku" w stosunku do terminu określonego § 8 ust. 1 umowy przechowania; 3) 0,2% wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 19. 4) 50,00 zł. brutto za każdy kolejny dzień zwłoki w zakresie utworzenia "banku" w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz w § 3 ust. 1 umowy przechowania. 5) 50,00 zł. brutto za każdy kolejny dzień zwłoki w zakresie dostarczenia instrumentarium w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 4 umowy przechowania oraz w pkt. 3 umowy użyczenia. 2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 20 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 1 ust. 4. Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy projektu umowy zgodnie z odpowiedziami do pytania nr 5 pkt. 1 w zakresie § 8 ust. 1 projektu umowy. Zapisy § 8 ust. 2 projektu umowy Zamawiający pozostawia bez zmian

Pytanie nr 13 - Prosimy o doprecyzowanie Załącznika do SWZ – projektu umowy przechowania poprzez nadanie § 5 następującego brzmienia: „Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody powstałej w czasie trwania niniejszej umowy w przedmiotach oddanych mu na przechowanie, w tym z tytułu szkody wynikającej z uszkodzenia, przypadkowej utraty lub kradzieży.” Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w powyższym zakresie bez zmian. - Prosimy o doprecyzowanie Załącznika do SWZ – projektu umowy przechowania poprzez dodanie § 7 ust. 1a o następującej treści: „Towar, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z „banku” przez Przechowawcę. W przypadku, gdyby Przechowawca posiadał w „banku” więcej niż jeden towar danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności towar z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.” Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w powyższym zakresie bez zmian.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. A. Przykłota – tel. 261 417 449

data: 04.03.2022 r.