10WSKzP SPZOZ  							Bydgoszcz dnia: 2022-03-09

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 1978/22

Sprawa nr: 22/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawy sukcesywne materiałów jednorazowego użytku dla Kardiochirurgii na okres 24 miesięcy” – znak sprawy 22/2022.

Zamawiający, 10WSKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1: Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w zadaniu 1 poz. 1 zestawu do drenażu klatki piersiowej i jamy opłucnowej: - 4-komorowy zestaw do drenażu opłucnej i śródpiersia z wodnym uszczelnieniem i suchym regulatorem ssania, umożliwiający drenaż aktywny i grawitacyjny z zastawką wodną. Szczegółowe cechy: - łatwe i szybkie przygotowanie zestawu do pracy bez konieczności wypełnienia/opróżniania komory ssania; - komfortowa i cicha praca zestawu; - wydzielone komory zbiorcze, kolekcyjne o pojemności 2300 ml z precyzyjną podziałką w zakresie małych objętości ewakuowanej treści co 1ml do 100 ml, co 5 do 250 ml i co 10 do 2120 ml; - komory zawierające barwnik umożliwiający łatwy odczyt poziomu płynów; - sucha regulacja siły ssania za pomocą mechanicznego pokrętła działającego skokowo umieszczonego w górnej części zestawu umożliwiająca regulację w zakresie od -10 do -40 cm H2O; - możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu; - optyczny wskaźnik poprawnego działania źródła ssania; - optyczny wskaźnik ujemnego ciśnienia RR w jamie opłucnej; - możliwość podjęcia prawidłowej pracy po przewróceniu; - dwa niezależne dreny do podłączenia pacjenta podłączane do oddzielnych komór zbiorczych dla każdego drenu zakończone łącznikami schodkowymi; - zestaw wyposażony w klamry zaciskowe na drenach; - półprzezroczyste elastyczne dreny silikonowe umożliwiające zlokalizowanie zalegającej skrzepów, treści, wyposażone w nasadki zabezpieczające przed utratą sterylności; - dreny wyposażone w spirale ochronne przed załamaniem drenu łączącego: - zestaw przystosowany do zawieszania na łóżku za pomocą wielopozycyjnych wieszaków wysuwanych z obudowy i duża rączka transportowa wbudowana w obudowę oraz stabilną wysuwaną podstawkę do postawienia na podłodze; - w zestawie z nieinwazyjnym systemem mocowania drenów posiadającym fiksator piankowy oraz przezroczystą warstwę z filtrem koloidowym z zastosowaniem do 7 dni. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 2: 1. Czy Zamawiający w Zadaniu 1 dopuści zestaw do drenażu klatki piersiowej i jamy opłucnowej o parametrach: 3-komorowy zestaw do drenażu (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja podciśnienia za pomocą wyskalowanego pokrętła umieszczonego na przedniej ścianie), posiadający wydzieloną komorę zastawki wodnej z barwnikiem; zbiornik na wydzielinę o pojemności 2100 ml wyskalowany co 5ml (w zakresie 0 - 200 ml) i co 10ml (w zakresie 200 - 2000 ml); posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu; automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym; samouszczelniający się port bezigłowy (na tylnej ścianie zestawu) do pobierania próbek drenowanego płynu. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości umożliwiającej wsuniecie zestawu pod łóżko pacjenta, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący (bezlateksowy) zabezpieczony przed zagięciem (poprzez specjalną konstrukcję drenu, bez metalowych elementów), z możliwością szybkiego odłączenia; klamra zaciskowa; w zestawie strzykawka do wypełnienia zastawki wodnej. Możliwość położenia w pozycji horyzontalnej na krótki czas nie powodując wymieszania roztworów wewnątrz komory. Bezgłośny. Bez możliwości zamawiania worków do autotransfuzji. Zapakowany sterylnie. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Czy Zamawiający w Zadaniu 1 oczekuje, aby zestaw nie wymagał rozkładania lub montowania dodatkowych elementów (np. rozkładane/wysuwane nóżki) przy podstawie - w celu zwiększenia stabilności zestawu. Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje. 3. Czy Zamawiający w Zadaniu 1 oczekuje, aby zestaw posiadał wysokość maksymalnie do 25 cm (co umożliwia wsunięcie zestawu pod łóżko pacjenta). Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje.

PYTANIE NR 3: Czy Zamawiający w zad. 1, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: Trzykomorowy zestaw do drenażu klatki piersiowej z mechaniczną regulacją siły ssania, z komorą o pojemności 2500 ml, wyskalowaną co 1 ml do pojemności 100 ml, co 2 ml do pojemności 200 ml, co 5 ml do pojemności 2500 ml. Zestaw z mechaniczną regulacją podciśnienia i zastawką wodną; wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 10 do 40cm H2O, posiadający wskaźnik umożliwiający wizualizację prawidłowego działania podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do bezigłowego pobierania próbek drenowanego płynu; wbudowany zawór na obudowie, umożliwiającym ręczną kontrolę podciśnienia, z niezależnie pracującym, wyskalowanym cyfrowo od 1 do 7 wskaźnikiem przecieku doopłucnowego, dającym dobrą wizualizację dzięki zabarwionemu płynowi; z załączoną fiolką ze sterylną wodą do wypełnienia komory zastawki wodnej; nie wymagającym dodatkowych przygotowań i zabepieczania płynu przez obsługującą osobę. Wysokości zestawu ok 35 cm. Bez możliwości zamawiania worków do autotransfuzji? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); WZPubl. T 2612 B5

Wyk. K. Kornowska – tel. 261 417 449

Data: 2022-03-09