| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System intensywnego nadzoru kardiologicznego | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

W przypadku wystąpienia dwóch stawek podatku VAT należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jednostkowej brutto z uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT.

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | W ofercie ujęta budowa stosownej infrastruktury teleinformatycznej. | TAK |  |  |
|  | System monitorowania kompatybilny z monitorami systemu Carescape posiadanymi przez Zamawiającego w obszarze intensywnej terapii. | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. PODAĆ! |  |  |
|  | Możliwość integracji z dostępnym klinicznym systemem informatycznym (CIS) producenta oferowanego systemu monitorowania pacjenta lub z dowolnym dostawcą, w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i zapewniającym jej ciągłość w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia). | TAK |  |  |
|  | System monitorowania pacjenta o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. | TAK |  |  |
|  | Monitor wyposażony we wbudowaną ramę na przynajmniej 2 zaawansowane moduły, z możliwością zmiany kąta odchylenia ramy o 90 stopni względem osi pionowej monitora. | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. PODAĆ! |  |  |
|  | Każde stanowisko systemu monitorowania składa się z dużego monitora stacjonarnego, zapewniającego pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta, oraz z niewielkich rozmiarów modułu transportowego z ekranem, opisanego w dalszej części specyfikacji. | TAK |  |  |
|  | Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów. | TAK |  |  |
|  | System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów dorosłych. | TAK |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | TAK |  |  |
|  | Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych. | TAK |  |  |
|  | Monitor wyposażony w tryb prywatności: możliwość wstrzymania wyświetlania na ekranie monitora danych demograficznych pacjenta (numer ID, imię, nazwisko, itp. – bez konieczności usuwania ich z monitora), a także krzywych i parametrów oraz sygnalizowania alarmów bezpośrednio na stanowisku pacjenta - w tym czasie pacjent pozostaje pod ciągłym nadzorem na stanowisku centralnego monitorowania. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie | TAK |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz. | TAK |  |  |
|  | Monitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe zapewniające przynajmniej 60 minut pracy na wypadek zaniku zasilania lub transportu. W czasie pracy na baterii parametry są wyświetlane na dużym ekranie monitora stacjonarnego. | TAK |  |  |
|  | Praca w sieci centralnego monitorowania | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet. Możliwość rozbudowy o bezprzewodowe połączenie z siecią monitorowania, zgodnie ze standardem przynajmniej IEEE802.11a i/lub b/g z zabezpieczeniami na poziomie nie gorszym niż WPA2-PSK. | TAK |  |  |
|  | Monitory umożliwiają wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, w sieci przewodowej i bezprzewodowej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych. | TAK |  |  |
|  | Monitory umożliwiają zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania. Funkcjonalność zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp. | TAK |  |  |
|  | Monitory umożliwiają wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach. | TAK |  |  |
|  | Monitory zapewniają otwarcie ekranu zdalnego monitora w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego. | Automatyczne otwarcie okna – 3 pkt. Ręczne otwarcie okna– 0 pkt. PODAĆ! |  |  |
|  | Możliwość drukowania krzywych, raportów, na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej. | TAK |  |  |
|  | Sposób montażu | TAK |  |  |
|  | W ofercie do każdego monitora uchwyt montażowy do ściany, umożliwiający przynajmniej obrót, nachylenie i zmianę wysokości monitora. Dostępne uchwyty montażowe monitora: do kolumny medycznej, na podstawie jezdnej. | TAK |  |  |
|  | Dodatkowo na całą instalację 2 uchwyty do montażu modułu transportowego do ramy łóżka. | TAK |  |  |
|  | Monitor stacjonarny – 13 szt. | TAK |  |  |
|  | Monitor wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej min. 15" i rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli. Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 12 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej. | TAK |  |  |
|  | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy, pokrętło lub poprzez ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszy do portu USB. Możliwość sterowania przyciskami na wybranych modułach. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych do portu USB. | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy, pokrętło: TAK – 4 pkt. NIE – 0 pkt. PODAĆ! |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania min. 8 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich. | TAK |  |  |
|  | Moduł transportowy – 13 szt. | TAK |  |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony we wbudowany ekran o przekątnej przynajmniej 5,5” z funkcją automatycznego dostosowania wyświetlania do położenia monitora. | TAK |  |  |
|  | Przekątna ekranu modułu transportowego ≥ 7”. Interfejs użytkownika modułu transportowego tożsamy z monitorem stacjonarnym ( takie samo umiejscowienie przycisków ekranowych, wygląd i nawigacja po menu, itp.). | TAK– 4 pkt. NIE – 0 pkt. PODAĆ! |  |  |
|  | Moduł transportowy umożliwia jednoczesną prezentację przynajmniej 3 krzywych dynamicznych | TAK |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji przynajmniej 2 widoków ekranu modułu transportowego | TAK |  |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony we wbudowane zasilanie akumulatorowe na przynajmniej 4 godziny pracy | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik poziomu naładowania monitora bezpośrednio na akumulatorze. | TAK |  |  |
|  | Akumulator wymienny przez użytkownika bez użycia narzędzi. | TAK – 2 pkt. NIE - 0 pkt. PODAĆ! |  |  |
|  | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1m | TAK |  |  |
|  | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX1 | TAK |  |  |
|  | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, posiada wbudowany lub nie wbudowany (zewnętrzny) uchwyt – rączkę lub posiada wyprofilowany kształt na obudowie umożliwiając pełne objęcie dłonią, ułatwiając przenoszenie, bez konieczności demontażu na czas zadokowania modułu do pracy na stanowisku. | TAK |  |  |
|  | Masa modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem poniżej 2kg. | TAK |  |  |
|  | Moduł transportowy umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 1x Temp., 2x IBP, z możliwością rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu bocznym. Dostępność parametrów zależna wyłącznie od podłączonych akcesoriów pomiarowych. | TAK |  |  |
|  | Moduł transportowy zapewnia nieprzerwane monitorowanie w/w parametrów, a także przenoszenie pomiędzy stanowiskami: pamięci trendów i zdarzeń alarmowych, uzupełniając ją na nowym stanowisku o dane pozyskane w trakcie transportu | TAK |  |  |
|  | Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego za pośrednictwem dedykowanych przewodów. | TAK |  |  |
|  | Monitorowane parametry | TAK |  |  |
|  | EKG | TAK |  |  |
|  | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG | TAK |  |  |
|  | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG metodą obliczeniową, z ograniczonej liczby elektrod (nie więcej niż 6). Algorytm pomiarowy wykorzystuje standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta | TAK |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 odprowadzeń EKG na ekranie głównym kardiomonitora (bez wykorzystania okna 12 odprowadzeń EKG): 3 różne odprowadzenia lub widok kaskady | TAK |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min. | TAK |  |  |
|  | Oferowane monitory umożliwiają pomiar i opisową analizę EKG spoczynkowego z 12-odprowadzeń. Funkcja analizy dostępna jednocześnie w każdym kardiomonitorze. Dopuszcza się pomiar i opisową analizę EKG spoczynkowego z 12-odprowadzeń realizowaną w centrali pielęgniarskiej. | Analiza dostępna w kardiomonitorze – 2 pkt. PODAĆ! |  |  |
|  | Analiza EKG dostępna bezpośrednio w monitorze pacjenta, zawiera kryteria specyficzne dla danej płci i wieku oraz narzędzie do niezależnej czasowo predykcji ostrego niedokrwienia serca (ACI-TIPI), z możliwością zgłaszania bólu w klatce piersiowej, eksportu pomiarów, w jakości diagnostycznej (raw-data) do zewnętrznego systemu analizy EKG tego samego producenta umożliwiającego automatyczną i ręczną opisową analizę EKG, z możliwością zwrotnego wyświetlania raportów z analizy na ekranie kardiomonitora i wykonywaniem seryjnej analizy porównawczej | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. PODAĆ! |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 6- elektrod dla dorosłych i dzieci. Dodatkowo na całą instalację 3 zestawy przewodów do diagnostycznego monitorowania 12-odprowadzeń EKG. Długość przewodów łączących monitor z pacjentem przynajmniej 3m. | TAK |  |  |
|  | Analiza arytmii | TAK |  |  |
|  | Analiza arytmii w 2 odprowadzeniach EKG jednocześnie | TAK |  |  |
|  | Analiza arytmii w przynajmniej 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. PODAĆ! |  |  |
|  | Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 12 definicji. | TAK |  |  |
|  | Analiza ST | TAK |  |  |
|  | Analiza odcinka ST we wszystkich odprowadzeniach | TAK |  |  |
|  | Analiza prowadzona automatycznie z zapisywaniem wyników w pamięci trendów. Możliwość ręcznego ustawienia poziomu ISO oraz ST z funkcją zapisu pomiarów referencyjnych. | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 -(+) 15,0 mm | TAK |  |  |
|  | Pomiar i wyświetlenie na ekranie monitora wartości QT i QTc. Do wyboru przez użytkownika. | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. PODAĆ! |  |  |
|  | Oddech | TAK |  |  |
|  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. | TAK |  |  |
|  | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmiany odprowadzenia wykorzystywanego do pomiaru oddechu bez konieczności przepinania przewodów EKG – w celu dostosowania do pacjentów oddychających przeponą lub szczytami płuc | TAK |  |  |
|  | Saturacja (SpO2) | TAK |  |  |
|  | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimorainbow SET. | TAK |  |  |
|  | Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100% | TAK |  |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru SPO2, jako źródła częstości rytmu serca | TAK |  |  |
|  | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. | TAK |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz wielorazowy, elastyczny, czujnik na palec dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego. | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) | TAK |  |  |
|  | Pomiar metodą oscylometryczną | TAK |  |  |
|  | Algorytm pomiarowy wykorzystuje jednotubowy lub dwutubowy systemem wężyków i mankietów. | TAK |  |  |
|  | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 240 minut. | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 15 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego. | TAK |  |  |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. | TAK |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach). Dodatkowo na całą instalację 20 szt. mankietów dla pacjentów otyłych. | TAK |  |  |
|  | Temperatura | TAK |  |  |
|  | Pomiar temperatury w 1 kanale | TAK |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 3 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych oraz różnicy temperatur | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru | TAK |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry dla dorosłych/dzieci. Dodatkowo na całą instalację 4 czujniki temperatury głębokiej dla dorosłych. | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy każdego monitora o pomiar IBP w przynajmniej 4 kanałach | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg | TAK |  |  |
|  | Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień | TAK |  |  |
|  | Pomiar SPV lub PPV ręczny. | TAK |  |  |
|  | Możliwość pomiaru i jednoczesnej prezentacji na ekranie głównym kardiomonitora parametrów PPV i SPV automatycznie, z wybranego kanału ciśnienia. | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. PODAĆ! |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników Edwards (po jednym na każdy oferowany kanał) | TAK |  |  |
|  | Pomiar kapnografii (CO2) - 4 sztuki | TAK |  |  |
|  | Pomiar stężenia dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu metodą strumienia bocznego, u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych, dostępny stacjonarnie. | TAK |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora komplet 10 akcesoriów jednorazowych do pomiaru u pacjentów zaintubowanych | TAK |  |  |
|  | Ciągły pomiar rzutu minutowego serca (CCO) - 2 sztuki | TAK |  |  |
|  | Ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego, kalibrowany metodą termodylucji przez płucnej. | TAK |  |  |
|  | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia podłączanego do oferowanego kardiomonitora zapewniającego prezentację mierzonych parametrów na ekranie kardiomonitora, zapisywanie ich w pamięci trendów i przesyłanie dalej do systemu centralnego monitorowania. | TAK |  |  |
|  | Prezentacja danych na ekranie kardiomonitora w formie graficznej z wykorzystaniem tzw. wykresu radarowego, w którym każdy wycinek radaru reprezentuje wybrany przez użytkownika parametr, a jego odchylenia od ustalonych zakresów sygnalizowane są kolorystycznie. | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. PODAĆ! |  |  |
|  | W komplecie do każdego modułu/urządzenia zewnętrznego zestaw przewodów do podłączania akcesoriów jednorazowych do pomiaru rzutu minutowego. W przypadku urządzenia zewnętrznego dodatkowo podstawy jezdne oraz zestawy interfejsów zapewniające połączenie z kardiomonitorem. | TAK |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar wydatku energetycznego pacjenta metodą kalorymetrii pośredniej z wykorzystaniem paramagnetycznego czujnika tlenu niewymagającego kalibracji przed każdym pomiarem, z obrazowaniem parametrów: VO2, VCO2, VO2/m2, VCO2/m2, VO2/kg, VCO2/kg, EE i RQ. Pomiar realizowany z wykorzystaniem pojedynczego modułu gazowo-spirometrycznego oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. PODAĆ! |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu minutowego serca metodą termodylucji z wykorzystaniem cewnika Swan-Ganz’a z możliwością pomiaru ciśnienia zaklinowania tętnicy płucnej, saturacji krwi żylnej mieszanej SvO2 i saturacji krwi w żyle głównej górnej ScvO2. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. PODAĆ! |  |  |
|  | Alarmy | TAK |  |  |
|  | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmiany priorytetu alarmów | TAK |  |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | TAK |  |  |
|  | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmów. | TAK |  |  |
|  | Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia i wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem. | TAK |  |  |
|  | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku | TAK |  |  |
|  | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 900 zdarzeń alarmowych i 400 wycinków zawierających fragmenty min. 5 krzywych dynamicznych z chwili wystąpienia zdarzenia | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. PODAĆ! |  |  |
|  | Trendy | TAK |  |  |
|  | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 72 godzin z rozdzielczością 1-minutową. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej. | TAK |  |  |
|  | Inne | TAK |  |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń hemodynamicznych, utlenowania oraz wentylacji | TAK |  |  |
|  | Kalkulator dawek leków | TAK |  |  |
|  | Możliwość zdalnego dostępu do kardiomonitorów w celach serwisowych: wstępnej diagnostyki monitora i podłączonych modułów, zmiany ustawień, wgrywania licencji, itp. | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. PODAĆ! |  |  |
|  | Centrala pielęgniarska – 2 kpl. | TAK |  |  |
|  | Opis ogólny | TAK |  |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania w formie komputera: 1. Stanowisko centralnego monitorowania w formie komputera typu All-in-One, zamknięty w obudowie ekranu dotykowego, lub 2. Stanowisko centralnego monitorowania w formie komputera PC (stacjonarny): monitor z ekranem dotykowym z jednostką centralną. | Stanowisko centralnego monitorowania w formie komputera typu All-in-One, zamknięty w obudowie ekranu dotykowego – 2 pkt. PODAĆ! |  |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania w formie komputera klasy medycznej. | Komputer klasy medycznej – 1 pkt. Komputer klasy niemedycznej – 0 pkt. PODAĆ! |  |  |
|  | Komputer i oprogramowanie tego samego wytwórcy. | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. PODAĆ! |  |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w awaryjne podtrzymanie zasilania na przynajmniej 20 minut. | TAK |  |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone: 1 szt. - 2 ekrany 1 szt. – 1 ekran | TAK |  |  |
|  | Ekrany stanowiska centralnego monitorowania LCD lub LED, dotykowe, panoramiczne, o przekątnej min. 21". Rozdzielczość przynajmniej 1680x1050 pikseli. | TAK |  |  |
|  | Sterowanie funkcjami centrali poprzez mysz i klawiaturę USB, a także ekrany dotykowe. | TAK |  |  |
|  | Opis funkcjonalny | TAK |  |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia jednoczesny podgląd przynajmniej 16 pacjentów (oferowanych kardiomonitorów i nadajników telemetrycznych). | TAK |  |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia jednoczesny podgląd min. 2 krzywych dynamicznych dla każdego monitorowanego pacjenta, na ekranie zbiorczego podglądu pacjentów. | TAK |  |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia szczegółowy podgląd wybranego pacjenta: mierzone krzywe dynamiczne i skojarzone parametry, szczegółowy podgląd danych archiwalnych: trendów tablicowych, graficznych, pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (Full Disclosure) oraz historii zdarzeń alarmowych. | TAK |  |  |
|  | Podgląd wybranego pacjenta realizowany minimum na połowie ekranu jednego z ekranów centrali. | TAK |  |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia podgląd min. 72 godzin trendów dla każdego pacjenta. Trendy tabelaryczne oraz graficzne. | TAK |  |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone we wbudowaną pamięć pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (Full Disclosure): min. 120 godzin przynajmniej 12-tu krzywych dynamicznych (nie tylko EKG) dla każdego pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia wykonywanie szczegółowych pomiarów krzywych dynamicznych (w tym zespołów QRS, odchylenia ST) z wykorzystaniem ekranowego narzędzia (np. suwmiarki). | TAK |  |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone we wbudowaną pamięć zdarzeń alarmowych: min. 1000 zdarzeń na każdego monitorowanego pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia wyświetlanie alarmów ze wszystkich monitorowanych łóżek. Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, rozróżniane wizualnie i dźwiękowo, z identyfikacją alarmującego łóżka | TAK |  |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia konfigurację granic alarmowych, a także wyciszanie bieżących stanów alarmowych w monitorach pacjenta | TAK |  |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia zdalne przyjmowanie pacjenta w kardiomonitorze poprzez wprowadzenie jego danych demograficznych za pośrednictwem klawiatury. Wprowadzenie danych w centrali powoduje ich aktualizację na ekranie kardiomonitora. | TAK |  |  |
|  | System centralnego monitorowania umożliwia rozbudowę o funkcję pobierania danych demograficznych pacjenta ze szpitalnego systemu informatycznego (HIS), za pośrednictwem protokołu HL7, w celu uproszczenia procesu przyjęcia. | TAK |  |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia drukowanie raportów, trendów i zapisów za pomocą sieciowej drukarki laserowej. W ofercie ujęta drukarka sieciowa kompatybilna z centralą oraz oferowanymi kardiomonitorami – 1 szt. na całą instalację. | TAK |  |  |
|  | System centralnego monitorowania umożliwia rozbudowę o funkcję wysyłania parametrów życiowych monitorowanych przez oferowane kardiomonitory do szpitalnego systemu informatycznego, za pośrednictwem protokołu HL7, w celu ich archiwizacji. | TAK |  |  |
|  | System centralnego monitorowania umożliwia rozbudowę o zdalny podgląd monitorowanych pacjentów w czasie zbliżonym do rzeczywistego, za pośrednictwem komputerów PC z systemem Windows podłączonych do sieci informatycznej szpitala. Dostępny podgląd bieżących wartości parametrów, podgląd krzywych dynamicznych, a także trendów tabelarycznych. | TAK |  |  |
|  | System centralnego monitorowania umożliwia wyświetlanie na ekranie centrali danych z urządzeń (min. respiratory, aparaty do znieczulania) podłączonych do oferowanych kardiomonitorów. Dane wyświetlane w formie przynajmniej: liczbowej oraz krzywych dynamicznych, zapisywane w pamięci centrali. | TAK |  |  |
|  | W komplecie na całą instalację 1 stanowisko komputerowe umożliwiające podgląd parametrów życiowych pacjentów, analizę danych archiwalnych i pomiary zespołów QRS w dyżurce lekarskiej. Ekran minimum 21 cali. | TAK |  |  |
|  | System monitorowania telemetrycznego – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Opis ogólny | TAK |  |  |
|  | Nadajnik telemetryczny - 10 szt., z funkcją monitorowania EKG. | TAK |  |  |
|  | Masa nadajnika nie przekracza 300 gramów. | TAK |  |  |
|  | Nadajnik zasilany przez standardowe, ogólnodostępne baterie lub dedykowane akumulatory. W przypadku zasilania akumulatorowego w ofercie ujęta ładowarka umożliwiająca ładowanie akumulatorów lub całych nadajników. | TAK |  |  |
|  | Czas pracy na wbudowanym zasilaniu podczas monitorowania EKG, min 21 godz. | TAK |  |  |
|  | Praca na zasilaniu min. 100 godzin bez wymiany baterii/akumulatora. | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. PODAĆ! |  |  |
|  | Wskaźnik poziomu naładowania baterii. | TAK |  |  |
|  | Klasa ochrony przeciwko wnikaniu wody: min IPX 7. | TAK |  |  |
|  | Nadajnik odporny na upadek z wysokości min. 1 m. | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy w temperaturze do min 37 st. C. | TAK |  |  |
|  | Antena zewnętrzna lub antena wewnętrzna lub moduł wykorzystujące podłączony do nadajnika zestaw przewodów do EKG. | TAK |  |  |
|  | Praca w sieci centralnego monitorowania | TAK |  |  |
|  | Nadajniki telemetryczne komunikują się z oferowaną centralą z wykorzystaniem wydzielonej sieci bezprzewodowej. W ofercie ujęta budowa stosownej infrastruktury sieciowej na obszarze ok. 1500 m2. | TAK |  |  |
|  | Monitorowane parametry i alarmy wyświetlane są i sygnalizowane na ekranie oferowanej centrali systemu monitorowania pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Monitorowane parametry | TAK |  |  |
|  | EKG | TAK |  |  |
|  | Monitorowanie EKG przy użyciu przewodu do 3-, 5- lub 6 elektrod. | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik prawidłowego kontaktu elektrod. | TAK |  |  |
|  | W komplecie do każdego nadajnika: wielorazowy przewód do podłączenia min. 6- elektrod. | TAK |  |  |
|  | Zaawansowana analiza arytmii. | TAK |  |  |
|  | Wieloodprowadzeniowa analiza arytmii, zgodnie z zaleceniami AHA, w min. 4 odprowadzeniach jednocześnie. Rozpoznawanie arytmii komorowych i przedsionkowych. | TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt. PODAĆ! |  |  |
|  | Analiza odcinka ST. | TAK |  |  |
|  | W komplecie do każdego nadajnika min. 50 jednorazowych nosidełek oraz 10 sztuk nosidełek wielorazowego użytku. | TAK |  |  |
|  | Inne wymagania | TAK |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2022. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej dołączona do oferty). | TAK |  |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE (dostarczona wraz z dostawą) | TAK |  |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |  |
|  | Gwarancja – min. 24 miesiące – max.60 miesięcy | TAK podać |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK Podać |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK Podać |  |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK Podać |  |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK Podać |  |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK Podać |  |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe w okresie gwarancji, min. 1 rocznie (wynikające z instrukcji lub dokumentacji techniczne, warunków gwarancji). | TAK Podać |  |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK Podać |  |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK Podać |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK Podać |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK Podać |  |  |