| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Napęd sieciowy traumatologiczno-neurochirurgiczny | 1 komplet |  |  |  |  |  |

*(jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT - poniżej tabeli należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT.

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana punktacja | Wartość Oferowana / podaćzakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Jednostka sterująca - elektroniczna konsola zasilacza silników bezkomutatorowych , z generatorem zmiennoczęstotliwościowym z dwoma gniazdami przyłączy silników i jednym gniazdem przyłącza sterownika nożnego na panelu konsoli, możliwość współpracy z silnikami szybkoobrotowymi oraz wolnoobrotowymi w tym z silnikiem ze złączem typu intra, ekranem dotykowym lcd, menu piktograficznym, możliwością odczytu informacji serwisowych, ustawianiem parametrów granicznych i dynamicznych rozpoznawalnych automatycznie silników i pompą perystaltyczną chłodzenia o wydajności co najmniej 65 ml/min, menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Sieciowy przewód zasilający o długości 5 metrów (+/- 0,5 metra) | TAK/podać |  |
|  | Sterownik nożny jednoprzyciskowy z przyciskiem funkcyjnym i przyciskiem służącym do zmiany kierunku obrotów i możliwością sterowania funkcjami konsoli | TAK |  |
|  | Kabel silnikowy do połączenia nasadki napędowej kraniotomu/trepana/kątnicy z konsolą sterującą - kabel silnikowy z wyłącznikiem i z uniwersalnym, hermetycznym gniazdem do silnika | TAK |  |
|  | Kraniotom: uchwyt uniwersalny - prostnica extra krótka - kraniotom szybkoobrotowy ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 10 000 do 80 000 obr./min. ze skokiem co 5 000 obr./min., moc maksymalna 140 W, masa do 125g, maksymalny moment obrotowy 2,2 Ncm, wymiary maksymalne 20x160 mm | TAK/podać |  |
|  | Kątnica szybkoobrotowa 13 cm ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 10 000 do 80 000 obr./min. ze skokiem co 5 000 obr./min., moc maksymalna 140 W, masa max 100g, maksymalny moment obrotowy 2,2 Ncm, wymiary maksymalne 20x240 mm | TAK/podać |  |
|  | Kątnica szybkoobrotowa 10 cm ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 10 000 do 80 000 obr./min. ze skokiem co 5 000 obr./min., moc maksymalna 140 W, masa max 90g, maksymalny moment obrotowy 2,2 Ncm, wymiary maksymalne 20x210 mm | TAK/podać |  |
|  | Kątnica szybkoobrotowa 22 cm ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 10 000 do 80 000 obr./min. ze skokiem co 5 000 obr./min., moc maksymalna 140 W, masa max 120g, maksymalny moment obrotowy 2,2 Ncm, wymiary maksymalne 20x330 mm | TAK/podać |  |
|  | Napęd perforatora czaszki, ze złączem typu hudson, ze zintegrowanym silnikiem wolnoobrotowym o mocy 180 W i momencie obrotowym 2,5 Nm, próg maksymalnych obrotów regulowany od 100 do 1200 obr./min., waga max 450 g, wymiary maksymalne 35 mm x 170 mm | TAK/podać |  |
|  | Kosz stalowy wraz z uchwytami do mycia i sterylizacji silników i kabli | TAK |  |
|  | Pokrywa kontenera z mikroporowym filtrem teflonowym | TAK |  |
|  | Wanna kontenera do sterylizacji i przechowywania elementów systemu wiertarki | TAK |  |
|  | Osłona opony twardej do kraniotomu nieobrotowa średnia wymiary 14 x 65 mm | TAK |  |
|  | Osłona opony twardej do kraniotomu nieobrotowa długa wymiary 14 x 70 mm | TAK |  |
|  | Tuleja osłonowa do kraniotomu nieobrotowa wymiary 14 x 47,5 mm | TAK |  |
|  | Trepan 9x12 z trzonem hudson, wielokrotnego użytku | TAK |  |
|  | Trepan 12x15 z trzonem hudson, wielokrotnego użytku | TAK |  |
|  | Frez kraniotomu I II i III, frezy o różnych kształtach typu rozetkowe/diamentowe, frezy do kątnicy szybkoobrotowej, możliwość wyboru z katalogu wykonawcy, minimum 50 różnych rozmiarów i kształtów, frezy jednej długości pasujące do różnych długości kątnic, możliwość mycia dezynfekcji i sterylizacji (do wyboru przez zamawiającego) 10 szt. | TAK/podać |  |
|  | Mikropiła sagitalna, moc maksymalna 140 W, masa poniżej 200 g, kąt oscylacji 7 st., wymiary max 165x25 mm, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 0 do 20 000 obr./min. | TAK/podać |  |
|  | Ostrza dedykowane mikropiły sagitalnej o wymiarach od 15/5/0,3 mm do 25/12/0,3 mm, możliwość mycia dezynfekcji i sterylizacji (do wyboru przez zamawiającego) 2 szt. | TAK |  |
|  | Napęd sieciowy do nasadek wiertarskich: napęd do nasadek wiertarskich z trybem oscylacji i gwintowania. tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych. silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 200 W. obroty regulowane w zakresie od 0 do 1250 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich. obroty regulowane w zakresie od 0 do 320 obr./min. na głowicy nasadek frezrskich. zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu. możliwość aktywacji trybu gwintowania i oscylacji. kaniulacja Ø 3,3 mm. wymiary max 130x30x125 mm. waga max 800 g. dystalna osłona drutu kirschnera w zestawie. akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator. adapter do oliwienia napędu, w zestawie. zasilania z sieci elektrycznej poprzez panel sterujący systemu napędowego. blokada przed niezamierzonym uruchomieniem. na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu. | TAK/podać |  |
|  | Nasadka wiertarska małe AO wymiary 60x22 mm. kaniulacja Ø 2,8 mm. maksymalna prędkość obrotowa 1250 obr./min.. moment obrotowy 1,5 Nm. | TAK |  |
|  | Nasadka wiertarska Jacobs nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs. nasadka wraz z kluczykiem. wymiary 105x29 mm. zakres min. 0,5 - 7,4 mm. kaniulacja Ø 3,2 mm. maksymalna prędkość obrotowa 320 obr./min.. moment obrotowy 5 Nm. | TAK |  |
|  | Nasadka do drutów Kirschnera wymiary 92x27x124 mm. zakres pracy 0,6 - 3,2 mm. kaniulacja Ø 3,2 mm. maksymalna prędkość obrotowa 1250 obr./min.. | TAK |  |
|  | Nasadka piły oscylacyjnej oscylacje regulowane w zakresie od 0 do 15750 osc./min.. kąt oscylacji 4,5 st.. wymiary 74x33,5 mm. | TAK |  |
|  | Kosz stalowy dla jednego urządzenia kosz stalowy, perforowany. uchwyt mikropiły sagitalnej 1 szt.. uchwyt przewodu zasilającego 1 kpl.. organizer do przewodu sieciowego 4 szt.. uchwyt napędu/piły 1 szt.. uchwyt pokrywy komory akumulatora 1 szt.. uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora 1 szt.. uchwyt do 5 nasadek wiertarskich/frezerskich. uchwyt na brzeszczoty. uchwyt na dystalną osłonę drutu kirschnera min. 1 szt.. | TAK |  |
|  | Wanna kontenera wanna kontenera 1/1. wymiary zewnętrzne 592/274/135 mm. wykonana z aluminium. uchwyty kontenera blokujące się pod kątem 90 stopni (redukujące możliwości urazów dłoni). uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera. | TAK |  |
|  | Pokrywa kontenera: podwójny system zabezpieczeń: (plomby) papierowe z identyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe, filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji 2 szt. | TAK/podać |  |
|  | Tabliczka identyfikacyjna, kolor czerowny/niebieski, opis do 13 miejsc 8 szt. | TAK/podać |  |
|  | Brzeszczoty: ostrza dedykowane pile z uchwytem pistoletowym o wymiarach od 15/5/0,5/0,5 mm do 50/30/0,7/0,9 mm, możliwość mycia dezynfekcji i sterylizacji (do wyboru przez zamawiającego) 3 szt. | TAK/podać |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2022 | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej dołączona do oferty) | TAK |  |
|  | Certyfikat CE (WE), Deklaracja(e) zgodności, kopia wpisu do rejestru wyrobów medycznych i produktów biobójczych, paszport techniczny (dostarczyć wraz z dostawą napędu) | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: -dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu, -dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe w okresie gwarancji, min. 1 rocznie ( wynikające z instrukcji lub dokumentacji technicznej, warunków gwarancji) | TAK Podać |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |