| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Echokardiograf | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

*(jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT - poniżej tabeli należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT.

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Aparat na podstawie jezdnej z 4-ma skrętnymi kołami z możliwością blokowania kół. | TAK |  |
|  | Aparat przeznaczony do badań kardiologicznych i naczyniowych, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji i archiwizacji sterowanymi z klawiatury. | TAK |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych do przetwarzania ultradźwięków: minimum 7 000 000. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu (zależnie od rodzaju głowic): minimum 1÷22 MHz. | TAK |  |
|  | Zakres głębokości obrazowania: minimum 1÷38 cm. | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu diagnostycznego: minimum 80 % powierzchni ekranu monitora. | TAK |  |
|  | Dynamika systemu: minimum 300 dB. | TAK |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd do podłączenia głowic USG: minimum 4. | TAK |  |
|  | Aktywne gniazdo do podłączania głowicy nieobrazowej pracującej w trybie CW Doppler. | TAK |  |
|  | Zintegrowany z aparatem monitor LCD lub OLED lub LED. | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu: minimum 21". | TAK |  |
|  | Rozdzielczość: minimum 1920 x 1080 pikseli. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora w 3-ech płaszczyznach. | TAK |  |
|  | Panel sterowania, zintegrowany z aparatem, umieszczony na ruchomym wysięgniku, zapewniającym regulację położenia: lewo / prawo, góra / dół, obrót wokół osi. | TAK |  |
|  | Ekran LCD, dotykowy, o przekątnej minimum 12". | TAK |  |
|  | Klawiatura do wprowadzania danych i opisów wyświetlana na ekranie dotykowym. | TAK |  |
|  | Zmiana stron na panelu dotykowym za pomocą przesuwu dotykiem jak na tablecie. | TAK |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury. | TAK |  |
|  | Podświetlane klawisze, kodowane kolorami. | TAK |  |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 regulatorów. | TAK |  |
|  | Regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki min. 4 regulatory. | TAK |  |
|  | Pamięć dynamiczna CineLoop (pamięć pętlowa) z możliwością zapisu minimum do 2000 klatek i wyborem długości pętli obrazowych. | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania sygnału EKG (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez dodatkowych zewnętrznych modułów. | TAK |  |
|  | Moduł EKG oraz Physio (m.in. sygnał oddechowy, pulsu) wbudowany w aparat. | TAK |  |
|  | Uchwyty na głowice USG po obu stronach konsoli aparatu. | TAK |  |
|  | Zasilanie aparatu z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz. | TAK |  |
|  | Czas rozruchu ze stanu uśpienia: nie większy niż 30 s. | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator umożliwiający uśpienie systemu na czas min. 30 minut. | TAK |  |
|  | Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim lub angielskim. | TAK |  |
|  | Współpraca aparatu z głowicami: - phased array - liniowe - convex - przezprzełykowe wielopłaszczyznowe - dopplerowskie typu ołówkowego - matrycowe do obrazowania 3D w czasie rzeczywistym dedykowanego do echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej | TAK |  |
|  | Wysuwana z pulpitu, podświetlana klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych. | TAK |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja | TAK |  |
|  | Tryby obrazowania: - 2D (B-mode), - M-mode, Kolor M-Mode, - PWD (Spektralny Doppler Pulsacyjny), - High PRF PWD, - CWD (Spektralny Doppler Ciągły), - CD (Doppler Kolorowy), - PD (Power angio Doppler), - PD Kierunkowy, - Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler), - Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW), - Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny. | TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu w trybie 2D: minimum 2800 obrazów / s. | TAK |  |
|  | Tryb 2D | TAK |  |
|  | Powiększenie (zoom) dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych min. 16-stopniowy. | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode przy pomocy jednego przycisku (wzmocnienie, TGC). | TAK |  |
|  | Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu B-mode (wzmocnienie, TGC). | TAK |  |
|  | Tryb M | TAK |  |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej w M-mode min. 45 s. | TAK |  |
|  | Obrazowanie kolor Doppler w M –mode | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-mode | TAK |  |
|  | Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | TAK |  |
|  | Wielkość bramki PW Doppler min. od 1 do 20 mm. | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów aparatu dla PWD przy pomocy jednego przycisku (skala, linia bazowa) | TAK |  |
|  | Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD). | TAK |  |
|  | Sterowany pod kontrolą obrazu 2D. | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0° min. 19 m/s. | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD). | TAK |  |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej prezentacji Doppler kolorowy min. 2000 obrazów. | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w B-mode, drugi w trybie Dopplera Kolorowego. | TAK |  |
|  | Tryb 3D w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Obrazowanie 3D serca z głowicy matrycowej z maksymalną prędkością min. 90 vps. | TAK |  |
|  | Funkcjazautomatyzowanego wykrywania granic jam i jednoczesnego wyliczania frakcji lewej komory, masy lewej komory oraz objętości lewego przedsionka z obrazu 3D. Automatyczna wizualizacja 3D serca w postaci ruchomej bryły pokazującej zmiany kształtu jam serca. | TAK |  |
|  | Funkcja zautomatyzowanego wykrywania granic prawej komory 3D RV z obrazu trojwymiarowego z wyznaczeniem modelu 3D prawej komory z wyliczeniem objętości prawej komory w skurczu i rozkurczu, wyliczeniem frakcji oraz podaniem wartości dwuwymiarowych. | TAK |  |
|  | Funkcja do w pełni zautomatyzowanego pomiaru kurczliwości i globalnego odkształcenia wzdłużnego prawej komory Strain RV. | TAK |  |
|  | Funkcja do w pełni zautomatyzowanego pomiaru kurczliwo,ści i globalnego odkształcenia wzdłużnego prawej komory strain LA. | TAK |  |
|  | Funkcja do w pełni zautomatyzowanego pomiaru globalnego i odcinkowego odkształcenia wzdłużnego lewego przedsionka Strain LA. | TAK |  |
|  | Funkcja do w pełni zautomatyzowanego pomiaru globalnego i odcinkowego odkształcenia wzdłużnego lewej komory z 18-segmentowym wykresem tarczowym lewej komory. | TAK |  |
|  | Funkcja zapewniająca dostęp do zestawów danych Live 3D, 3D zoom, full volume i 3D color. Posiada funkcje przeglądania,, przycinania, tworzenia warstw i oceny ilościowej w tym pomiary odległości oraz obliczenia powierzchni, objętości lewej komory w trybie dwupłaszczyznowym, frakcji wyrzutowej i masy lewej komory. Pozwala uzyskaać widok rekonstrukcji wielopłaszczyznowej w celu uzyskania nieograniczonej liczby płaszczyzn anatomicznych 3D i umożliwia generowanie nowej prezentacji 3D i slice. | TAK |  |
|  | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym dwóch niezależnych płaszczyzn na głowicy przezprzełykowej, w trybie B i Doppler kolorowy. | TAK |  |
|  | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym dwóch niezależnych płaszczyzn na głowicy przezklatkowej, w trybie B i Doppler kolorowy. | TAK |  |
|  | Kolorowe odwzorowanie przepływów w czasie rzeczywistym w postaci przestrzennej, ruchomej bryły (3D kolor Doppler), z głowicy przezprzełykowej i przezklatkowej. | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru odległości i powierzchni na obrazie 3D bezpośrednio po zamrożeniu obrazu. | TAK |  |
|  | Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą, na głowicy przezprzełykowej i przezklatkowej. | TAK |  |
|  | Obrazowanie w sektorze min. 102° x 95°. | TAK |  |
|  | Obsługa obrazu 3D z panelu dotykowego min. możliwość obrotu obrazu przy pomocy gestów, możliwość ustawienia oświetlenia obrazu 3D poprzez dotyk na panelu. Specjalna tryb wyświetlania obrazu kardiologicznego wspomaganego wirtualnym podświetleniem obrazu. Możliwość regulacji położenia źródła światła na zewnątrz obserwowanej struktury jak i możliwość regulacji głębokości położenia światła np poprzez podświetlenia od wnętrza struktury lub od tyłu. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań: echo dorosłych, naczyniowych. | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów | TAK |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym i bazą pacjentów. | TAK |  |
|  | Pojemność dysku twardego: minimum 1000 GB. | TAK |  |
|  | System aparatu zainstalowany na wewnętrznym dysku typu SSD o pojemności min. 200 GB. | TAK |  |
|  | Aparat w standardzie wyposażony w zapis obrazów w formacie DICOM. | TAK |  |
|  | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu. | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych w formatach DICOM 3.0, JPEG i AVI na nośnikach PenDrive i płytach DVD / CD. | TAK |  |
|  | Automatycznie dogrywana przeglądarka DICOM 3.0 przy zapisie obrazów i pętli obrazowych na zewnętrznych nośnikach. | TAK |  |
|  | Wbudowana w aparat nagrywarka CD/DVD. | TAK |  |
|  | Wbudowany w aparat port USB 2.0 do podłączenia pamięci PenDrive. | TAK |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy zapisie obrazów i pętli obrazowych na zewnętrznych nośnikach. | TAK |  |
|  | Funkcja wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań USG, CT, MRI, PET CT, X-Ray celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG. | TAK |  |
|  | Moduł komunikacji w trybie DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT, STORE, QUERY/RETRIEVE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) kardiologiczne oraz naczyniowe. | TAK |  |
|  | Wyposażenie aparatu w głowice ultradźwiękowe. | TAK |  |
|  | Głowica do trójwymiarowego obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezklatkowych – 1 szt. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy: minimum 1,0÷5,0 MHz. | TAK |  |
|  | Liczba elementów piezoelektrycznych, tworzących obraz: minimum 3000. | TAK |  |
|  | Kąt pola widzenia: minimum 90º. | TAK |  |
|  | Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, 3D, 3D kolor Doppler. Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą w zakresie 3600 . Możliwość zaprogramowania dla oferowanej głowicy protokołu z ustawionymi dowolnymi kątami w zakresie 0 do 3600 zmieniającymi się w sposób automatyczny po akceptacji danej. | TAK |  |
|  | Głowica do trójwymiarowego obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezprzełykowych (tzw. 3D TEE) – 1 szt. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy: minimum 2,0÷8,0 MHz. | TAK |  |
|  | Liczba elementów piezoelektrycznych, tworzących obraz: minimum 2500. | TAK |  |
|  | Tryby obrazowania co najmniej: B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, 3D, 3D kolor Doppler. | TAK |  |
|  | Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD. | TAK |  |
|  | Funkcja programowalnego przycisku na korpusie głowicy np. możliwość nagrywania. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert Głowica sektorowa z obrazowaniem harmonicznym do badań przezklatkowych serca. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy: minimum 1,0÷5,0 MHz. | TAK |  |
|  | Liczba elementów piezoelektrycznych, tworzących obraz: minimum 80. | TAK |  |
|  | Kąt pola widzenia: minimum 90°. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: Głowica liniowa do badań naczyniowych Zakres częstotliwość pracy min. od 3 do 11 MHz. Ilość elementów min. 300. Długość płaszczyzny skanowania min 35 mm +/- 10%. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: Głowica do trójwymiarowego obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezklatkowych. Zakres częstotliwości pracy min. od 2 do 7 MHz; Ilość elementów min. 2500. Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, 3D, 3D kolor Doppler. Obrazowanie dwóch prostopadłych do siebie płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: Funkcje przesyłania/integracji w czasie rzeczywistym obrazu 3D z głowicy przezprzełykowej do rentgenowskiego aparatu angiograficznego i korelacji obrazu 3D z ruchem lampy. Możliwość nakładania na siebie obrazów angio i usg , ustawiania punktów zainteresowania (korelacji). | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2022. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej dołączona do oferty). | TAK |  |
|  | Certyfikat CE (WE), Deklaracja(e) zgodności, kopia wpisu do rejestru wyrobów medycznych i produktów biobójczych, (dostarczyć wraz z dostawą aparatu) | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |