| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | *VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Transportowy aparat ECMO | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

*( jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT - poniżej tabeli należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT.

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| KONSOLA GŁÓWNA / JEDNOSTKA STERUJĄCA |  |  |  |
|  | Urządzenie transportowe, przystosowane do transportu wewnątrz szpitalnego i międzyszpitalnego (także transportu lotniczego – potwierdzone stosownym dokumentem) | TAK/potwierdzić |  |
|  | Możliwość zasilania 12-28 Volt DC: min. 2 m kabel przystosowany do zasilania w karetce | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne min. na 90 min. przy pełnym obciążeniu - baterie litowo-jonowe, (Typ 2 x Li-ion), - monitorowanie: czasu pracy baterii, procentowy i przybliżony pozostały czas pracy baterii Alarmy kolorystyczne i alarmy akustyczne | TAK |  |
|  | Automatyczne załączanie baterii, w przypadku braku zasilania sieciowego | TAK |  |
|  | Awaryjny napęd głowicy | TAK |  |
|  | Czujnik przepływu i mikro zatorów z oznaczeniem kierunku przepływu, (montowany na linii tętniczej) | TAK |  |
|  | Konsola pompy centryfugalnej z możliwością transportu, masa maks. 11,5 kg | TAK/podać |  |
|  | Wyświetlacz LCD –ekran dotykowy, kolorowy Format daty: dd/mm/rrrr Format czasu: gg/mm/ss, | TAK |  |
|  | Rozdzielczość min. 0,01 l/min | TAK/podać |  |
|  | Wyświetlacz prędkości przepływów głowicy: tryb RPM- obroty na minutę tryb LPM - litry na minutę | TAK |  |
|  | Zakres przepływu min.: 0 l/min do 8 l/min | TAK/podać |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia min: od -500 do 900 mmHg | TAK/podać |  |
|  | Konsola wyposażona w system automatycznych, aktywnych interwencji urządzenia z możliwością ich aktywacji i dezaktywacji. | TAK |  |
|  | Prewencja przepływu zwrotnego: automatyczna aktywacja trybu przepływu zerowego (0 l/min) | TAK |  |
|  | Konsola pompy centryfugalnej umożliwiająca pomiar min. 4 ciśnień | TAK |  |
|  | Konsola pompy centryfugalnej umożliwiająca pomiar min. 4 temperatur | TAK |  |
|  | Żylna głowica pomiarowa (technologia : podczerwień, optyczna) monitoring poziomu min: - Hemoglobiny - Hematokrytu - saturacji krwi żylnej - temperatura żylna pomiar parametrów bezinwazyjny | TAK |  |
|  | Konsola pompy centryfugalnej z wejściem USB do zbierania danych pacjenta podczas procedury ECMO | TAK |  |
|  | Oprogramowanie i aplikacje w języku polskim | TAK |  |
|  | Aktualizacja systemu do najnowszych wersji oprogramowania | TAK |  |
|  | Dostępne aplikacje do różnych procedur min: - ECMO V-V (żylno-żylne) - ECMO A-V (żylno-tętnicze) oraz w jednostkach: OR, ICU, IMC, ER CATH LAB, HYBRID OR | TAK/opisać |  |
| PODGRZEWACZ WODNY |  |  |  |
|  | Podgrzewacz wodny z zestawem drenów połączeniowych do oksygenatora ze złączkami typu: Hansen (kątowe 90°), przewody wodne min. 2 m | TAK |  |
| KONSOLA JEZDNA |  |  |  |
|  | Konsola jezdna do transportu całego zestawu, wraz z pólkami i masztem infuzyjnym | TAK |  |
| MIESZACZ GAZÓW |  |  |  |
|  | Mieszacz gazów tlen-powietrze dwuzakresowy | TAK |  |
|  | Procentowe ustawienie mieszaniny gazów FiO2., zakres pomiarowy: 21 – 100 % | TAK |  |
|  | Dwie skale przepływu mieszaniny gazów: od 100 ml/min do 1000 ml/min od 500 ml/min do 10 000 ml/min. | TAK |  |
|  | Węże przyłączeniowe, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem do podłączenia gazów. | TAK |  |
|  | Uchwyt na butlę z tlenem kompatybilny z oferowanym urządzeniem, butla na tlen z reduktorem | TAK |  |
| Akcesoria transportowe |  |  |  |
|  | System uchwytów do transportu w ambulansach dedykowany do aparatu z teleskopowym masztem infuzyjnym i możliwością montażu po obu stronach noszy z zachowaniem pozycji aparatu frontem do operatora | TAK/opisać |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowane sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2021/2022. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa i 1szt. w wersji elektronicznej– płyta CD lub pendrive) Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 3 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania drugiego szkolenia w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |

Do oferowanego urządzenia należy dołączyć zestaw startowy do podłączenia pacjenta zawierający oksygenator – 1 komplet