Bydgoszcz dnia: 2022-03-17

10WSKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 2208/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa napędu sieciowego traumatologiczno-neurochirurgicznego” – znak sprawy 25/2022.

Zamawiający, 10WSKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

- Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający w poz. 19 specyfikacji technicznej napędu sieciowego traumatologiczno – neurochirurgicznego, dopuści możliwość zaoferowania mikropiły sagitalnej
 o mocy maksymalnej 180W?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający w pozycji 21 specyfikacji technicznej napędu sieciowego traumatologiczno-neurochirurgicznego, dopuści możliwość zaoferowania napędu sieciowego do nasadek wiertarskich zasilanego sieciowo z konsoli sterującej napędu poprzez przewód zasilający doprowadzony do rękojeści dedykowanej zasilaniu nasadek wiertarskich?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający w poz. 22 specyfikacji technicznej napędu sieciowego traumatologiczno – neurochirurgicznego, dopuści możliwość zaoferowania nasadki wiertarskiej małe AO o momencie obrotowym 2,0NM?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający w poz. 23 specyfikacji technicznej napędu sieciowego traumatologiczno – neurochirurgicznego, dopuści możliwość zaoferowania nasadki wiertarskiej trójszczękowej typu Jacobs o wymiarach 89x29mm, w zakresie obrotów 0-1250 obr./min. oraz momencie obrotowym 2,0Nm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający jednocześnie informuje, że w specyfikacji technicznej omyłkowo znalazł się zapis o treści: wartość wymagana punktacja”. Prawidłowa nazwa kolumny winna brzmieć „wartość wymagana”

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

data: 2022-03-17