| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość |  | Producent/typ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator do badań toksykologicznych | 1 komplet |  |  |
| Parametry techniczne |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania techniczne |  | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | Analizator pracujący w systemie Random Access |  | TAK |  |
|  | Pomiar metodą immunoenzymatyczną (EMIT) lub równoważną (QMS, DRi i CEDIA) |  | TAK |  |
|  | Analizator, odczynniki oraz kalibratory pochodzące od jednego dostawcy. |  | TAK |  |
|  | Analizator typu Banch Top |  | TAK |  |
|  | Opcja STAT |  | TAK |  |
|  | Wydajność powyżej 80 testów / godzinę |  | TAK |  |
|  | Szeroki zakres oznaczanych parametrów |  | TAK |  |
|  | Konieczność oznaczania wszystkich parametrów z załącznika cenowego na jednej platformie aparaturowej |  | TAK |  |
|  | Czas do otrzymania pierwszego wyniku nie dłuższy niż 13 minut |  | TAK |  |
|  | Możliwość równoczesnego oznaczania powyżej 9 różnych parametrów |  | TAK |  |
|  | Więcej niż 15 pozycji odczynnikowych |  | TAK |  |
|  | Chłodzenie odczynników na pokładzie aparatu |  | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja objętości odczynnika |  | TAK |  |
|  | Powyżej 25 pozycji na materiał badany |  | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z probówek lub tzw. „sample cups” |  | TAK |  |
|  | Możliwość doładowywania odczynników i probówek w czasie pracy analizatora |  | TAK |  |
|  | Wbudowany system kontroli jakości: reguły Westgarda, wykres Levey-Jennings’a |  | TAK |  |
|  | Dwukierunkowa komunikacja z komputerem (RS232C) |  | TAK |  |
|  | Wyposażenie w czytnik kodów paskowych |  | TAK |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  | TAK |  |
|  | UPS na minimum 15 minut |  | TAK |  |
|  | Komputer do opracowywania kontroli i kalibratorów badań toksykologicznych |  | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  |
|  | Aparat nie starszy niż 2015. |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej dołączona do oferty). |  | TAK |  |
|  | Oświadczenie o posiadaniu Deklaracji zgodności CE. |  | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. |  | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. |  | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
|  | Gwarancja na cały okres trwania umowy. Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej obsługi serwisowej tj. wykonywanie wszelkich czynności w celu utrzymania lub przywrócenia pełnej sprawności przez cały okres dzierżawy aparatu. |  | TAK |  |
|  | W związku z pełną obsługą serwisową Zamawiający powiadomi Dostawcę o awarii, wadzie dzierżawionego przedmiotu umowy. |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski |  | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu zgłoszenia |  | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy |  | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 72 h) liczony od momentu podjęcia naprawy |  | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 5 dni kalendarzowych liczonych od momentu zgłoszenia |  | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach |  | TAK |  |
|  | Wymagane przez producenta przeglądy okresowe w ramach gwarancji – minimum jeden rocznie (świadectwa potwierdzające wykonanie usługi dostarczyć do Sekcji Sprzętu Medycznego) |  | TAK |  |
|  | Wymiana sprzętu na nowy, jeżeli suma przestoju aparatu z powodu awarii przekroczy 30 dni w okresie trwania umowy |  | TAK |  |
|  | Liczba napraw tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy (nie więcej niż 3) |  | TAK |  |