MODYFIAKCJA     --     Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik do formularza ofertowego

Załącznik do umowy

Zadanie nr 1 – Diatermia chirurgiczna

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diatermia chirurgiczna | 1 szt. |  |  |  |  |  |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Wymóg | Parametr minimalny wymagany | OFEROWANE WARUNKI (wszędzie, gdzie to konieczne podać oferowane parametry) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 | TAK |  |
|  | Diatermia Platforma elektrochirurgiczna z argonem posiadająca kolorowy wyświetlacz do obsługi parametrów i ustawień całego zestawu. Diatermia pracująca w trybach monopolarnym i bipolarnych z wykorzystaniem osprzętu wielorazowego użytku. Urządzenie z automatyczną regulacją mocy z precyzyjnym dozowaniem mocy dostosowanym do parametrów tkanki. Urządzenie z trybem zamykania naczyń krwionośnych do 7mm. Komunikacja z urządzeniem za pomocą kolorowego ekranu w języku polskim. Kompatybilna z przystawką do cięcia i koagulacji w argonie. | TAK |  |
|  | Urządzenie otwarte z możliwością podłączenia i rozbudowy o dodatkowe urządzenia i moduły oraz oprogramowanie | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do obsługi zestawu w języku polskim | TAK |  |
|  | Odporność urządzenia na impuls defibrylacji | TAK |  |
|  | Podstawowa częstotliwość pracy urządzenia 350 kHz | TAK |  |
|  | Monitor jakości poprawnego przylegania elektrody neutralnej o niezależnej orientacji z odseparowanym pierścieniem potencjału | TAK |  |
|  | Optyczny wskaźnik pracy urządzenia z możliwością bezpośredniego odczytu mocy szczytowej i średniej po każdej aktywacji | TAK |  |
|  | Gniazda przyłączeniowe zestawu do różnych typów przewodów: monopolarne, bipolarne, wielofunkcyjne, elektrody biernej | TAK |  |
|  | Uniwersalne gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami jedno-pinowymi 4mm i 5mm oraz trzy-pinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. | TAK |  |
|  | Uniwersalne gniazdo bipolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z pojedynczymi wtyczkami okrągłymi oraz dwupinowych o różnym rozstawie bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. | TAK |  |
|  | Dwa gniazda podłączenia włączników nożnych na panelu tylnym diatermii | TAK |  |
|  | Dowolne (do każdego gniazda) przyporządkowanie włącznika nożnego możliwość rozdziału między funkcje monopolarne i bipolarne | TAK |  |
|  | Komunikacja za pomocą jednego kolorowego wyświetlacza do ustawień parametrów pracy | TAK |  |
|  | Moduł do zamykania naczyń krwionośnych o średnicy do 7mm z funkcją automatycznego zatrzymania oraz współpracujący z narzędziami wielokrotnego użytku | TAK |  |
|  | Moc funkcji zamykania naczyń regulowana automatycznie w zakresie od min. 250W do maks. 300W | TAK |  |
|  | Koagulacja monopolarna kontaktowa: (delikatna, intensywna, osuszająca, precyzyjna) | TAK |  |
|  | Koagulacja monopolarna bezkontaktowa typu spray | TAK |  |
|  | Koagulacja bipolarna: delikatna i intensywna | TAK |  |
|  | Aktywacja funkcji bipolarnej: pedał nożny i automatycznie | TAK |  |
|  | Automatyczna aktywacja narzędzi bipolarnych z ustawieniem czasu opóźnienia z dokładnością do 0,1s | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego przerwania działania po skończonym procesie koagulacji bipolarnej | TAK |  |
|  | Czas działania funkcji wyłączającej koagulację bipolarną regulowany automatycznie w zależności od parametrów tkanki | TAK |  |
|  | Pamięć min. 30 programów i zapisanie ich w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany programu (kompletu nastaw) i ustawień urządzenia za pomocą przycisku na włączniku nożnym | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia narzędzi: rączki monopolarnej, pincety i kleszczyków do zamykania naczyń | TAK |  |
|  | Minimum trzy podstawowe rodzaje cięcia monopolarnego | TAK |  |
|  | Po 8 efektów hemostazy dla każdego z podstawowych rodzajów cięcia monopolarnego | TAK |  |
|  | Moc wyjściowa cięcia monopolarnego min. 300 W | TAK |  |
|  | Moc wyjściowa koagulacji monopolarnej kontaktowej min. 200 W | TAK |  |
|  | Moc wyjściowa koagulacji monopolarnej bezkontaktowej typu spray min. 120 W | TAK |  |
|  | Moc wyjściowa dla koagulacji bipolarnej min. 120W | TAK |  |
|  | Automatyczne ustawienie parametrów pracy w zależności od rodzaju podłączonego osprzętu | TAK |  |
|  | Specjalny dodatkowy rodzaj koagulacji monopolarnej przeznaczonej do cięcia tkanek z mocą wyjściową min. 200 W | TAK |  |
|  | Specjalistyczna funkcja bipolarnego cięcia w środowisku soli fizjologicznej z mocą min. 350 W | TAK |  |
|  | Specjalistyczna funkcja bipolarnej koagulacji w środowisku soli fizjologicznej z mocą min. 200 W | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji funkcji bipolarnego cięcia i koagulacji w skali minimum 8 stopniowej dla każdego rodzaju | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o system filtracji gazów pochodzenia diatermicznego zintegrowany z zestawem posiadający funkcję automatycznego startu ewakuatora po aktywowaniu diatermii i/lub aktywacji za pomocą włącznika nożnego | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o nóż do selektywnego preparowania tkanek przy użyciu soli fizjologicznej | TAK |  |
|  | Przystawka argonowa kompatybilna z diatermią umożliwiająca podłączenie akcesoriów wielorazowego użytku i/lub jednorazowego użytku | TAK |  |
|  | Sterowanie przystawką argonową z panelu sterowania diatermii | TAK |  |
|  | Moc cięcia w osłonie argonu mim. 300W | TAK |  |
|  | Moc koagulacji osłonie argonu min. 120W | TAK |  |
|  | Możliwość wybory trzech rodzajów koagulacji argonowej, każdy z rodzajów musi posiadać regulację stopnia koagulacji. | TAK |  |
|  | Automatyczne ustawienie parametrów pracy akcesoriów argonowych w zależności od rodzaju podłączonego narzędzia. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o urządzenie do selektywnego preparowania tkanek za pomocą strumienia cieczy z czynnikiem roboczym w postaci sterylnej soli fizjologicznej zintegrowane z diatermią | TAK |  |
|  | Włącznik nożny, podwójny z przyciskiem do zmiany ustawień – 1 szt. (do dezynfekcji) | TAK |  |
|  | Elektroda neutralna dzielona o równych powierzchniach z odizolowanym mechanicznie pierścieniem potencjału, elastyczna wykonana na bazie włókniny lub pianki, w opakowaniu 50 sztuk - 1 opakowanie | TAK |  |
|  | Wielorazowy przewód do elektrod neutralnych dł. 4m – 1szt. | TAK |  |
|  | Wózek z zamykanym miejscem na dwie butle argonowe i reduktor wyposażony w koszyk lub półkę na wyposażenie – 1kpl | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |
|  | Szkolenie użytkowników w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. Podać. | TAK |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji i naprawy gwarancyjne; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis. Podać nazwę i siedzibę serwisu. | TAK |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Usunięcie awarii w okresie gwarancji w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii | TAK |  |
|  | Urządzenie zastępcze na czas usunięcia awarii | TAK |  |

Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższej tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Brak odpowiedzi w kolumnie „OFEROWANE WARUNKI” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązujemy się do montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat – z wykorzystaniem wyłącznie części Wykonawcy).

Oświadczam że oferowany asortyment jest fabrycznie nowy, nie powystawowy, kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Ilość punktów serwisowych (minimum 1, podać adres/y):…………………….

………………….. dnia ……………………….					                 		          …………………………………………..

Zadanie nr 2 – Optyka laparoskopowa

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Optyka laparoskopowa | 1 szt. |  |  |  |  |  |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Wymóg | Parametr minimalny wymagany | OFEROWANE WARUNKI (wszędzie, gdzie to konieczne podać oferowane parametry) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 | TAK |  |
|  | Optyka laparoskopowa o śr. 10 mm, długości 31 cm i kącie patrzenia 30° | TAK |  |
|  | Autoklawowalna | TAK |  |
|  | Wyposażona w układ optyczny z systemem soczewek wałeczkowych typu Hopkins | TAK |  |
|  | Oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu | TAK |  |
|  | Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX - 1 szt | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |
|  | Szkolenie użytkowników w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. Podać. | TAK |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji i naprawy gwarancyjne; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis. Podać nazwę i siedzibę serwisu. | TAK |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Usunięcie awarii w okresie gwarancji w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii | TAK |  |
|  | Urządzenie zastępcze na czas usunięcia awarii | TAK |  |

Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższej tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak odpowiedzi w kolumnie „OFEROWANE WARUNKI” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązujemy się do montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat – z wykorzystaniem wyłącznie części Wykonawcy).

Oświadczam że oferowany asortyment jest fabrycznie nowy, nie powystawowy, kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Ilość punktów serwisowych (minimum 1, podać adres/y):…………………….

……………….. dnia ……………………….					                 		          …………………………………………..

Zadanie nr 3 – Neuromonitoring nerwów kratniowych

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neuromonitoring nerwów kratniowych | 1 szt. |  |  |  |  |  |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Wymóg | Parametr minimalny wymagany | OFEROWANE WARUNKI (wszędzie, gdzie to konieczne podać oferowane parametry) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania urządzenia w chirurgii kolorektalnej, naczyniowej | TAK |  |
|  | Ilość kanałów EMG do monitorowania nerwów w chirurgii endokrynologicznej min.4 | TAK |  |
|  | Obrazowania potencjałów wolnobiegnących i wywołanych EMG | TAK |  |
|  | Zapisywanie potencjałów wywołanych EMG do raportu z komentarzami Wprowadzanie komentarzy odpowiedzi EMG metodą (Drag&Drop) | TAK |  |
|  | Potencjały wywołane EMG zapisywane automatycznie | TAK |  |
|  | Wyposażenie: min. 1 stymulator stałoprądowy z zakresem regulacji częstotliwości impulsów od min. 3Hz do min. 60 Hz do pojedynczych impulsów i do min.500 Hz do sekwencji impulsów | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran LCD min.12’’ i dźwiękowy sygnał odpowiedzi EMG | TAK |  |
|  | Wybór sygnału dźwiękowej odpowiedzi wywołanej EMG: analogowy proporcjonalny do amplitudy odpowiedzi oraz syntetyczny, głośnik o mocy min.50 W | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w interfejs pacjenta do podłączenia elektrod odbiorczych, sond stymulacyjnych, podłączony z tyłu urządzenia, długość przewodu min. 5m. | TAK |  |
|  | Menu obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Eksport całej bazy danych do komputera, analiza graficzna w dedykowanym programie producenta aparatu | TAK |  |
|  | Intuicyjna obsługa aparatu poprzez przyciski i pokrętła funkcyjne lub dołączoną klawiaturę alfanumeryczną | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w pamięć wewnętrzną min. 1000 rekordów danych pacjenta z zapisanymi krzywymi EMG z możliwością odczytu zapisanego rekordu w dowolnym czasie po zabiegu lub zapisem w pamięci USB | TAK |  |
|  | Drukowanie raportu z zabiegu do pliku PDF | TAK |  |
|  | Metoda nieinwazyjna w chirurgii tarczycy – podłączenie do pacjenta bez użycia igieł | TAK |  |
|  | Automatyczne dodanie danych pacjenta przy pomocy kodu kreskowego z historii choroby – skaner wbudowany lub dołączony Skaner kodów kreskowych odczytujący min. 18 typów kodów | TAK |  |
|  | Praca w sieci szpitalnej poprzez port Ethernet (możliwość drukowania raportu na drukarce sieciowej) | TAK |  |
|  | Cyfrowa wymiana informacji HL7 | TAK |  |
|  | Możliwość monitoringu ciągłego z funkcją histogramu min.2D latencji i amplitudy z alarmami wizualnymi i dźwiękowymi | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |
|  | Szkolenie użytkowników w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. Podać. | TAK |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji i naprawy gwarancyjne; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis. Podać nazwę i siedzibę serwisu. | TAK |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Usunięcie awarii w okresie gwarancji w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii | TAK |  |
|  | Urządzenie zastępcze na czas usunięcia awarii | TAK |  |

Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższej tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedzi w kolumnie „OFEROWANE WARUNKI” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązujemy się do montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat – z wykorzystaniem wyłącznie części Wykonawcy).

Oświadczam że oferowany asortyment jest fabrycznie nowy, nie powystawowy, kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Ilość punktów serwisowych (minimum 1, podać adres/y):…………………….

……………….. dnia ……………………….					                 		          …………………………………………..

Zadanie nr 4 – Optyka laryngologiczna

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Optyka laryngologiczna | 1 szt. |  |  |  |  |  |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Wymóg | Parametr minimalny wymagany | OFEROWANE WARUNKI (wszędzie, gdzie to konieczne podać oferowane parametry) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 | TAK |  |
|  | Optyka laryngologiczna, o śr. 4mm,długości 18cm i kącie patrzenia 0º | TAK |  |
|  | Autoklawowalna, kompatybilna w płaszczem firmy Storz posiadanym przez zamawiającego | TAK |  |
|  | Wyposażona w układ optyczny z systemem soczewek wałeczkowych typu Hopkins | TAK |  |
|  | Oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu | TAK |  |
|  | Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX - 1 szt | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |
|  | Szkolenie użytkowników w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. Podać. | TAK |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji i naprawy gwarancyjne; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis. Podać nazwę i siedzibę serwisu. | TAK |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Usunięcie awarii w okresie gwarancji w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii Usunięcie awarii w okresie gwarancji nie wymagającej sprowadzenia części zamiennych w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii, naprawa wymagająca sprowadzenia części zamiennych do 20 dni roboczych, przy czym Wykonawca ma obowiązek zapewnić urządzenie zastępcze nie później niż po 3 dniach od daty otrzymania zlecenia naprawy | TAK |  |
|  | Urządzenie zastępcze na czas usunięcia awarii | TAK |  |

Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższej tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedzi w kolumnie „OFEROWANE WARUNKI” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązujemy się do montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat – z wykorzystaniem wyłącznie części Wykonawcy).

Oświadczam że oferowany asortyment jest fabrycznie nowy, nie powystawowy, kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Ilość punktów serwisowych (minimum 1, podać adres/y):…………………….

……………….. dnia ……………………….					                 		          …………………………………………..

Zadanie nr 5 – Wiertła do operacji endoskopowych

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wiertła do operacji endoskopowych | 1 kpl. |  |  |  |  |  |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Wymóg | Parametr minimalny wymagany | OFEROWANE WARUNKI (wszędzie, gdzie to konieczne podać oferowane parametry) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jednorazowe wiertło diamentowe do urządzenia M5 Straightshot Microdebrider, średnica 4,0 mm, dł. 13,0 cm, zagięte pod kątem 15 stopni, pakowane po 1 szt. w op. – 35 opakowań | TAK |  |
|  | Jednorazowe wiertło diamentowe do urządzenia M5 Straightshot Microdebrider, średnica 4,0 mm, dł. 13,0 cm, zagięte pod kątem 70 stopni, pakowane po 1 szt. w op. – 10 opakowań | TAK |  |
|  | Arkusze wykonane z biokomaptybilnego elastomeru silikonowego w rozmiarze 5cm x 5cmx 0,25cm i/lub 0,13cm. Pakowane po 10 szt. – 5 opakowania | TAK |  |

Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższej tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak odpowiedzi w kolumnie „OFEROWANE WARUNKI” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązujemy się do montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat – z wykorzystaniem wyłącznie części Wykonawcy).

Oświadczam że oferowany asortyment jest fabrycznie nowy, nie powystawowy, kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Ilość punktów serwisowych (minimum 1, podać adres/y):…………………….

……………….. dnia ……………………….					                 		          …………………………………………..

Zadanie nr 6 - Ureterorenoskop

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ureterorenoskop | 1 szt. |  |  |  |  |  |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Wymóg | Parametr minimalny wymagany | OFEROWANE WARUNKI (wszędzie, gdzie to konieczne podać oferowane parametry) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 | TAK |  |
|  | Ureterorenoskop, 9,8 Fr. x 430 mm długości | TAK |  |
|  | Kąt patrzenia 7° | TAK |  |
|  | Koniec dystalny 8,6 Fr | TAK |  |
|  | Odcinek dystalny 9,8 Fr | TAK |  |
|  | Długość robocza maks. 431 mm | TAK |  |
|  | Kanał roboczy 6,4 Fr. (1 narzędzie 5,4 Fr lub 2 narzędzia 3+2,5 Fr obok siebie) | TAK |  |
|  | W zestawie: łącznik z nierozbieralnymi kranikami , zapasowe uszczelki do łącznika, kontener do sterylizacji kompatybilny z oferowanym ureterorenoskopem | TAK |  |
|  | Szczypce biopsyjne, 5 Fr, półgiętkie Kleszczyki chwytające typu aligator, rozmiar 5 Fr, długość 570 mm, półszty | TAK |  |
|  | Wszystkie urządzenia mają być kompatybilne z posiadanym torem wizyjnym | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |
|  | Szkolenie użytkowników w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. Podać. | TAK |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji i naprawy gwarancyjne; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis. Podać nazwę i siedzibę serwisu. | TAK |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Usunięcie awarii w okresie gwarancji w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii | TAK |  |
|  | Urządzenie zastępcze na czas usunięcia awarii | TAK |  |

Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższej tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedzi w kolumnie „OFEROWANE WARUNKI” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązujemy się do montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat – z wykorzystaniem wyłącznie części Wykonawcy).

Oświadczam że oferowany asortyment jest fabrycznie nowy, nie powystawowy, kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Ilość punktów serwisowych (minimum 1, podać adres/y):…………………….

……………….. dnia ……………………….					                 		          …………………………………………..

Zadanie nr 7 - Cystoskop zabiegowy z kleszczykami urologicznymi

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cystoskop zabiegowy z kleszczykami urologicznymi | 1 szt. |  |  |  |  |  |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Wymóg | Parametr minimalny wymagany | OFEROWANE WARUNKI (wszędzie, gdzie to konieczne podać oferowane parametry) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 | TAK |  |
|  | Optyka endoskopowa 4 mm, 30 stopniowa.Optyka 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, długość robocza 282,2 mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna o długości 305 mm. Optyka kompatybilna z oferowanym płaszczem do cystoskopu. | TAK |  |
|  | Pojemnik do sterylizacji optyk Kontener do sterylizacji maks. 2 optyk, o wymiarach 446x49x88 mm, uchwyty silikonowe podtrzymujące optykę, przeźroczysta pokrywa | TAK |  |
|  | Wkład pracujący, Albarran Wkład pracujący, Albarran, jednodrogowy, kompatybilny z oferowaną optyką i płaszczem cystoskopowym | TAK |  |
|  | Płaszcz 22,5Fr Płaszcz cystoskopu 22,5 Fr, zakończony dziobem; w zestawie z obturatorem; 2 nierozbieralne kurki zaworów | TAK |  |
|  | Szczypce chwytające 7Frx330mm Szczypce chwytające 7 Fr, długość 330 mm, giętkie, kompatybilne z oferowanym cystoskopem | TAK |  |
|  | Wkład kontenera do sterylizacji, samodzielny, o wymiarach 482x60x224 mm, z matą silikonową i pokrywą | TAK |  |
|  | Wszystkie urządzenia mają być kompatybilne z posiadanym torem wizyjnym | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |
|  | Szkolenie użytkowników w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. Podać. | TAK |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji i naprawy gwarancyjne; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis. Podać nazwę i siedzibę serwisu. | TAK |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Usunięcie awarii w okresie gwarancji w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii | TAK |  |
|  | Urządzenie zastępcze na czas usunięcia awarii | TAK |  |

Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższej tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedzi w kolumnie „OFEROWANE WARUNKI” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązujemy się do montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat – z wykorzystaniem wyłącznie części Wykonawcy).

Oświadczam że oferowany asortyment jest fabrycznie nowy, nie powystawowy, kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Ilość punktów serwisowych (minimum 1, podać adres/y):…………………….

……………….. dnia ……………………….					                 		          …………………………………………..

Zapis zostanie uzupełniony na etapie zawarcia umowy – na etapie składania ofert Zamawiający dopuszcza możliwość nie wypełniania przez Wykonawcę.

Zapis zostanie uzupełniony na etapie zawarcia umowy – na etapie składania ofert Zamawiający dopuszcza możliwość nie wypełniania przez Wykonawcę.

Zapis zostanie uzupełniony na etapie zawarcia umowy – na etapie składania ofert Zamawiający dopuszcza możliwość nie wypełniania przez Wykonawcę.

Zapis zostanie uzupełniony na etapie zawarcia umowy – na etapie składania ofert Zamawiający dopuszcza możliwość nie wypełniania przez Wykonawcę.

Zapis zostanie uzupełniony na etapie zawarcia umowy – na etapie składania ofert Zamawiający dopuszcza możliwość nie wypełniania przez Wykonawcę.

Zapis zostanie uzupełniony na etapie zawarcia umowy – na etapie składania ofert Zamawiający dopuszcza możliwość nie wypełniania przez Wykonawcę.

Zapis zostanie uzupełniony na etapie zawarcia umowy – na etapie składania ofert Zamawiający dopuszcza możliwość nie wypełniania przez Wykonawcę.