Załącznik 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

INKUBATOR Z CHŁODZENIEM WRAZ Z WYPOSAŻENIEM – 3 sztuki

SKŁAD POJEDYNCZEGO ZESTAWU:

I. INKUBATOR Z CHŁODZENIEM PHCBI MIR-254-PE

Specyfikacja techniczna inkubatora:

1. Konstrukcja pionowa (szafowa)

2. Pojemność w zakresie 220-250 litrów

3. Maksymalne wymiary zewnętrzne:

a. szerokość 700 mm

b. głębokość 580 mm

c. wysokość 1620 mm

4. Minimalne wymiary wewnętrzne:

a. szerokość 620 mm

b. głębokość 360 mm

c. wysokość 1080 mm

5. Półki stalowe, ażurowe (minimum 5 szt.)

6. Drzwi z oknem obserwacyjnym i możliwością zmiany kierunku otwarcia prawo/lewo.

7. Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej

8. Wymuszony obieg powietrza

9. Zakres ustawiania temperatury od -10°C do +60°C

10. Sterownik mikroprocesorowy, parametry pracy wyświetlane na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu tekstowym.

11. Panel sterowania wyposażony w przyciski fizyczne i klawiaturę numeryczną do szybkiego wprowadzania nastaw (nie dopuszcza się sterowania wyłącznie przy pomocy przycisków ekranowych wyświetlanych na panelu dotykowym).

12. Grzanie kontrolowane regulatorem PID.

13. Jednorodność przestrzenna temperatury przy nastawie +35°C nie gorsza niż 0,5°C.

14. Możliwość konstruowania programów zawierających do 12 zmian temperatury w czasie. Programy powtarzane od 1 do 98 razy lub w pętli nieskończonej.

15. Wbudowana pamięć na minimum 10 programów.

16. Funkcja łączenia programów w sekwencje.

17. Praca w trybie 24-godzinnego zegara czasu rzeczywistego oraz niezależnego czasomierza

18. Funkcja rejestracji parametrów pracy z możliwością podglądu historii z okresu do 10 tygodni wstecz.

19. Funkcja blokady klawiatury panelu sterowania przy pomocy hasła zabezpieczająca przed nieautoryzowaną zmianą parametrów.

20. Oświetlenie wnętrza komory uruchamiane przyciskiem na panelu sterowania.

21. Możliwość wyposażenie w dedykowany, opcjonalny zestaw świetlówek zapewniający światło o intensywności minimum 3000 lx.

22. Wbudowane alarmy:

a. Automatyczny, kroczący alarm odchylenia temperatury z regulacją w zakresie od ±1.0°C do ±5.0°C lub szerszym

b. Alarm zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury z możliwością samodzielnej regulacji temperatur granicznych

c. Dodatkowy bezpiecznik termiczny uniemożliwiający przegrzanie powyżej +70°C

d. Alarm otwarcia drzwi

e. Styki bezpotencjałowe NO/NC do centralnych systemów monitorowania

23. System automatycznej diagnostyki z identyfikacją usterek.

24. Kółka samonastawne do łatwego przemieszczania urządzenia.

25. Wbudowane styki NO/NC do centralnych systemów monitoringu

26. Zasilanie 230 V, 50 Hz.

27. Urządzenie w konfiguracji fabrycznej zgodnej ze specyfikacją producenta, niepoddawane przeróbkom i modyfikacjom.

28. Gwarancja minimum 24 miesiące

II. DODATKOWA PÓŁKA WRAZ ZE WSPORNIKAMI (4 SZT.) DO INKUBATORA MIR-254-PE

III. TERMOHIGROMETR- REJETRATOR TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI

Specyfikacja techniczna:

- Zakres pomiaru temperatury -30 do+60oC

- Zakres pomiaru wilgotności 0-100% RH