PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE

Respirator noworodkowy.

| Pełna nazwa oferowanych urządzeń / model, typ, nr katalogowy/ |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |

Uwaga: - Parametry z wpisanym słowem ‘Tak’ w kolumnie „Wartość wymagana” są wymogiem granicznym. Jeżeli w tej kolumnie pod słowem ‘Tak’ podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem granicznym. - Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Wymagana wartość graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe i nieużywane | TAK |  |
|  | Aparat przewoźny o ergonomicznej konstrukcji tzn. elementy obsługowe i podłączenia do pacjenta dostępne są od jednej strony | TAK |  |
|  | Respirator przeznaczony do wentylacji wcześniaków, noworodków i dzieci z wagą od 0,5 kg do 30 kg | TAK |  |
|  | Funkcja wspomagania oddechu metodą nCPAP i wentylacją nieinwazyjną u noworodków i wcześniaków - wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów | TAK |  |
|  | Pneumatyczny układ wydechowy pozbawiony zastawek oraz membran | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V, 50/60 Hz (zasilacz wbudowany w aparat) | TAK |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora wystarczające na min. 180 minut pracy – we wszystkich trybach pracy | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o ciśnieniu 2,8 – 6,0 bar | TAK |  |
|  | Pobór mocy - max. 120 W | TAK |  |
|  | Wymiary maksymalne:35 x 40 x 55 cm | TAK, podać |  |
|  | Waga respiratora – bez podstawy ≤ 23 kg | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany port komunikacji min. RS232, USB, VGA, Ethernet | TAK |  |
|  | Wbudowany mieszalnik gazów – elektroniczny (nie dopuszcza się rotametrów ręcznych) | TAK |  |
|  | Automatyczna kalibracja czujnika tlenu | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z urządzeniami do podawania tlenku azotu (NO) | TAK |  |
|  | Wbudowany port nebulizatora | TAK |  |
|  | Ochrona przed wilgocią min. IP21 | TAK |  |
|  | METODY WENTYLACJI |  |  |
|  | CMV | TAK |  |
|  | SIMV | TAK |  |
|  | PTV lub SIPPV | TAK |  |
|  | NIPPV | TAK |  |
|  | nCPAP | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV z zabezpieczającą wentylacją wymuszoną | TAK |  |
|  | Wentylacja z objętością gwarantowaną (VT) | TAK |  |
|  | Oddech ciśnieniowo kontrolowany z możliwością stosowania w trybach wentylacji wymuszonej CMV, synchronizowanej AC i SIMV oraz spontanicznej | TAK |  |
|  | NCPAP z przełączaniem przepływu gazów oddechowych do płuc zgodnie z fazą oddechu – wdech i wydech (generator z przerzutnikiem strumieni) | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP lub DuoPAP lub BiLevel | TAK |  |
|  | Funkcja synchronizacji (ze spontanicznym wysiłkiem oddechowym pacjenta) zmiany z niskiego na wysoki poziom CPAP – „westchnienia”, nie dopuszcza się czujników brzusznych pacjenta. | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja nieszczelności min. 25% | TAK |  |
|  | Wdech manualny | TAK |  |
|  | Wentylacja awaryjna przy bezdechu | TAK |  |
|  | Możliwość łączenia aparatu z monitorami pacjenta, umożliwiając wyświetlanie danych respiratora na ekranie monitora | TAK |  |
|  | PARAMETRY NASTAWIALNE |  |  |
|  | Częstość oddechów minimalny zakres 1–150 odd./min | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 2– 300 ml | TAK |  |
|  | Czas wdechu minimalny zakres 0,1 – 3 s | TAK |  |
|  | Czas narastania ciśnienia minimalny zakres 0,1 – 3 s | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowej minimum od 0 do 65 mbar | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PS minimalny zakres od 0 do 65 cmH2O | TAK |  |
|  | PEEP/CPAP minimalny zakres 0 – 30 mbar |  |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,2 – 10 l/min | TAK |  |
|  | Czułość wydechowa, minimalny zakres 5-50 % przepływu szczytowego | TAK |  |
|  | MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETERÓW WENTYLACJI |  |  |
|  | Wbudowany łącznie z respiratorem w jednej obudowie kolorowy ekran dotykowy LCD - min. 12” | TAK |  |
|  | Możliwość przełączenia podświetlenia ekranu w tryb nocny z regulacją jasności dla obu trybów oddzielnie | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie i obrazowanie Trendów monitorowanych parametrów z min. ostatnich 14 dni | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku POLSKIM | TAK |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Całkowita częstość oddychania | TAK |  |
|  | Częstość oddechów wyzwalanych przez pacjenta | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe (PIP) | TAK |  |
|  | Średnie ciśnienie w drogach oddechowych (Pśred/ MAP) | TAK |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe (PEEP) | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Objętość całkowitej wentylacji minutowej | TAK |  |
|  | Przeciek | TAK |  |
|  | I:E lub Tinsp. | TAK |  |
|  | Podatność (C) | TAK |  |
|  | Oporność (R) | TAK |  |
|  | C20/C | TAK |  |
|  | Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu | TAK |  |
|  | Obrazowanie pętli oddechowych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ | TAK |  |
|  | Możliwość zatrzymania przebiegu krzywych | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania pętli referencyjnej | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania i zapisania zrzutu ekranu | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie przebiegu krzywej ciśnienia oraz min. 6 trendów mierzonych parametrów | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu danych pacjenta poprzez port USB | TAK |  |
|  | ALARMY |  |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Wadliwej pracy elektroniki aparatu | TAK |  |
|  | Braku zasilania w tlen | TAK |  |
|  | Braku zasilania w powietrze | TAK |  |
|  | Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |
|  | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |
|  | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
|  | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Bezdechu z czasem bezdechu regulowanym w zakresie min. 5-50 sek. | TAK |  |
|  | Regulacja głośności alarmów min. 4 stopnie | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | Wielofunkcyjny układ oddechowy noworodkowy podwójnie ogrzewany, z odprowadzeniem wilgoci na zewnątrz, przekrój rur – 10 mm, z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m - odcinek wydechowy podgrzewany dł. 1,35 m, wykonany z materiału odprowadzającego wilgoć na zewnątrz poprzez przepuszczalną strukturę wielowarstwową - odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m - dren ciśnieniowy dł. 1,8 m, rozłączny z połączeniem typu Luer - zestaw adapterów, w tym złączka do nCPAP - porty do podaży i pomiaru NO - restryktor przepływu - komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym z drenem zasilającym w wodę dł. 1,2 m - 4 klipsy | TAK, podać |  |
|  | Ramię podtrzymujące układ oddechowy |  |  |
|  | Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury: - wyświetlanie aktualnej temperatury płytki grzewczej, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilżacza, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta, - wyświetlacz LED czterocyfrowy, - waga do 3 kg (bez komory), - zasilanie 230V, 50Hz, - moc max. 210W. | TAK, podać |  |
|  | Komora nawilżacza jednorazowa dla noworodków z wbudowanym systemem utrzymania wilgotności na stałym poziomie – nadająca się do używana przez okres min. 7 dni u jednego pacjenta (komory wraz z informacją o terminie ważności, pakowane pojedynczo) – 3 szt. | TAK |  |
|  | Stojak jezdny | TAK |  |
|  | Czujnik przepływu wielorazowy | TAK |  |
|  | Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF, rury z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, wew. 10 mm - odcinek wydechowy niepodgrzewany - łącznik nawilżacza z respiratorem dł. 0,6 m - końcówka donosowa (3 szt.) - odcinek pomiarowy dł. 2,1 m - generator - kołyska do zamocowania generatora na czepcu | TAK |  |
|  | Końcówka donosowa w trzech rozmiarach | TAK |  |
|  | Maseczka donosowa w 4 rozmiarach | TAK |  |
|  | Czepiec do terapii wymiennych do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu (NIV) umożliwiający zamocowanie generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami (HFOT) umożliwiający zamocowanie kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów (posiadających dodatkowo warstwę klejącą). Czepiec do terapii wymiennych posiada następujące cechy: - wykonany z jednego kawałka miękkiego materiału kompozytowego o właściwościach odpornych na rozciąganie i deformację, zapewniającego przepuszczalność powietrza, ograniczającego przesuwanie główki pacjenta, a także o właściwościach wyciszających hałas pochodzący z otoczenia oraz zabezpieczających przed utratą ciepła i utrzymujących komfort termiczny, posiadający pętelki do zamocowania rzepów na części zewnętrznej, - z możliwością uzyskania bezpośredniego dostępu do ciemiączka i naczyń pacjenta bez wpływu na stabilność i funkcje utrzymujące, w postaci opaski owijanej wokół główki, - posiadający perforację w części płatu potylicznego, - o konstrukcji w postaci opaski, - z możliwością regulacji obwodu głowy pacjenta w zależności od potrzeb (zmniejszanie lub zwiększanie obwodu), - z rzepami do mocowania (po dwa osobne dla NIV i HFOT), które umożliwiają umiejscowienie interfejsu NIV lub HFOT w różnych pozycjach, - część pokrywająca małżowiny uszne z możliwością inspekcji stanu skóry i/lub higienizacji części zausznej, bez konieczności zdejmowania czepca, - wielkość oznaczona kolorem w sposób trwały, - z miarką do ustalenia właściwego rozmiaru. Dostępne rozmiary: - obwód głowy do 24 cm, rozm. XXS - obwód głowy 24-28 cm, rozm. XS - obwód głowy 28-31 cm, rozm. S - obwód głowy 31-34cm, rozm. M - obwód głowy 34-38 cm, rozm. L - obwód głowy 38-42 cm, rozm. XL | TAK, podać |  |

| Lp. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | OKRES GWARANCJI |  |  |
| 1 | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji (miesiące). | 24 miesiące |  |
| 2 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (godziny, dni robocze). | max 48 godzin od zgłoszenia |  |
| 3 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy. | TAK |  |
| 4 | Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji. | Zgodnie z zaleceniem producenta |  |
| 5 | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca. | TAK |  |
| B | SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |
| 1 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego (w latach). | min. 10 lat |  |
| 2 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie. | min. 6 miesięcy |  |
| C | SZKOLENIA |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem). | TAK |  |
| 2 | Personel medyczny w zakresie obsługi i eksploatacji zakupionego sprzętu: - przy uruchomieniu zestawu - odświeżające bezpośrednio w ramach przeglądu okresowego oraz przed ukończeniem okresu gwarancji. | TAK |  |