Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/014/2022                                           KRAKÓW dnia: 2022-03-25

L.Dz.KA-2/ 208 /2022

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa, projekt instalacji i montaż kompletnych zestawów urządzeń do pomiarów parametrów jakości wody w sieci wodociągowej (on-line) i w Zakładach Uzdatniania Wody (on-line)” – znak sprawy KA-2/014/2022.

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania: - Czy akceptują Państwo pomiar pH zintegrowany z analizatorem do pomiaru stężenia chloru wolnego? Proponowany przez nas analizator chloru wolnego jest wyposażony także w czujnik temperatury. Takie wyposażenie zapewnia automatyczną kompensację pH i temperatury próbki przy pomiarze stężenia chloru wolnego. Z tego analizatora można wyprowadzić sygnały pomiaru chloru wolnego i pH. - Pomiar chloru wolnego - czy akceptują Państwo analizator z przepływem próbki około 40 l/h i czasem odpowiedzi T90: <60 s? - Pomiar zawartości związków organicznych - czy zamiast sondy akceptują Państwo analizator typu bypass ze stopniem ochrony IP67, ciśnieniem do 6 bar? - Czy akceptują Państwo, aby zestaw pomiarowy był wyposażony w więcej niż 1 przetwornik, np. wspólny przetwornik dla pH i chloru wolnego oraz drugi przetwornik wspólny dla przewodności, mętności i związków organicznych? - Czy akceptują Państwo przetworniki z menu w języku angielskim lub niemieckim? - Pomiar glinu ogólnego - czy akceptują Państwo analizator o zakresie pomiarowym 0-200 ppb (0-0,2 ppm) z progiem detekcji 6 ppb (0,006 ppm)? Wyjaśnienia Zamawiającego:

1.     Pomiar chloru wolnego, pH i temperatury:

Pytanie: Czy akceptują Państwo pomiar pH zintegrowany z analizatorem do pomiaru stężenia chloru wolnego?

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, pod warunkiem że urządzenie posiada (oprócz sondy do pomiaru chloru wolnego) dodatkowo sondę pH, którą można traktować jako samodzielną i od której można wyprowadzić sygnał pomiarowy odpowiadający wynikom pomiaru pH.

2.     Pomiar chloru wolnego, pH i temperatury:

Pytanie: Czy akceptują państwo analizator z przepływem próbki ok. 40 l/h i czasem odpowiedzi T90<60s?

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

3.     Pomiar zawartości związków organicznych:

Pytanie: Czy zamiast sondy akceptują Państwo analizator typu by-pass?

Zamawiający nie dopuszcza analizatora typu by-pass.

4.     Przetwornik:

Pytanie: Czy akceptują państwo aby zestaw pomiarowy był wyposażony w więcej niż 1 przetwornik dla pH i chloru wolnego oraz drugi przetwornik wspólny dla przewodności, mętności i związków organicznych?

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

5.     Przetwornik:

Pytanie: Czy akceptują Państwo przetworniki z menu w j. angielskim lub niemieckim?

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Wymagane jest menu w języku polskim.

6.     Pomiar glinu ogólnego:

Pytanie: Czy akceptują Państwo analizator w zakresie pomiarowym 0 - 0.200ppm Al z progiem detekcji 0.006 ppm?

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.