## formularz cenowy
| Nazwa |  | Producent/ Nazwa handlowa | Pełne kody produktu (wszystkich rozmiarów) | J.M. | Ilość | cena netto | %vat | cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
ZADANIE NR 1 KOMIS
1 | zastawka mechaniczna dwupłatkowa niskoprofilowa aortalna i mitralna | 1. zastawka aortalna w przedziale rozmiarów 19-31 mm 2. zastawka mitralna w przedziale rozmiarów 21-37 mm 3 . średnica wszczepu pierścienia odpowiadająca dokładnie rozmiarowi zastawki 4. możliwość rotacji zastawki 5. pierścień oraz płatki zastawki wykonane z grafitu pokrytego węglem pyrolitycznym 6. Dwa rodzaje konierzy szewnych 7. kąt otwarcia płatków min. 85stopni 8. Powierzchnia otwarcia zastawki (GOA)[cm2] a. 21A mm min. : 2,5 b. 27M mm min. : 4,3 9. Ekspozycja płatków otwartej zastawki [mm] a. 21A mm max.: 2,2 b. 27M mm max.: 3,4 10 Wysokość profilu zamkniętej zastawki [mm] a. 21A mm max.: 8,2 b. 27M mm max.: 8,7 11 Gradient dla zastawki 21A mm max.6,00 mmHg 12 Trombogeniczność: max 0,3% pacjenta /rok 13. Liczba wszczepień na świecie min. 800 tys. |  |  | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | proteza aorty z zastawką mechaniczną | 1. Zastawka aortalna w przedziale rozmiarów 19A mm do 33A mm |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
2. średnica wszczepu pierścienia odpowiadająca dokładnie rozmiarowi zastawki
3. pierścień oraz płatki zastawki wykonane z grafitu pokrytego węglem pyrolitycznym
4. kąt otwarcia płatków min. 85stopni
5. Powierzchnia otwarcia zastawki (GOA) [cm]
a. 23A mm min.:2,5
6.Ekspozycja płatków otwartej zastawki [mm]
a. 23A mm max.: 2,2
7 Długość protezy 12 cm
8 Liczba wszczepień na świecie min. 160 tys.
9. w komplecie z każdą protezą sterylna wypalarka
[10 empty] | 0 | 0
ZADANIE NR 2 KOMIS
1 | zastawka biologiczna aortalna i mitralna stentowa | 1. Zastawka aortalna w przedziale rozmiarów od 19A mm do 29A mm |  |  | szt | 210 |  |  | 0 | 0 | 0
2. Zastawka mitralna w przedziale od 25M mm do 33M mm
3. Średnica wszczepu pierścienia odpowiadająca rozmiarowi zastawki
4. Elastyczny polimerowy stent
5. Kołnierz wykonany z poliestru
6. Stent pokryty perikardium wołowym uniemożliwiającym kontakt płatków z poliestrową powłoką stentu
7 Zastawka niskoprofilowa, wysokość profilu [mm]
a. 19-29A mm max.:15
b. 25-33M mm max.: 11
8 Trwałość w oparciu o odsetek pacjentów wolnych od reoperacji wskutek dysfunkcji strukturalnej zastawki (SVD), obejmującej także kalcyfikację, potwierdzona min. 20 letnimi badaniami klinicznymi
a pozycja aortalna: pacjenci > 65 r. ż. 92%
b pozycja mitralna: pacjenci > 65 r. ż. 88%
9 Zabezpieczenie przed kalcyfikacją
10 Czas płukania max 30 s.
ZADANIE NR 3 KOMIS
1 | Proteza naczyniowa poliestrowa tkanaUszczelniona, Dwustronnie welurowana, z niskim welurem wewnętrznym i wysokim welurem zewnętrznym | Rozmiary: |  |  | szt. | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
8mm. dł. 15cm.
10mm. dł. 15 cm.
22 mm. dł. min. 20 cm.
24mm. dł. min. 20 cm.
26mm. dł. min. 20 cm.
28mm. dł. min. 20 cm.
30 mm. dł. min 20 cm.
32 mm. dł. min 20 cm.
34mm. dł. min. 20 cm.
36mm. dł. min. 20 cm.
ZADANIE NR 4 KOMIS
1 | Rozgałęziona proteza naczyniowa poliestrowa tkana uszczelniona dwustronnie welurowana, z niskim welurem wewnętrznym i wysokim welurem zewnętrznym | Proteza z pojedynczym ramieniem bocznym Proteza z trzema ramieniami bocznymi plus odgałęzienie perfuzyjne Długość protezy min. 35 cm Rozmiar części głównej protezy od 20 do 34 mm. Długość ramion bocznych 15 cm Średnica ramion bocznych 8 – 10 mm. Odgałęzienie perfuzyjne 8 mm. |  |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0