Załącznik A do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja dot. testów aparatów słuchowych: Liczba sztuk – 8 − Testy: maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (OSPL90), wzmocnienie całkowite (FOG), Wejście/Wyjście (in/out), czas narastania i czas zaniku (Att./Rel.), wzmocnienie odniesienia (Ref. Test Gain), odpowiedź częstotliwościowa (Freq. Resp.), równoważny poziom szumów wejściowych (equivalent input noise), zniekształcenia harmoniczne (harmonic distortion), pobór prądu (batt. Current drain), skuteczność cewki (T-coil) − Wyjście: Głośnik, cewka − Zakres częstotliwości: 125 Hz – 16 kHz - menu oprogramowania w jęz. polskim − Rozdzielczość częstotliwościowa: 1/6, 1/24th − Poziom sygnałów: 50 - 90 dB SPL − Zniekształcenia bodźca: <1% − Bodziec: czysty ton, ton modulowany, wąskopasmowy szum, szum biały, mowa ważona szumem, szum różowy − Cewka: 31.6 do 316mA/m − Symulator baterii: 0-2 V, 0 – 25ohm, 0.01-50mA − Kontrola: słuchawki operatora do kontroli bodźca w sprzegaczu − Typy baterii: 5A, 10A, 312, 13, 675 − Podłączenie aparatów słuchowych do interfejsu: NOAHLink, HIPRO − Wyposażenie: sprzęgacz aparatów kieszonkowych, kabel USB, sprzęgacz mikrofonu, sprzęgacz 2cc, sprzęgacz ITE, sprzęgacz BTE, mikrofon referencyjny, kilka rodzai adapterów baterii Urządzenie musi być zgodne z następującymi normami: − Test aparatów słuchowych: IEC 60118-7, ANSI S3.22 − Bezpieczeństwo: IEC 60601-1, Klasa 1,Typ B − EMC: IEC 60601-2 − Specyfikacja dot. modułu do pomiarów na uchu rzeczywistym: Liczba sztuk – 8 − Testy: REUR, RREUG, REOR,REOG,REAR,REIG,RECD − Wyjście: wolne pole − Zakres częstotliwości: 125 Hz – 16 kHz − Rozdzielczość częstotliwości 1/24 oktawy − Poziom sygnałów: 50 – 90 dB − Zniekształcenia bodźca: <1% − Bodziec: ICRA, ISTS, szum biały, szum różowy, szum mowy − Kontrola: słuchawki operatora do komunikacji i kontroli bodźca − Urządzenie musi być zgodne z następującymi normami: − Pomiar na uchu rzeczywistym: EN 61669, ANSI S3.46 − Bezpieczeństwo: IEC 60601-1, Klasa 1,Typ B − EMC: IEC 60601-2 Oba urządzenia powinny mieć możliwość pracy z poziomu jednego oprogramowania. Okres gwarancji – min. 36 miesięcy, za dodatkowe 12 miesięcy gwarancji – 20 pkt Termin dostawy - 30 dni od daty podpisania umowy. W przypadku dostawy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy – 20 pkt.