Bydgoszcz dnia: 2022-04-12

10WSKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Sprawa nr: 24/2022

Pismo: 3037/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa mobilnego ramienia C” – znak sprawy 24/2022.

Zamawiający, 10WSKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Dotyczy punktu 2 SWZ; Prosimy o dopuszczenie aparatu RTG z ramieniem C, w którym SID wynosi dokładnie 105cm, różnica 1milimetra nie powinna wpłynąć na jakiekolwiek możliwości diagnostyczne zwłaszcza iż SID oznacza odległość od ogniska lampy do powierzchni czynnej detektora co oznacza iż w zasadzie parametr jest tzw. martwy gdyż obudowy ww. elementów zmniejszają wolną przestrzeń do 85cm a należy podkreślić iż wartość ta wymagana w SIWZ wynosi >80cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Prosimy o podanie czy w związku z wymaganiem zmotoryzowanego ruchy pionowego również ruchy orbitalny, ruch wokół osi wzdłużnej powinny być również motorowe, aby zapewnić wyższą ergonomie podczas zabiegu i sterować urządzeniem zdalnie co sprawdza się szczególnie w zabiegach kardiologicznych czy naczyniowych. Takie rozwiązanie jak możliwość motorowego i manualnego sterowania jest w nowoczesnych urządzeniach standardem. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Dotyczy punktu 18; prosimy o doprecyzowanie czy monitor sterujący ma się znajdować na wózku i na aparacie oraz czy Zamawiający wymaga dodatkowego monitora do sterowania z pola operacyjnego, czyli np. przy stole operacyjnym. Odpowiedź: Monitor sterujący ma się znajdować na wózku i na aparacie. Zamawiający nie wymaga dodatkowego monitora do sterowania z pola operacyjnego, czyli np. przy stole operacyjnym. - Dotyczy punktu 18 prosimy o potwierdzenie iż zaoferowane monitory dotykowe powinny wyświetlać podgląd obrazu żywego i referencyjnego jednoczasowo na monitorze dla prawidłowego odwzorowania sytuacji zgonie z monitorami głównymi diagnostycznymi aby technik nie musiał podglądać obraz na monitorach głównych i przeszkadzać lekarzowi podczas zabiegu. Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Monitory główne diagnostyczne pełnią inną rolę niż monitory sterujące. - Dotyczy punktu 21; prosimy o dopuszczenie aparatu z generatorem 25kW o częstotliwości 40kHz, impulsowy , wbudowany w urządzenie zapewniający łatwy transport pomiędzy salami typu separowanego co zwiększa pojemności cieplne układu lampy a to przekłada się na wydłużenie czasu pracy ciągłej aparatu gdyż generator nie podgrzewa dodatkowo lampy. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dotyczy punktów 43; prosimy o dopuszczenie aparatu z pojemnością cieplną wynoszącą 8000kHU, jest to różnica zaledwie 1000,1kHU która przy pojemności cieplnej anody lampy 400kHU, szybkości chłodzenia anody lampy wynoszącej 104kHU/min i szybkości chłodzenia kołpaka 102kHU/min daje dużo lepsze warunki termiczne niż rozwiązanie opisane w SWZ. Dla przedstawienia różnicy opisane rozwiązanie to 10 000kHU przy pojemności cieplne anody 365kHU i szybkości chłodzenia anody tylko 85kHU/min z tytułu konstrukcji typu monoblok. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie lepszego rozwiązania i bardziej korzystnego dla operatora. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, pojemność cieplna kołpaka i całego systemu jest jednym z najważniejszych parametrów i decyduje o długości zabiegu, jaki można przeprowadzić, a wnioskowana różnica to ponad 12%. Zamawiający informuje, że opisane przez niego rozwiązanie to pojemność cieplna kołpaka >90kHU/min – zgodnie z SWZ, co nie zgadza się z argumentacją zawartą w pytaniu. - Dotyczy punktu 42 do 45; w związku z powyższymi argumentami prosimy o uzupełnienie oceny dla wszystkich parametrów związanych z układem termicznym lampy i generatora punkty 42 do 45 gdyż, jako całość stanowią niezwykle ważny element urządzenia gwarantujący bezpieczną pracę. Ocena stosowna do tego jednego punktu " Wartość największa - 10pkt, wartość graniczna - 0pkt reszta proporcjonalnie. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający dokonał już oceny przydatności poszczególnych parametrów. - Dotyczy punktu 52, 54, 55; prosimy o dopuszczenie aparatu z detektorem krzemowym w technologii aSi 2048 x 2048 pikseli, 30x30cm z czterema polami obrazowymi, dopuszczenie ww. parametrów pozwoli na złożenie ważnej oferty. Należy podkreślić, iż Zamawiający oczekuje detektora o rozdzielczości min 3000x3000 pikseli, z monitorem podglądowym dotykowym do sterowania obrazem 640x480 pikseli, i monitorami głównymi 1280 x 1024 piskeli. Opisane parametry w SWZ są bardzo niekompatybilne, więc korzyść z posiadanie detektora 3000x3000 pikseli przy monitorze 1280x1024 jest żadna. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający nie zgadza się z argumentacją Pytającego, ponadto różnica w rozdzielczości wynoszącej ponad 4 miliony pikseli jest za duża, ponad dwukrotnie niższa od wymaganej. - Prosimy o wyjaśnienie treści SWZ, akapit- system cyfrowej obróbki obrazu i pamięci. Prosimy o sprecyzowanie szybkości funkcji CINE, rozumiemy iż powinna wynosić min. 1 do 30 obr/s aby zapewnić płynny i czytelny obraz np. w zabiegach kardiologicznych. Należy podkreślić iż szybkość zapisu na dysku obrazów nie jest jednoznaczna z szybkością sekwencji, która oznacza z jaką szybkością zostanie zebrany obraz a dopiero po zatwierdzeniu zapisany na dysku. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. W części SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ, Zamawiający dokładnie określił m.in. szybkość funkcji CINE. Po drugie Pytający nie określił punktu, którego dokładnie dotyczy pytanie. - Dotyczy punktu 74; prosimy o doprecyzowanie, monitor ma mieć możliwość obrotu względem podstawy stacji monitorowej z elektrycznym podnoszeniem góra dół w celu ułatwienia dopasowania wysokości monitora do wymagań operatora. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Dotyczy punktu 75; prosimy o dopuszczenie aparatu dostosowanego do rozdzielczości detektora, monitor 27" UHD 3840x2160 pikseli z matrycą dzielona na dwa obrazy (w nawiązaniu do powyższego pytania daje to wynikową rozdzielczość dla jednego pola obrazowego 1920x2160 piskeli). Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Dotyczy punktu 92; prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający ma na myśli, jako współpraca z ramieniem monitorowym MAVIG……, rozumiemy iż chodzi o przesyłanie na monitory referencyjne obrazów z ramienia C oraz dostosowanie okablowania do sygnałów które są wyprowadzone z ramienia C. Odpowiedź: Zamawiający wymaga przesyłania na monitory referencyjne obrazów z ramienia C. - Dotyczy punktu 93; prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli jako współpraca zez stołem operacyjnym Bedalix Sias ……., każdy stół operacyjny jest tak skonstruowany aby aparat RTG mógł prześwietlić blat i zapewnić optymalną filtrację dla promieniowania, nie widzimy tutaj powiązania z rodzajem zaoferowanego ramienia C. Odpowiedź: Wymagane jest, aby elementy konstrukcyjne aparatu rtg z ramieniem C nie ograniczały ruchów stołu szczególnie w dolnym jego zakresie.

Pytanie nr 2 - Dotyczy: Specyfikacja Techniczna mobilne ramię C - pkt 37 Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat naczyniowy posiadający filtrację wewnętrzną 3 mm Al. i dodatkowo 0,1 mm miedzi (Cu)? W oferowanym aparacie dodatkowa filtracja miedziana o grubości 0,1 mm Cu jest równoważna ekwiwalentowi o grubości 3,5 mm aluminium (Al.), co zapewnia całkowitą filtrację wewnętrzną na poziomie 6,5 mm Al. Opisany obecnie wymóg w SIWZ ogranicza konkurencję i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dotyczy: Specyfikacja Techniczna mobilne ramię C - pkt 43 Czy Zamawiający dopuści aparat o pojemności cieplnej zespołu lampy rtg wynoszącej 5300 kHU uzyskanej dzięki aktywnemu chłodzeniu? Pragniemy zaoferować aparat wyposażony w system aktywnego chłodzenia, w układzie zamkniętym zintegrowanym z głowicą RTG oraz ramieniem C, co zapewnia przedłużoną dostępność promieniowania w trakcie wydłużonych czasów fluoroskopii, np. podczas złożonych procedur realizowanych na sali operacyjnej. Jest to w zupełności wystarczająca wartość pojemności cieplnej, która w połączeniu z bardzo dużą szybkością chłodzenia na poziomie 163 kHU/min zapewni ciągłą pracę aparatu, nawet w przypadku długotrwałych procedur wewnątrznaczyniowych. Opisany obecnie w SIWZ wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, pojemność cieplna kołpaka i całego systemu jest jednym z najważniejszych parametrów i decyduje o długości zabiegu, jaki można przeprowadzić. - Dotyczy: Specyfikacja Techniczna mobilne ramię C - pkt 54 Czy Zamawiający dopuści aparat z detektorem o rozdzielczości 1536 x 1536? Jest to wielkość różniąca się od wymaganej przez Zamawiającego min. 3000 x 3000 i nie będzie miała praktycznego znaczenia dla użytkowania aparatu i otrzymywanych obrazów. Za jakoś obrazów medycznych nie odpowiada tylko rozdzielczość a szereg innych parametrów techniocznych, które w specyfikacji zostały pominięte tj. rozmiar pojedynczego pixela, DQE czy rozdzielczość przestrzenna, o której zamawiający nie wspomina faworyzując w ten sposób rozwiązanie firmy Timko sp. z o.o. Opisany obecnie w SIWZ wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający nie zgadza się z argumentacją Pytającego, ponadto różnica w rozdzielczości wynosząca ponad 6,5 miliona pikseli jest za duża i prawie trzykrotnie niższa od wymaganej. Posiadanie detektora w technologii CMOS zapewnia m.in. wyższą rozdzielczość przestrzenną dzięki mniejszemu rozmiarowi piksela oraz w trybie powiększenia interpolacja nie jest konieczna. Obrazowanie w wysokiej rozdzielczości radykalnie poprawia jakość obrazów – wyświetlając nawet najmniejsze struktury anatomiczne, zwłaszcza w trybach powiększenia. - Dotyczy: Specyfikacja Techniczna mobilne ramię C - pkt 71 Czy Zamawiający dopuści skalę szarości w post-processingu min. 14 bitów? Jest to tyle samo, co wymagana przez Zamawiającego w punkcie 50 skala szarości detektora. Znaczące zwiększanie ilości bitów w post-processingu nie ma sensu, gdyż nie zwiększa ilości zebranych danych medycznych a stanowi jedynie ograniczenie konkurencji i faworyzowanie rozwiązania zaproponowanego przez firmę Timko sp. z o.o. Opisany obecnie wymóg w SIWZ ogranicza konkurencję i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Większa głębokość bitowa równa się większej ilości dostępnych poziomów szarości. - Dotyczy: Specyfikacja Techniczna mobilne ramię C - pkt 72 Czy Zamawiający dopuści mobilne ramię C bez automatycznego systemu redukcji pulsów na sekundę a wyposażony w system ostrzegania operatora o zbyt dużej temperaturze lampy z powodu pracy na danych parametrach prądowo napięciowych. Wymóg opisany przez zamawiającego nie ma praktycznego zastosowania klinicznego z uwagi na to, że poszczególne ingerencje naczyniowe wymagają odpowiedniej ilości klatek na sekundę -aparat pomimo zbliżania się do wartości granicznych powinien stale utrzymywać parametry prądowo napięciowe i ilość klatek na sekundę. Tak postawiony wymóg uniemożliwia operatorowi przeprowadzenie zabiegu z np. ilością 30 klatek na sekundę co w niektórych wypadkach jest konieczne. Z uwagi na magiczny system redukcji klatek na sekundę aparat sam będzie decydował za operatora jakie nastawy są optymalne. Jest to jawne ograniczenie konkurencji i faworyzowanie rozwiązania zaproponowanego przez firmę Timko sp. z o.o. Opisany obecnie wymóg w SIWZ ogranicza konkurencję i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że jeżeli system osiągnie zbyt dużą temperaturę lamy rtg, funkcja fluoroskopii będzie nadal aktywna dla operatora w celu możliwości bezpiecznego dokończenia procedury medycznej. Wymóg opisany przez Zamawiającego ma praktyczne zastosowanie kliniczne szczególnie z uwagi na to, że aparat pomimo zbliżania się do wartości granicznych powinien stale utrzymywać parametry prądowo napięciowe, nawet kosztem ilości klatek na sekundę pozwalające na zakończenie procedury medycznej. Operator nie może być pozbawiony funkcji aktywnej flooroskopii na czas obniżenia temperatury lampy. - Dotyczy: Specyfikacja Techniczna mobilne ramię C - pkt 74 Czy Zamawiający dopuści aparat z Monitory bez ruchomego wysięgnika, lecz z możliwością zmiany wysokości i obrotu wokół wózka? Oferowane przez nas rozwiązanie umożliwia operatorowi osiągniecie maksymalnie ergonomicznej pracy poprzez obrót monitorów i regulację ich wysokości w bardzo dużym zakresie. Opisany obecnie wymóg w SIWZ ogranicza konkurencję i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Dotyczy: Specyfikacja Techniczna mobilne ramię C - pkt 1 Czy Zamawiający wprowadzi dodatkową punktację za głębokość ramienia C wg zależności "Wartość największa - 10 pkt, pozostałe - 0 pkt" na wzór punktacji zastosowanej w pkt 6? Obie te wartości określają łatwość dostępu do pacjenta i powinny być brane wspólnie pod ocenę funkcjonalności aparatu. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający dokonał już oceny przydatności poszczególnych parametrów. - Dotyczy: Specyfikacja Techniczna mobilne ramię C - pkt 45 Czy Zamawiający wprowadzi dodatkową punktację za prędkość chłodzenia kołpaka wg zależności "Wartość największa - 10 pkt, pozostałe - 0 pkt" na wzór punktacji zastosowanej do oceny pojemności cieplnej kołpaka (pkt. 43)? Obie te wartości określają rzeczywistą wydajność chłodzenia w układzie lampy. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający dokonał już oceny przydatności poszczególnych parametrów. - Dotyczy: Specyfikacja Techniczna mobilne ramię C - pkt 57 Czy Zamawiający wprowadzi dodatkową punktację za maksymalną ilość obrazów w pamięci wg zależności "Wartość największa - 20 pkt, pozostałe - 0 pkt" . W opisie parametrów wymagane są m.in.: tryb funkcja cine, które generują jednoczasowo bardzo duża liczbę obrazów, które szybko mogą wypełnić dostępną wielkość wymaganej pamięci ograniczając możliwości wykonania zabiegu. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający dokonał już oceny przydatności poszczególnych parametrów. - Dotyczy Specyfikacja techniczna pkt 106 Czy Zamawiający zaakceptuje termin zakończenia naprawy wynoszący 3 dni robocze, jeżeli do naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą i 5 dni roboczych, jeżeli do naprawy konieczny jest zakup części zamiennych za granicą. Dni robocze to dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza termin zakończenia naprawy wynoszący 3 dni robocze, jeżeli do naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą i 5 dni roboczych, jeżeli do naprawy konieczny jest zakup części zamiennych za granicą. - Dotyczy Projekt umowy, §8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu 8) w brzmieniu: "Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom" Uzasadnienie: Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem "motywującym" Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. - Dotyczy Projekt umowy, §9 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisów na: "Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 2. Odstąpienie z przyczyn, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit a) i b) wymaga uprzedniego pisemnego wezwania do należytego, tym terminowego wykonywania umowy i wyznaczenia terminu dodatkowego" Uzasadnienie: Tego rodzaju wcześniejsze wezwanie - w formie pisemnej i z wyznaczeniem odpowiedniego terminu - Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zanim dojdzie do odstąpienia od umowy - które jest "najdrastyczniejszą" (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy - jest wskazaną, powszechną i należytą praktyką występującą tak na rynku umów prywatnych, jak i umów publicznych. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. - Dotyczy zapisów SWZ Prosimy o opublikowanie aktualnego Projektu Osłon Stałych dla istniejącej pracowni objętej postępowaniem. Odpowiedź: Zamawiający zamieścił dokument na stronie internetowej prowadzonego postępowania i platformie http://e-propublico.pl (plik: Projekt osłon stałych). - Dotyczy zapisów SWZ Celem poprawnego wykonania projektu osłon radiologicznych, wymagana jest informacja n.t. ilości i parametrów dla planowanych ekspozycji. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający planuje zachowanie ilości i parametrów dla ekspozycji RTG zgodnie z dotychczas obowiązującym projektem osłon. Jeżeli Zamawiający planuje zmiany w tym zakresie, prosimy o określenie nowych wartości w zakresie kV, mAs oraz docelowej ilości ekspozycji wykonywanych w tygodniu. Odpowiedź: Zamawiający nie planuje zmian w tym zakresie. - Dotyczy zapisów SWZ Prosimy o udostępnienie dokumentacji konstrukcyjnej budynku w zakresie pomieszczenia objętego postępowaniem. Jeżeli to możliwe w formacie edytowalnym DWG. Odpowiedź: Zamawiający zamieścił dokument na stronie internetowej prowadzonego postępowania i platformie http://e-propublico.pl (pliki o nazwie: Rzut nr 1, Rzut nr 2). - Dotyczy zapisów SWZ Czy Zamawiający potwierdza, że w ramach dokumentacji wymaga jedynie przygotowania projektu osłon stałych. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. - Dotyczy zapisów SWZ Czy Zamawiający potwierdza, że posiada aktualny protokół sprawdzeń i pomiarów strumienia powietrza wentylacyjnego, który potwierdza spełnienie wymaganej krotności wymiany powietrza w ciągu godziny w pomieszczeniu objętym postępowaniem. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. - Dotyczy zapisów SWZ - rozdział 10 Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego RTG z ramieniem C? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dotyczy zapisów SWZ Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy zostaną wytworzone przez Wykonawcę odpady, co do których istnieją wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli: Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące je, jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, wraz z odpowiedzialnością za nie, będzie Zamawiający, który potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych. Odpowiedź: Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. wytwórcą odpadów, jest podmiot, na terenie, którego powstają odpady, a więc w przypadku wystąpienia powyższej sytuacji wytwórcą odpadów będzie Zamawiający. W związku z powyższym Zamawiający nie widzi potrzeby dodawania powyższej klauzuli do SWZ.

Pytanie nr 3 - Dotyczy SWZ pkt 10.1 Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Oświadczenie o posiadaniu deklaracji zgodności oraz wpisu do rejestru wyrobów medycznych należy złożyć wraz z ofertą natomiast Deklarację zgodności i wpis dopiero przy dostawie towaru. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. - Czy Zamawiający uzna kontakt telefoniczny/zdalny jako reakcję serwisu? Odpowiedź: Zamawiający uzna, ale tylko w przypadku, gdy zdalne usunięcie usterki lub naprawy będzie możliwe i wystarczające, np. w przypadku problemów z oprogramowaniem urządzenia, konfiguracji z systemem PACS itp. - Dotyczy Umowy §2 ust 3 Prosimy o wydłużenie terminu na uwzględnienie reklamacji do 14 dni od daty jej zgłoszenia tj zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego. Jednocześnie informujemy, że przedmiot przetargu pochodzi od producenta zagranicznego i nie jest możliwa jego wymiana w tak krótkim czasie. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. - Dotyczy Umowy §8 ust 3 Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie kary 10% wartości umowy brutto w przypadku kary zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i w § 8 ust. 3 dodaje zdanie: „W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w §1 ust. 4”. - Dotyczy Specyfikacji technicznej pkt nr 105 i 106 Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu naprawy do 5 dni roboczych (bez wymiany części) i 7 dni roboczych (w przypadku wymiany części zamiennych sprowadzanych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki. Wyjaśniamy, że czas naprawy zależny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu. Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami w pytaniu nr 2 pkt. 10 – Zamawiający wyraża zgodę na termin zakończenia naprawy wynoszący 3 dni robocze, jeżeli do naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą i 5 dni roboczych, jeżeli do naprawy konieczny jest zakup części zamiennych za granicą - W związku z zagrożeniem związanym z chorobą COVID-19, która zmusiła do znacznych ograniczeń w funkcjonowaniu zarówno instytucje publiczne jak i przedsiębiorców oraz obecną sytuacją polityczną w Europie, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie maksymalnego terminu dostawy do 15 tygodni. Powyższe ma na celu uniknięcie niepotrzebnych i negatywnych konsekwencji podczas realizacji umowy. Nie chcielibyśmy aby z powodu okoliczności, w których się wszyscy znaleźliśmy, które są od nas niezależne (siła wyższa), ograniczyły możliwość prawidłowej i terminowej realizacji niniejszego zamówienia. Pomimo podejmowania wzmożonych starań oraz działając z należytą starannością w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z powodu zarówno wirusa COVID-19 jak i obecnej sytuacji geopolitycznej mogą niestety wystąpić opóźnienia w dostawach komponentów i półprzewodników, co ma znaczący wpływ na końcowy termin dostawy aparatu. Wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione jest od braku zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia maksymalny termin dostawy do 15 tygodni, tj. 105 dni kalendarzowych od podpisania umowy. - Dotyczy: Załącznik do SWZ - Specyfikacja techniczna mobilne ramię C, Punkt 2 Czy Zamawiający dopuści aparat rtg posiadający SID = 105 cm? Pragniemy zauważyć, że Zamawiający wymagał aby wartość SID była większa od 105 cm, więc wartość 105 cm jest znikomą różnica względem wymaganego SID >105 cm. Bardziej istotnym z perspektywy użytkownika parametrem jest prześwit między detektorem, a generatorem, a te wartość oferowany aparat zgodnie z OPZ spełnia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dotyczy: Załącznik do SWZ - Specyfikacja techniczna mobilne ramię C, Punkt 23 Czy Zamawiający dopuści aparat rtg zapewniający możliwość sterowania szerokością impulsu w zakresie regulacji min. 7-40 ms? Pragniemy zauważyć, że Zamawiający wymagał, aby wartość regulacji impulsu wynosiła min. 5-40 ms. Różnica 2 ms dla całego zakresu z punkt codziennej eksploatacji będzie niezauważalna dla użytkownika i nie wpłynie to na jakość obrazowania w trakcie zabiegów. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dotyczy: Załącznik do SWZ - Specyfikacja techniczna mobilne ramię C, Punkt 29 Czy Zamawiający dopuści zakres prądów dla trybów fluoroskopii pulsacyjnej min. 2 do 240mA? Pozwoli to zaoferować wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C. Należy pamiętać, że badania diagnostyczne z zastosowaniem promieniowania jonizującego oraz zabiegi z zakresu radiologii zabiegowej powinno wykonywać się w sposób gwarantujący osiągnięcie wymaganego rezultatu przy możliwie najmniejszej dawce promieniowania jonizującego. Podstawowym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie dawki jest skrócenie czasu skopi. Zawsze, gdy tylko jest to możliwe z punktu widzenia warunków klinicznych, należy stosować fluoroskopię pulsacyjną oraz funkcje zatrzymania ostatniego obrazu (LIH - last image hold). Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dotyczy: Załącznik do SWZ - Specyfikacja techniczna mobilne ramię C, Punkt Poz 95 Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej? dostawa aparatu będzie miała miejsce w II kwartale 2022, czy w związku z tym Zamawiający nie wymaga aparatu nowego, wyprodukowanego w 2022 roku? Wyjaśniamy, iż aktualny zapis pozwala na złożenie oferty na aparat wyprodukowany nawet w styczniu 2021r i w dniu dostawy może już mieć 1,5 roku od daty produkcji. Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zaoferowany aparat był absolutnie fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, nie po demonstracyjny z datą produkcji w 2021 lub w 2022 roku.

Pytanie nr 4 - Zamawiający wyspecyfikował parametry aparatu w taki sposób, że uniemożliwił złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty przez czołowego producenta aparatów RTG z ramieniem C, przez co naruszył zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców dopuszczając do postępowania jedynie jednego dostawcę. Jako firma z ugruntowaną pozycją na rynku międzynarodowym zamierzamy zaoferować aparat z ramieniem C najnowszej generacji. Oferowane ramię C w wielu istotnych klinicznie punktach spełnia parametry wymagane jedynie część parametrów wykluczają nas z postępowania. Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację wymogów lub dopuszczenie aparatu z ramieniem C o parametrach wyszczególnionych poniżej, co umożliwi nam złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty: Lp.; Parametry wymagane; Wartość oferowana. 2; Odległość SID >105 cm; >98 cm. 3; Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C >20 cm; 20 cm. 6; Zakres ruchu orbitalnego ramienia C > 145°; > 138°. 7; Zakres obrotu ramienia C (obrót wokół osi wzdłużnej) > ±220°; > ±179°. 9; Prześwit ramienia C (odległość między detektorem obrazu a lampą RTG) > 80 cm; > 76 cm. 11; Uchwyt na obudowie detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C; Uchwyt przy obudowie detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C. 14; Przycisk bezpieczeństwa wyłączający natychmiast aparat; Przycisk bezpieczeństwa wyłączający natychmiast ramię C. 18; Monitor dotykowy 640x480 - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku stacji monitorowej oraz na. Aparacie. RTG. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów.; Monitor dotykowy min. 640x480 - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na ramieniu C. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów.. 23; Możliwość sterowania szerokością impulsu, zakres regulacji min. 5-40ms; Funkcja automatyczna.. 24; Moc generatora RTG min. 25kW (dla 100kV) zgodnie z obowiązującą normą.; Moc aparatu 15 kW. 25; Moc generatora RTG dla trybu fluoroskopii min. 15kW; Brak danych producenta.. 29; Zakres prądów dla trybów fluoroskopii ciągłej i pulsacyjnej min. 2 do 240mA; Nowoczesny oferowany aparat nie posiada skopii ciągłej. Zakres prądów skopii pulsacyjnej 0,5-60mA. 30; Prąd dla trybu radiografii cyfrowej min. 240mA; min. 120mA. 33; Lampa z wirującą anodą, podać szybkość wirowania anody; Brak danych producenta.. 40; Szybkość rotacji anody min. 2800obr/min; Brak danych producenta.. 42; Pojemność cieplna anody > 360kHU; > 300kHU. 43; Pojemność cieplna kołpaka > 9000kHU; > 1800kHU. 44; Prędkość chłodzenia anody >80kHU/min; >70kHU/min. 45; Prędkość chłodzenia kołpaka >90kHU/min; >15kHU/min. 47; Dodatkowy układ chłodzenia cieczą, oprócz chłodzenia olejem anody w układzie zamkniętym; Brak.. 52; Rodzaj detektora typu CMOS; Detektor typu amorficzny krzem. 54; Matryca detektora min. 3000x3000 pikseli; min. 1900x1900 pikseli. 60; Wyświetlanie sekwencji CINE z funkcjonalnością min. Start, stop, regulacja szybkości odtwarzania, możliwość przewijania po 1 klatce; Wyświetlanie sekwencji CINE z funkcjonalnością min. Start, stop, możliwość przewijania po 1 klatce. 69; Funkcja generowania raportu dawki z podziałem na tryby pracy, powiększenia; Funkcja generowania raportu dawki z podziałem na tryby pracy.. 70; Minimum 4 wielkości powiększenia obrazu Zoom; Minimum 2 wielkości powiększenia obrazu Zoom. 74; Monitory na ruchomym wysięgniku, umożliwiającym ustawienie monitorów bliżej operatora, z możliwością zmiany wysokości i obrotu wokół wózka; Monitory obrotowe 180 stopni z możliwością zmiany wysokość.. 76; Luminacja monitorów min. 950cd/m2; min. 600cd/m2. 77; Contrast Ratio 950:1; 700:1. 80; Kąt widzenia pionowy i poziomy min. 175˚; min. 160˚. 84; Wielofunkcyjny programowalny, bezprzewodowy pedał z minimum 5 trybami pracy koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny i dodatkowy klawisz wyzwalania promieniowania np. w obrębie ramienia C; Wielofunkcyjny programowalny, bezprzewodowy pedał trybami pracy koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny wyzwalania promieniowania np. w obrębie ramienia C. Modyfikacja w.w. wymogów pozwoli Zamawiającemu na zapewnienie uczciwej konkurencji i otrzymanie rozwiązania optymalnego z punktu widzenia technicznego, aplikacyjnego oraz finansowego. Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ z uwzględnieniem wcześniejszych odpowiedzi na zadane pytania. Zapisy SWZ powstały na bazie wymogów, wiedzy i doświadczenia klinicznego użytkowników końcowych sprzętu – lekarzy klinicystów. Parametry oferowane przez zadającego pytanie stanowczo odbiegają od wymagań Zamawiającego, szczególnie w zakresie: wielkości matrycy detektora, pojemności cieplnej anody i kołpaka oraz mocy generatora, co ma olbrzymi wpływ m.in. na długość zabiegu, jaki można przeprowadzić oraz jakość diagnostyki dla operatora, co ma bezpośrednie przełożenie na jakość świadczonej usługi medycznej, a co za tym idzie dobro pacjenta. - Dotyczy Załącznika „Specyfikacja techniczna mobilne ramię C” Wnosimy o wprowadzenie dodatkowej oceny punktowej dla innych funkcjonalności potrzebnych z punktu widzenia aplikacyjnego oraz ergonomii pracy, zgodnie z poniższą propozycją: Parametry techniczne Lp.; Wymagania techniczne; Wartość wymagana; Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru; Punktacja. Parametry ogólne. Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) > 67 cm; Tak, podać; Wartość największa– 10 pkt wartość graniczna –0 pkt reszta - proporcjonalnie. Funkcja redukcji poziomu dawki promieniowania w trybie fluoroskopii, cztery poziomy wybierane przez użytkownika na panelu dotykowym: Low (niska), Normal (normalna), Medium (średnia), Hight (wysoka); Tak, podać; Tak – 5 pkt.; Nie – 0 pkt.. Zakres ruchu pionowego ramienia C; Tak, podać; > 46 cm – 5 pkt; ≤ 46 cm – 0 pkt. Możliwość automatycznego ustawiania przesłon dostosowujących się do prześwietlonego obrazu.; Tak, podać; Tak – 10 pkt.; Nie – 0 pkt.. Generator w technice HF – min. 40 kHz; Tak, podać; > 70 kHz – 10 pkt ≤ 70 kHz – 0 pkt.. Funkcja ułatwiająca komunikację lekarz - technik przy pozycjonowaniu ramienia C. Zestaw liczb (3, 6, 9, 12) usytuowanych na detektorze odpowiada tym samym liczbom wyświetlanym na obrazie klinicznym, to zapewnia jednolite odniesienie do widzianego obrazu dla lekarza i kierunku przesuwania ramienia C dla technika.; Tak, podać; Tak – 10 pkt.; Nie – 0 pkt.. Waga stacji monitorowej poniżej 150 kG; Tak, podać; Tak – 10 pkt.; Nie – 0 pkt.. Monitor Live 19 cali (obraz na żywo) dotykowy do łatwiejszej obsługi systemu.; Tak, podać; Tak – 20 pkt.; Nie – 0 pkt.. Ekspozycja i fluoroskopia 30 kl/s.; Tak, podać; Tak – 20 pkt.; Nie – 0 pkt.. Pilot bezprzewodowy na podczerwień do zdalnego sterowania głównymi funkcjami obrazowymi w aparacie – min. (uruchamianie pętli; przegląd badań; ustawianie i powrót obrazu na monitorze referencyjnym; wybór pola wzmacniacza obrazu; zapis obrazu); Tak, podać; Tak – 10 pkt.; Nie – 0 pkt.. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający już dokonał oceny przydatności poszczególnych parametrów. - Dotyczy Załącznika „Specyfikacja techniczna mobilne ramię C” – Pkt 92 Prosimy o dokładne sprecyzowanie, na czym ma polegać współpraca z ramieniem monitorowanym MAVIG symbol kat.: GD 60U6-W. Odpowiedź: Współpraca ramienia MAVIG ma polegać na przesyle obrazu w trakcie zabiegu lub diagnostyki z ramienia C na monitory ramienia MAVIG w czasie rzeczywistym. - Dotyczy Załącznika „Specyfikacja techniczna mobilne ramię C” – Pkt 93 Prosimy o dokładne sprecyzowanie, na czym ma polegać współpraca ze stołem operacyjnym Bedalix Sias w pełnym zakresie jego regulacji (góra – dół). Odpowiedź: Współpraca ze stołem operacyjnym Bedalix Sias ma polegać na możliwości wykorzystania pełnego zakresu ruchu stołu operacyjnego podczas zabiegu lub diagnostyki z wykorzystaniem ramienia C, szczególnie w zakresie regulacji góra-dół, tj. pomiędzy 798 mm a 1018 mm (wg danych producenta stołu). - Dotyczy Załącznika „Specyfikacja techniczna mobilne ramię C” – Pkt 93 Prosimy o wskazanie nazwy systemu oraz firmy dostarczającej system PACS/RIS z którym wymagane jest podłączenie oferowanego sprzętu. Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie zachęca do uważnego przeczytania specyfikacji technicznej mobilnego ramienia C, zamieszczonej na stronie internetowej postepowania przetargowego nr 24/2022. Zamawiający informuje, iż na końcu wyżej wymienionej specyfikacji technicznej Pytający znajdzie wyczerpującą odpowiedź na swoje pytanie. - Dotyczy treści SWZ – Pkt 10.1„Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych” Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych jedynie dla głównego przedmiotu zamówienia (tj. mobilnego aparatu ramię C), z wyłączeniem dodatkowego wyposażenia. Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, zgodnie z pkt. 10.1 SWZ, dla wszystkich pozycji dotyczących sprzętu wskazanych w specyfikacji technicznej. - Dotyczy treści SWZ – Pkt 10.1 „Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych” - Ppkt 1 Czy z uwagi na to, że w kartach katalogowych, ulotkach, folderach zawarte są najważniejsze parametry sprzętu, a producent sprzętu przygotowuje jednakowy dla wszystkich krajów folder z parametrami technicznymi aparatu (w przypadku, gdy każdy Zamawiający w sposób indywidualny opisuje przedmiot postępowania, producent musiałby każdorazowo tworzyć indywidualny folder do każdego postępowania przetargowego) Zamawiający dopuści potwierdzenie parametrów, których brakuje w kartach katalogowych, ulotkach, oświadczeniem Wykonawcy, Producenta lub autoryzowanego przedstawiciela Producenta. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dotyczy treści SWZ – Pkt 10.1 „Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych” - Ppkt 4 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim wraz z dostawą aparatu po podpisaniu umowy, a nie wraz z ofertą. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami pkt. 10.1 SWZ, Zamawiający wymaga dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim wraz z ofertą. - Dotyczy terminu wykonania zamówienia - Pkt 6 oraz Pkt 22.2.3 SWZ Prosimy o ujednolicenie zapisów dotyczących terminu dostawy, ponieważ Zamawiający w Pkt 6 SWZ wymaga terminu wykonania zamówienia do 56 dni kalendarzowych od daty udzielenia zamówienia, natomiast w Pkt 22.2.3 SWZ Zamawiający wymaga max. 56 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany zapisów SWZ w pkt. 6, zgodnie z pismem nr 3038/22 - powiadomienie o zmianach zapisów SWZ. - Dotyczy terminu wykonania zamówienia - Pkt 6.SWZ oraz §2 ust. 1 projektu umowy. Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca instalacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkolenie? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany we wzorze umowy. Odpowiedź: Powyższe wynika z przepisów art. 15 r ustawy Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 poz. 374). - Dotyczy projektu umowy Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zapisu we wzorze umowy. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w powyższym zakresie bez zmian. - Dotyczy projektu umowy. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym, czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w umowie.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony, lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w powyższym zakresie bez zmian. - Dotyczy projektu umowy - §6 Kary umowne Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkoleniem, serwis itd. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany we wzorze umowy. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w powyższym zakresie bez zmian. - Dotyczy projektu umowy - §8 ust. 7 Kary umowne Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do 10% wartości umowy brutto, o której mowa w §1 ust 4.? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w powyższym zakresie bez zmian. - Dotyczy projektu umowy - §8 ust. 1 pkt 1-4 Kary umowne Wnosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej do poziomu 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki. Wg naszej opinii zaproponowana kara umowna w wysokości 0,5% jest zbyt wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1 - 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w powyższym zakresie bez zmian.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 7 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B10

Wyk. A. Przykłota – tel. 261 417 449

data: 12.04.2022 r.