10WSKzP SPZOZ  							Bydgoszcz dnia: 2022-04-12

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 3042/22

Sprawa nr: 27/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawa aparatu do znieczulenia z monitorowaniem - 3 kpl.” – znak sprawy 27/2022.

Zamawiający, 10WSKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 Dot. załącznika ,,Specyfikacja techniczna" 1. Czy w przypadku braku potwierdzenia wszystkich parametrów techniczno-użytkowych i warunków granicznych w załączonych dokumentach, zawierających opis oferowanego przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuści złożenie oświadczenia Wykonawcy, będącego autoryzowanym dystrybutorem producenta, potwierdzającego spełnienie parametrów nie wyszczególnionych w ww. materiałach? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dot. załącznika ,,Specyfikacja techniczna" 2. Pkt. 184 i 185 Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 24 h. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych do 7 dni roboczych ? Terminy napraw określone przez Zamawiającego tj. 24 h oraz 48 h z częściami (dodatkowo liczone w dniach kalendarzowych, a nie roboczych), są bardzo wymagające i trudne do dotrzymania. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. 3. Pkt. 187 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w ustępu na: "Bezpłatne przeglądy okresowe w okresie gwarancji, wynikające z instrukcji lub dokumentacji technicznej , warunków gwarancji" ? W przypadku określonych urządzeń producenci zalecają wykonywanie w/w czynności np. raz na 2 lata. Zwiększenie częstotliwości przeglądów może prowadzić do zwiększenia kosztów po stronie Wykonawcy, a tym samym wpływać na cenę oferty. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 4. Pkt. 188 Czy Zamawiający potwierdza, że wstawienie sprzętu zastępczego zwalnia Wykonawcę z kar umownych ? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 5. Pkt. 188 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje zapisu w sposób następujący "Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 21 dni kalendarzowych ? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. 6. Pkt. 189 Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci: "Wszystkie naprawy wydłużające się ponad terminy określone w umowie, przedłużają automatycznie okres gwarancji o czas przestoju, liczony od dnia zgłoszenia wady lub awarii, do dnia przekazania sprawnego urządzenia lub elementu, zespołu, podzespołu urządzenia Zamawiającemu" Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. 7. Pkt. 191 Prosimy o skrócenie terminu gwarantowanej dostępności części zamiennych z 10 lat do 7 lat . Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer nie mają obowiązku nałożonego prawem, produkcji czy przechowywania części zamiennych przez wymagany przez Zamawiającego okres min 10 lat. Z uwagi na szybkie tempo zmian w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, producent lub dystrybutor może zaprzestać produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenia ceny oferty. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. 8. Dotyczy SWZ Pkt. 10.1 ust. 4 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu załączenia do oferty instrukcji obsługi oferowanych urządzeń ? Załączenie instrukcji obsługi na etapie składania ofert nie znajduje żadnego uzasadnienia. Wszelkie parametry techniczne - użytkowe będą potwierdzone przez Wykonawców w załączonych do oferty katalogach, folderach czy opisach. Instrukcje obsługi zostaną dostarczone wraz z urządzeniami, stanowiącymi przedmiot zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Dotyczy projektu umowy Par. 2 ust. 3 - 5 9. Wstrzymanie się z czynnościami odbioru i uznanie umowy za niewykonaną nie powinno mieć zastosowania do każdego przypadku stwierdzonych nieprawidłowości, niemających wpływu na możliwość korzystania z urządzenia. W przypadku drobnych wad/usterek, które nie wpływają na funkcjonowanie sprzętu i możliwość używania go w działalności Zamawiającego, odbiory powinny zostać dokonane, z zastrzeżeniami. Uznanie w takim wypadku umowy za "niewykonaną" w sposób rażąco niesprawiedliwy negatywnie obciąża Wykonawcę, który w takiej sytuacji ponosi ryzyko naliczenia kar umownych. W związku z tym, proponujemy doprecyzowanie w ust. 3 i 4, iż ma zastosowanie wyłącznie w przypadku stwierdzenia istotnych wad i usterek. Dodatkowo wskazujemy, iż w przypadku wyrażenia zgody przez komisję odbiorową o pozostawieniu sprzętu w siedzibie Zamawiającego, brak jest podstaw - skoro zgoda została wyrażona - do obciążania Wykonawcy dodatkowymi ryzykami i kosztami, na których nie ma wpływu z uwagi na pozostawienie sprzętu w miejscu, którego dysponentem jest Zamawiający i za który Zamawiający odpowiada. Wobec tego, prosimy o wykreślenie z ust. 4 i 5 fragmentów: "na własny koszt i ryzyko". Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy. 10. Par. 3 ust. 4 Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje dodanie zdania trzeciego do § 3 ust. 4 i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co - szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy - jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc dodanie zdania trzeciego do o następującej treści: "Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi." Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy. 11. Par. 3 ust. 4 Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączanie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej. Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu o następującej treści: ,,Gwarancją nie są objęte: a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek: " eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi, " samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); " Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania, " uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy. 12. Par. 8 Ust. 1 pkt. 1 W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych. Kary umowne stanowią najistotniejsze ryzyko związane z realizacją kontraktu, często okazują się nadmiernie wygórowane w stosunku do naruszenia stanowiącego podstawę do ich naliczenia, a to powoduje spadek jakości wykonanych usług, bowiem przerzuca ciężar uwagi Wykonawcy z prawidłowego i terminowego realizowania przedmiotu umowy na dbanie o niedopuszczenie do sytuacji, w której Zamawiający uzyska uprawnienie do naliczenia często bardzo wysokiej kary. Z kolei w wyroku z 25.06.2010 r.(sygn. akt: KIO 1123/10) Izba wskazała, iż kara umowna nie może być traktowana jako ubezpieczenie Zamawiającego. Kary umowne muszą być proporcjonalne do ceny umowy, a nie do ewentualnych strat Zamawiającego, gdyż do tego służą instytucje odszkodowań. Co więcej, ustalenie wysokości kary umownej powyżej pułapu, którego wysokość byłaby uzasadniona wagą naruszenia obowiązków Wykonawcy jest bezprzedmiotowe, gdyż nie spowoduje dodatkowej motywacji u Wykonawcy. Kara umowna ustalona zbyt wysoko przestaje spełniać funkcję stymulacyjną (motywującą dłużnika do prawidłowego wykonania zobowiązania), a staje się źródłem nadmiernej represji wobec Wykonawcy. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu. Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy. 13. Par. 8 Ust. 1 pkt. 2 W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych. Kary umowne stanowią najistotniejsze ryzyko związane z realizacją kontraktu, często okazują się nadmiernie wygórowane w stosunku do naruszenia stanowiącego podstawę do ich naliczenia, a to powoduje spadek jakości wykonanych usług, bowiem przerzuca ciężar uwagi Wykonawcy z prawidłowego i terminowego realizowania przedmiotu umowy na dbanie o niedopuszczenie do sytuacji, w której Zamawiający uzyska uprawnienie do naliczenia często bardzo wysokiej kary. Z kolei w wyroku z 25.06.2010 r.(sygn. akt: KIO 1123/10) Izba wskazała, iż kara umowna nie może być traktowana jako ubezpieczenie Zamawiającego. Kary umowne muszą być proporcjonalne do ceny umowy, a nie do ewentualnych strat Zamawiającego, gdyż do tego służą instytucje odszkodowań. Co więcej, ustalenie wysokości kary umownej powyżej pułapu, którego wysokość byłaby uzasadniona wagą naruszenia obowiązków Wykonawcy jest bezprzedmiotowe, gdyż nie spowoduje dodatkowej motywacji u Wykonawcy. Kara umowna ustalona zbyt wysoko przestaje spełniać funkcję stymulacyjną (motywującą dłużnika do prawidłowego wykonania zobowiązania), a staje się źródłem nadmiernej represji wobec Wykonawcy. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu. Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy. 14. Par. 8 Ust. 1 pkt. 3 W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych. Kary umowne stanowią najistotniejsze ryzyko związane z realizacją kontraktu, często okazują się nadmiernie wygórowane w stosunku do naruszenia stanowiącego podstawę do ich naliczenia, a to powoduje spadek jakości wykonanych usług, bowiem przerzuca ciężar uwagi Wykonawcy z prawidłowego i terminowego realizowania przedmiotu umowy na dbanie o niedopuszczenie do sytuacji, w której Zamawiający uzyska uprawnienie do naliczenia często bardzo wysokiej kary. Z kolei w wyroku z 25.06.2010 r.(sygn. akt: KIO 1123/10) Izba wskazała, iż kara umowna nie może być traktowana jako ubezpieczenie Zamawiającego. Kary umowne muszą być proporcjonalne do ceny umowy, a nie do ewentualnych strat Zamawiającego, gdyż do tego służą instytucje odszkodowań. Co więcej, ustalenie wysokości kary umownej powyżej pułapu, którego wysokość byłaby uzasadniona wagą naruszenia obowiązków Wykonawcy jest bezprzedmiotowe, gdyż nie spowoduje dodatkowej motywacji u Wykonawcy. Kara umowna ustalona zbyt wysoko przestaje spełniać funkcję stymulacyjną (motywującą dłużnika do prawidłowego wykonania zobowiązania), a staje się źródłem nadmiernej represji wobec Wykonawcy. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu. Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy. 15. Par. 8 Ust. 1 pkt. 4 W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych. Kary umowne stanowią najistotniejsze ryzyko związane z realizacją kontraktu, często okazują się nadmiernie wygórowane w stosunku do naruszenia stanowiącego podstawę do ich naliczenia, a to powoduje spadek jakości wykonanych usług, bowiem przerzuca ciężar uwagi Wykonawcy z prawidłowego i terminowego realizowania przedmiotu umowy na dbanie o niedopuszczenie do sytuacji, w której Zamawiający uzyska uprawnienie do naliczenia często bardzo wysokiej kary. Z kolei w wyroku z 25.06.2010 r.(sygn. akt: KIO 1123/10) Izba wskazała, iż kara umowna nie może być traktowana jako ubezpieczenie Zamawiającego. Kary umowne muszą być proporcjonalne do ceny umowy, a nie do ewentualnych strat Zamawiającego, gdyż do tego służą instytucje odszkodowań. Co więcej, ustalenie wysokości kary umownej powyżej pułapu, którego wysokość byłaby uzasadniona wagą naruszenia obowiązków Wykonawcy jest bezprzedmiotowe, gdyż nie spowoduje dodatkowej motywacji u Wykonawcy. Kara umowna ustalona zbyt wysoko przestaje spełniać funkcję stymulacyjną (motywującą dłużnika do prawidłowego wykonania zobowiązania), a staje się źródłem nadmiernej represji wobec Wykonawcy. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu. Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy. 16. Par. 8 Ust. 1 pkt. 3 i 4 Prosimy o doprecyzowanie postanowienia dotyczącego kary umownej określonego w §8 ust. 1 pkt. 3 i 4 poprzez wprowadzenie mechanizmu uprzedniego (przed naliczeniem kary) wezwania wykonawcy do przystąpienia do realizacji naprawy gwarancyjnej / przeglądu , wyznaczając mu dodatkowy termin, nie krótszy niż 3 dni robocze. Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy. 17. Par. 8 Ust. 1 pkt. 1 - 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto DANEGO URZĄDZENIA, którego dotyczy zwłoka (a nie od wartości umowy)? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony. Analogicznie, w przypadku nieterminowej realizacji napraw lub braku realizacji przeglądu w zakresie wyłącznie jednego sprzętu objętego umową, kara umowna winna być naliczana od wartości tego konkretnego sprzętu jako że w zakresie tego sprzętu ma zrekompensować poniesioną szkodę. Naliczenie kary umownej od całości przedmiotu umowy sugerowałoby, iż np. przekroczony termin naprawy jednego ze sprzętów niesie ze sobą szkodę dla pozostałych aparatów objętych umową, co jest oczywiście niezasadne i stoi w sprzeczności z odszkodowawczym charakterem kary umownej. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 18. Par. 8 Ust. 3 Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje wprowadzenie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, przez dodanie zapisu: ,,Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, min. 7 dniowy termin". Taka konstrukcja chroni interes Zamawiającego. Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy. 19. Par. 8 Ust. 7: Wnosimy o obniżenie limitu kar do 10% wartości brutto umowy. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy. Par. 8 Ust. 6 20. W przypadku opóźnień w wykonaniu przeglądów przez Wykonawcę, zasadnym wydaje się w pierwszej kolejności wezwanie Wykonawcy do wykonania przeglądu a dopiero po odmowie wykonania zastosowanie wykonania zastępczego, zwłaszcza, że Zamawiający opóźnienie w usunięciu wad łączy dodatkowo z karą umowną. Takie postanowienie może prowadzić do powstania nieuzasadnionych korzyści po stronie Zamawiającego i narusza równowagę stron. Proponujemy w związku z tym następującą zmianę par. 8 ust. 6: W przypadku niewykonania przeglądu technicznego po upływie 10 dni kalendarzowych od wymaganej daty jego wykonania, Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do wykonania przeglądu wyznaczając mu dodatkowy termin, nie krótszy niż 3 dni robocze. W przypadku ponownego niewykonania przeglądu technicznego Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia przeglądu innemu podmiotowi, posiadającemu autoryzację producenta i obciążenie kosztami Wykonawcy. Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy. 21. W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wskutek czego na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), na terenie Polski został wprowadzony stan epidemii, wymagający zastosowania się do licznych ograniczeń wprowadzonych w/w Rozporządzeniem oraz wobec trudnego do przewidzenia dalszego rozwoju epidemii zarówno w Polsce, jak i w Europie i na całym świecie, który może mieć istotny wpływ na realizację Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, zwracamy się z prośbą o modyfikację treści klauzuli o sile wyższej (rozumianej m.in. jako stan epidemii). Propozycja modyfikacji tej klauzuli zakłada współpracę Stron w przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających realizację umowy, a związanych z siłą wyższą (szczególnie epidemią). Rozwiązanie to pozwoli na bieżącą reakcję Stron w przypadku utrudnień z realizacją kontraktu ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację z COVID-19 oraz wspólne ustalenie dalszych działań w dobrej wierze tak, aby interesy obu stron były realizowane pomimo utrudnień wynikających z siły wyższej (w szczególności wynikającej z epidemii COVID-19). Tym samym zapewniona będzie realizacja interesów obu stron - tak Zamawiającego, jak i Wykonawcy - przy jednoczesnej konieczności dostosowania realizacji kontraktu do dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z COVID-19 i restrykcjami wprowadzanymi przez rząd i inne organy władzy. Wobec tego, proponujemy dodatnie Paragrafu o treści: 1.Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp. 2.Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej. 3.W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej. Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy. Dotyczy: załącznika ,,specyfikacja techniczna" 20. Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wtyków gazowych tlenu, podtlenku azotu i powietrza: AGA, DIN II (Draeger), inny niewymieniony będzie wymagał Zamawiający. Odpowiedź: wtyk typu AGA. 21. Prosimy o doprecyzowanie typu odciągu gazów - czynny (w kolumnie/panelu) czy pasywny (bierny). W przypadku odciągu czynnego - jakiego typu wtyku odciągu gazów poanestetycznych: AGSS AGA , AGSS DIN II ( Draeger), inny niewymieniony, będzie wymagał Zamawiający. Odpowiedź: Czynny, AGSS AGA. 22. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający będzie wymagał w dostawie parowników. Jeśli tak - jakiego typu wlewu parownika do sevofluranu: QF Abbvie czy STS Baxter, będzie wymagał Zamawiający. Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał. 23. Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu przetworników krwawego ciśnienia: Edwards, BD, Abbott, Utah, B.Braun, inne niewymienione, będzie wymagał Zamawiający. Odpowiedź: Przetworniki MERIT MEDICA np. REF 682001 Odpowiedzi na powyższe pytania pozwolą na dokładne określenie wymagań sprzętowych przez Zamawiającego niezbędnych do przygotowania prawidłowej oferty oraz poprawnego skonfigurowania sprzętu do ewentualnej dostawy. 22. Czy Zamawiający będzie wymagał funkcji pozwalającej na podanie na żądanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora - wentylacja mechaniczna? Odpowiedzi: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 23. Czy Zamawiający będzie wymagał aparatu z funkcją wielostopniowej rekrutacji pęcherzyków płucnych programowaną i obrazowaną na ekranie respiratora? Odpowiedzi: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 24. Punkt 1. Prosimy o potwierdzenie, że w opisanej kolumnie anestezjologicznej, po obniżeniu podnośnika do dolnej pozycji, minimalna odległość od szczytu kołków podnośnika do ziemi (A) jest mniejsza niż 550 mm, jak przedstawiono na poniżej rycinie? Odpowiedź: Minimalna odległość od szczytu kołków podnośnika do ziemi (A) wynosi 710 mm 25. Punkt 3. Czy Zamawiający dopuści aparat przystosowany do pracy przy ciśnieniu sieci centralnej dla: O2, N2O, Powietrza 280 kPa do 600 kPa? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 26. Punkt 4. Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania bez podgrzewanego systemu oddechowego, natomiast z podgrzewanymi czujnikami przepływu (bez możliwości wyłączenia podgrzewania przez użytkownika)? Jest to bardziej nowoczesne i fizjologiczne rozwiązanie zapobiegające przegrzaniu mieszaniny oddechowej i pacjenta. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 27. Punkt 5. Czy Zamawiający dopuści zasilanie awaryjne akumulatorowe na 90 minut w warunkach standardowych oraz 30 minut w warunkach ekstremalnych? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 28. Punkt 7. Czy Zamawiający dopuści dwie szuflady na akcesoria, w tym jedną z trwałym zamknięciem na klucz, o wymiarach wewnętrznych: wysokość: 8,6 cm, szerokość: 34 cm, głębokość 37 cm ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 29. Punkt 8. Czy Zamawiający dopuści aparat z prezentacją ciśnień gazów w sieci centralnej ale bez prezentacji ciśnień w butlach rezerwowych na ekranie głównym respiratora? Aparat typu pendant na kolumnę nie jest wyposażony w butle rezerwowe. Istnieje możliwość zasilania tlenem przez dodatkowy port O2 wbudowany w aparat z butli O2 umieszczonej poza aparatem. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 30. Punkt 14. Czy Zamawiający dopuści zastawkę APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie poprzez skręcenie zastawki do minimum? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 31. Punkt 15. Czy Zamawiający dopuści wbudowany przepływomierz O2 do niezależnej podaży tlenu przez maskę lub kaniulę donosową, regulacja przepływu 0 do 10 l/min? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 32. Punkt 19. Czy Zamawiający dopuści respirator z napędem pneumatycznym O2? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 33. Punkt 19. Czy Zamawiający zaakceptuje alternatywny do O2 napęd sprężonym powietrzem? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 34. Punkt 22. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne nowoczesną wentylację synchronizowaną SIMV w trybie ciśnieniowym SIMV-PC i objętościowym SIMV-VC? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 35. Punkt 23. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne możliwość rozbudowy o tryb wentylacji z gwarantowaną objętością PCV-VG; SIMV PCV-VG? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 36. Punkt 25. Czy Zamawiający dopuści Funkcję Pauzy (zatrzymanie wentylacji kontrolowanej np. na czas odsysania śluzu lub zmiany pozycji pacjenta), prezentacja na ekranie respiratora czasu pozostałego do zakończenia pauzy, czas trwania pauzy regulowany w zakresie do 1 min.? Ze względów bezpieczeństwa czas pauzy jest ograniczony podczas wentylacji mechanicznej do 1 min. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 37. Punkt 26. Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji? Jest to rozwiązanie czysto techniczne i nie ma wpływu na parametry kliniczne aparatu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 38. Punkt 27. Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 39. Punkt 30. Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji plateau 5-60%? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 40. Punkt 31. Czy Zamawiający dopuści zakres I:E od 2:1 do 1:8? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 41. Punkt 32. Czy Zamawiający dopuści zakres objętości oddechowej dla wentylacji objętościowej, od 20 ml do 1500 ml i zakres uzyskiwanej objętości od 5 ml do 1500 ml w trybie wentylacji ciśnieniowej? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 42. Punkt 33. Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji wyzwalacza 0,2 do 10 l/min? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 43. Punkt 34. Czy Zamawiający dopuści ciśnienie wdechowe regulowane w zakresie 44. 5-60 cmH2O? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 45. Punkt 35. Czy Zamawiający dopuści wspomaganie ciśnieniowe w trybie PSV regulowane w zakresie 2-40 cmH2O? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 46. Punkt 36. Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 47. Punkt 37. Czy Zamawiający dopuści regulację PEEP w zakresie wył, 4-30 cmH2O? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 48. Punkt 38. Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 49. Punkt 39. Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 50. Punkt 42. Czy Zamawiający dopuści prezentację minitrendów na wyświetlanej osobnej stronie respiratora? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 51. Punkt 43. Czy Zamawiający dopuści ekonometr bez prezentacji trendu, ale z podaniem kosztu anestetyku w godzinie znieczulenia? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 52. Punkt 44. Czy Zamawiający dopuści funkcję timera (odliczanie do zera od ustawionego czasu) pomocna przy wykonywaniu czynności obwarowanych czasowo, prezentacja na ekranie kardiomonitora? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 53. Punkt 45. Czy Zamawiający dopuści prezentację objętości wdechowej VTinsp oraz objętości wydechowej VTexp z możliwością obliczenia delta VT przez personel (VTinsp-VTexp=deltaVT)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 54. Punkt 47. Czy Zamawiający dopuści brak prezentacji RRspont? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 55. Punkt 48. Czy Zamawiający dopuści prezentację trendów graficznych bez opisanych funkcji: "Zoom +/ Zoom -" i funkcji kursora? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 56. Punkt 49. Czy Zamawiający dopuści aparat z pomiarem i prezentacją podatności ale bez prezentacji oporu i elastancji? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 57. Punkt 51. Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał rozwiązania nowoczesnego i bardziej funkcjonalnego - ekranu niewbudowanego w przednią ścianę aparatu, mocowanego na wysięgniku, pozwalającym na dostosowanie jego położenia w zależności od bieżących potrzeb użytkownika? Jest to rozwiązanie stosowane w nowoczesnych konstrukcjach przez wiodących producentów aparatów do znieczulenia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 58. Punkt 54. Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 59. Punkt 55. Czy Zamawiający ze względów konieczność zachowania bezpieczeństwa pacjenta dopuści brak tej funkcji? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 60. Punkt 59. Czy Zamawiający dopuści aparat bez eksportu opisanych danych do pamięci USB, ale z możliwością eksportu danych dziennika zdarzeń i alarmów jedynie do celów serwisowych? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 61. Punkt 64. Czy Zamawiający będzie wymagał alarmu niskiej pojemności minutowej MV i objętości oddechowej TV z regulowanymi progami (górnym i dolnym) z możliwością czasowego zawieszenia alarmu TV/MV np. podczas indukcji znieczulenia? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 62. Punkt 68. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez funkcji alarmu wykrycia drugiego anestetyku? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 63. Punkt 69. Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 64. Punkt 72. Czy Zamawiający dopuści ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, dwa zbiorniki na wydzielinę o objętości po 1000 ml na wkłady jednorazowe? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 65. Punkt 73. Czy Zamawiający dopuści dreny do podłączenia O2, N2O i Powietrza o dł. 3 m każdy; wtyki typu AGA ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 66. Punkt 75. Czy Zmawiający dopuści automatyczny test z interakcją z użytkownikiem w trakcie trwania procedury testowania? Aparat wykonuje też np. test szczelności parowników co wymaga interakcji z personelem. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 67. Punkt 80. Czy Zamawiający dopuści jednorazowe układy oddechowe, współosiowe bez pułapek wodnych? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 68. Punkt 86. Czy Zamawiający wymaga, aby kardiomonitor był wyposażony w ramę na moduły umożliwiającą rozbudowę w przyszłości o monitorowanie dodatkowych parametrów, np. rzutu minutowego serca metodą PiCCO, itp.? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 69. Punkt. 87. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory wykorzystujące do pracy w sieci centralnego monitorowania protokoły TCP/IP oraz inny niż "multicast" typ transmisji? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 70. Punkt 89. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający jednoczesną prezentację min. 8 krzywych dynamicznych na całej szerokości ekranu (od jego krawędzi, do pola parametrów powiązanych z odpowiadającymi im krzywymi), z możliwością prezentacji do 14 krzywych na jednym ekranie z wykorzystaniem dodatkowych okienek i zakładek? Zwracamy uwagę, że opisane przez Zamawiającego akcesoria pomiarowe i wyspecyfikowane parametry życiowe będą generowały jednocześnie max. 5 krzywych dynamicznych (1 odprowadzenie EKG, krzywa oddechowa, pletyzmograficzna i 2 kanały ciśnienia). Wymaganie jednoczesnej prezentacji 10 krzywych niepotrzebnie ogranicza uczciwą konkurencję, nie mając żadnego odzwierciedlenia w wymaganych parametrach monitorowanych. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 71. Punkt 89. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o przekątnej min. 15" w formacie 4:3? Zwracamy uwagę, że ekrany panoramiczne - tak chętnie stosowane w laptopach i ekranach komputerowych - pozwalają wprawdzie na wyświetlanie dłuższych odcinków krzywych dynamicznych, jednak odbywa się to kosztem ich wysokości, powoduje spłaszczenie przebiegów dynamicznych pogarszając czytelność danych. Proponowany ekran 15" kardiomonitora CARESCAPE B650 posiada ekran wyższy od niejednego ekranu panoramicznego o znacznie większej przekątnej, zapewniając dzięki temu czytelną prezentację parametrów życiowych. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 72. Punkt 92. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy system monitorowania, w którym obsługę ekranu dotykowego gestami stosuje się w module transportowym? Zwracamy uwagę na fakt, że tak jak obsługa gestów usprawniła nasze korzystanie z telefonów komórkowych, tak również w kardiomonitorach obsługa gestów pozwala na szybkie, intuicyjne, a wręcz naturalne wykonywanie niektórych czynności. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 73. Punkt 94. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez dedykowanego trybu nocnego opisanego w punkcie 94. wyposażony za to w funkcję automatycznego dostosowania jasności ekranu z wykorzystaniem czujnika jasności otoczenia lub z możliwością ręcznego obniżenia poziomu jasności ekranu, lampki alarmu i poziomu głośności alarmów? Zwracamy uwagę, że założeniem trybu nocnego jest zapewnienie możliwości wypoczynku pacjentowi, pozostającemu pod zdalnym nadzorem w centrali monitorującej - co nie ma zastosowania w przypadku monitorowania pacjenta na Sali operacyjnej. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 74. Punkt 95. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający wymaganą rozbudowę o interaktywny dostęp do różnych systemów informatycznych, realizowany nie na całym ekranie kardiomonitora - co powoduje zakrycie wszystkich monitorowanych parametrów - lecz w dedykowanym okienku, umożliwiając obserwację parametrów na ekranie głównym kardiomonitora, w którym ekran modułu transportowego po zadokowaniu na stanowisku pracy wygasza się i umożliwia tymczasowy podgląd monitorowanych parametrów, po naciśnięciu ekranu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 75. Punkt 97. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, który zamiast wymaganej w punkcie 97. funkcjonalności umożliwia rozbudowę o jednoczesne podłączenie do 8 zewnętrznych urządzeń medyczny, w tym: respiratory, aparaty do znieczulania, monitory rzutu serca, itp., zapewniając prezentację danych na ekranie monitora w postaci wartości liczbowych i krzywych dynamicznych, z możliwością zapisu danych w trendach i przesyłania ich dalej do centrali i innych systemów informatycznych? Zwracamy uwagę, że wymóg podłączenia aparatu z monitorem spowoduje nagromadzenie dużej liczby informacji na jednym ekranie, dublowanie informacji na znajdujących się obok siebie ekranach kardiomonitora i aparatu oraz w sposób oczywisty niepotrzebnie podnosi koszty rozwiązania. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 76. Punkt 98. Czy Zamawiający zrezygnuje w całości z opisanego w punkcie 98. narzędzia do "precyzyjnej analizy ilościowej i jakościowej zmian (…) parametrów"? Jednocześnie zwracamy uwagę, iż w proponowanym rozwiązaniu to aparat do znieczulania może być wyposażony w narzędzie umożliwiające konfigurację procedury rekrutacji pęcherzyków płucnych. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rezygnację. 77. Punkt 99. Czy Zamawiający dopuści interfejs ekranowy kardiomonitora tożsamy z interfejsem oferowanego modułu transportowego, a zapewniający podobny sposób obsługi z aparatem do znieczulania? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 78. Punkt 100. Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o współpracę kardiomonitora z aparatem do znieczulania umożliwiającą wyświetlanie parametrów życiowych i informacji o alarmach z aparatu na ekranie kardiomonitora oraz o synchronizację uruchamiania obu urządzeń jednocześnie po naciśnięciu jednego przycisku włączenia? Opisany w punkcie 100. wymóg - przedstawiony wyłącznie jako "możliwość rozbudowy" - może mieć na celu wyłącznie ograniczanie uczciwej konkurencji, nie dając jednocześnie Zamawiającemu żadnej przewagi ani technologicznej, ani klinicznej. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 79. Punkt 106. Czy Zamawiający dopuści system monitorowania pacjenta bez funkcji opisanej w punkcie 106.? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 80. Punkt 107. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli potencjalną kontynuację monitorowania parametrów oraz ich prezentację na ekranie kardiomonitora? Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli „potencjalną kontynuację monitorowania parametrów”. 81. Punkt 107. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor zapewniający potencjalną możliwość kontynuacji monitorowania znacznie szerszego zakresu parametrów: m.in. EKG, ST, arytmii, oddechu, SpO2, ciśnienia metodą nieinwazyjną, ciśnienia metodą inwazyjną w 4 kanałach, temperatury w 2 kanałach, CO2, zwiotczenia mięśni, głębokości uśpienia, głębokości analgezji wraz z prezentacją wszystkich wymienionych parametrów na ekranie kardiomonitora przez min. 2 godziny? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 82. Punkt 108. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości skonfigurowania własnego zestawu kilku różnych raportów do wydruku za pomocą jednego polecenia? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 83. Punkt 110. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor zamontowany na aparacie do znieczulania w sposób bezpieczny i ergonomiczny, dopuszczony przez Producenta obu urządzeń, który nie posiada wymaganej deklaracji zgodności aparatu z monitorem? Zwracamy uwagę, że w proponowanym rozwiązaniu aparat do znieczulania i kardiomonitor pochodzą od jednego producenta i nie ma żadnych prawnych wymogów, aby producent wystawiał deklarację kompatybilności dla tych urządzeń? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 84. Punkt 114. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w pamięć 999 zdarzeń alarmowych i zapisywanych ręcznie oraz do 400 wycinków zawierających fragmenty krzywych dynamicznych i trendy parametrów wybranych przez Użytkownika? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 85. Punkt 117. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, w którym ustawiony poziom głośności alarmów dostępny jest w menu ekranowym Ustawień alarmów dostępnym po naciśnięciu przycisku na pasku menu głównego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 86. Punkt 118. Czy Zamawiający dopuści, aby informacje o alarmach na sąsiednich łóżkach wyświetlane były wyłącznie na ekranie kardiomonitora głównego? W proponowanym rozwiązaniu ekran modułu transportowego wygasza się po zadokowaniu go na stanowisku i umożliwia czasowy podgląd monitorowanych parametrów po naciśnięciu ekranu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 87. Punkt 120. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym: przeniesienie modułu transportowego z jednego stanowiska na drugie spowoduje automatyczne przeniesienie danych demograficznych i danych dot. monitorowanych parametrów w sytuacji, w której na stanowisku docelowym w chwili zadokowania nie były wprowadzone dane demograficzne innego pacjenta, a w takim przypadku monitor zapyta najpierw o to, którego pacjenta dalej monitoruje: tego przyjętego w monitorze głównym, czy tego z którego danymi przyjechał moduł transportowy? Usunięcie danych pacjenta w monitorze stacjonarnym na stanowisku powinno być wykonane świadomie przez Użytkownika: albo ręcznie, albo w sytuacji przyjmowania nowego pacjenta który przyjechał na stanowisko z modułem transportowy? Zwracamy uwagę, że wymagane przez Zamawiającego rozwiązanie w pełni automatyczne - choć piękne w idei - stwarza zagrożenie utraty danych z monitorowania jednego z pacjentów opisanych w pytaniu powyżej. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 88. Punkt 121. Czy Zamawiający dopuści moduł transportowy o potencjalnej możliwości nieprzerwanego monitorowania: EKG, ST, arytmia, SpO2, NIBP, 4x IBP, 2x Temp, CO2 w strumieniu bocznym, bez żadnych przerw związanych z rozpoczynaniem i kończeniem transportu, bez konieczności wymiany modułów pomiarowych i układów pacjenta na czas transport, zapewniający ciągłość trendów monitorowanych parametrów w module transportowym i kardiomonitorze głównym oraz zdarzeń alarmowych sprzed, w trakcie i po transporcie? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 89. Punkt 123. Czy Zamawiający dopuści moduł transportowy o masie 1,85kg wyposażony w większy od wymaganego ekran o przekątnej 7" i zapewniający dłuższy od wymaganego czas pracy na zasilaniu akumulatorowym - min. 5 godzin? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 90. Punkt 125. Czy Zamawiający dopuści moduł transportowy wyposażony w bardzo czytelny ekran dotykowy o przekątnej 7 cali, o interfejsie użytkownika tożsamym z monitorem głównym, niezwykle responsywny, umożliwiający obsługę gestów (przesuwanie palcem po ekranie w celu przełączania pomiędzy widokami), z możliwością zabezpieczenia przed przypadkową zmianą parametrów na ekranie poprzez tymczasowe zablokowanie ekranu dotykowego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 91. Punkt 126. Czy Zamawiający wymaga, aby moduł transportowy posiadał również przynajmniej podstawową klasę ochrony przed wnikaniem pyłów do wnętrza obudowy, np. na wypadek upadku urządzenia w transporcie pomiędzy karetką, a budynkiem szpitala? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 92. Punkt 127. Czy Zamawiający wymaga, aby opisany uchwyt umożliwiał pełne objęcie go dłonią w sposób całkowicie uniemożliwiający wyślizgnięcie z ręki i nie powodujący zasłaniania parametrów mierzonych wyświetlanych na ekranie? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 93. Punkt 128. Czy Zamawiający zamiast wymogu opisanego w punkcie 128. dopuści moduł transportowy wyposażony we wbudowaną kartę wifi, która będzie umożliwiać rozbudowę o bezprzewodowe podłączenie do sieci centralnego monitorowania w przyszłości, w kolejnych wersjach oprogramowania urządzenia? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 94. Punkt 129. Czy Zamawiający dopuści moduł transportowy, który przesyła dane pomiędzy modułem a stacją dokującą za pośrednictwem styków elektrycznych, które zostały przetestowane przez producenta i wytrzymują min. 100.000 podłączeń/odłączeń? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 95. Punkt 130. Czy Zamawiający dopuści moduł transportowy, który po zadokowaniu na stanowisku pełni rolę modułu akwizycji podłączonych do niego parametrów życiowych i wyłącza swój ekran, umożliwiając tymczasowy podgląd parametrów na ekranie każdorazowo po naciśnięciu w dowolnym miejscu na ekranie? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 96. Punkt 135. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony we wbudowany filtr zakłóceń elektrochirurgicznych, z możliwością regulacji filtra EKG w zakresie: monitorujący, pośredni, maksymalny i diagnostyczny? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 97. Punkt 137. Czy Zamawiający wymaga, aby monitor umożliwiał rozpoznawanie arytmii komorowych i przedsionkowych? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 98. Punkt 137. Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi punktu 137. kardiomonitor zapewaniający rozpoznawanie arytmii wg 21 definicji, z możliwością konfiguracji priorytetów poszczególnych arytmii w zakresie: Wyłączony, Informacyjny, Niski, Średni, Wysoki, z możliwością konfiguracji kryteriów dla Pauzy, V Tachy i SV Tachy? Odpowiedź: Zamawiający uzna. 99. Punkt 137. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z zaleceniami AHA analiza arytmii odbywała się w min. 3 odprowadzeniach jednocześnie? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 100. Punkt 139. Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy częstości akcji serca od 20 do 300 ud/min? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 101. Punkt 144. Czy Zamawiający dopuści algorytm pomiarowy zapewniający wiarygodne pomiary przy artefaktach ruchowych i niskiej perfuzji - TruSignal - z powodzeniem wykorzystywany w różnych oddziałach w Państwa placówce, zapewniający wyświetlanie wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej i wskaźnika jakości sygnału, umożliwiający stosowanie tańszych od Masimo akcesoriów, z możliwością rozbudowy o pomiar reakcji pacjenta na bodźce nocyceptywne i środki przeciwbólowe? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 102. Punkt 146. Czy Zamawiający dopuści monitor umożliwiający rozbudowę o pomiar SpO2 w 2 kanałach bez prezentacji różnicy saturacji i bez możliwości opisania miejsca pomiaru w drugim torze? Zwracamy uwagę na znikome zastosowanie takiej funkcjonalności, w szczególności w obszarze bloku operacyjnego dla dorosłych. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 103. Punkt 149. Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji stazy żylnej? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 104. Punkt 150. Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji blokowania alarmów SpO2 podczas pomiaru NIBP? Podobny efekt można osiągnąć regulując czas uśredniania pomiaru SpO2 lub stosując pomiar SpO2 na innej kończynie lub na uchu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 105. Punkt 152. Czy Zamawiający dopuści monitor z możliwością wyboru nazw: ART., CVP, ICP, Fem, UAC, UVC, FemV, PA, RAP, RVP, LAP i generycznych nazw ciśnienia od P1 do P8 - w zależności od numeru kanału? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 106. Punkt 153. Czy Zamawiający dopuści monitor z możliwością obsługi 7 ciśnień inwazyjnych jednocześnie, w tym 4 w trakcie transportu z wykorzystaniem modułu transportowego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 107. Punkt 154. Czy Zamawiający dopuści możliwość wyświetlania ciśnień w oddzielnych kanałach lub w jednym - powiększonym do wysokości max. 4 kanałów oknie, umożliwiający prezentację do 4 ciśnień jednocześnie ze wspólną skalą lub skalami indywidualnymi? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 108. Punkt 156. Czy Zamawiający dopuści kardimonitor bez dedykowanego trybu ECMO, z możliwością włączenia bezterminowego wyciszenia alarmów - w tym alarmów ciśnienia, lub indywidualnego wyłączenia samych alarmów ciśnienia? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 109. Punkt 158. Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w 2 tory pomiarowe temperatury, z możliwością rozbudowy do 3 torów? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 110. Punkt 161. Czy Zamawiający dopuści monitor bez możliwości rozbudowy o opisany w punkcie 161. nieinwazyjny pomiar temperatury wewnętrznej? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 111. Punkt 163. Czy Zamawiający dopuści monitor umożliwiający pomiar CO2 w strumieniu bocznym (różnymi metodami) u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych - po podłączeniu odpowiedniego modułu, bez możliwości pomiaru w strumieniu głównym? Należy również zauważyć, że pomiar taki ma nikłe zastosowanie w obszarze Sali operacyjnej, gdzie standardem nowoczesnych bloków operacyjnych jest pomiar głębokości uśpienia, którego czujniki kolidują z czujnikiem pomiaru Tcore. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 112. Punkt 165. Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia kardiomonitorów z pomiarem głębokości uśpienia metodą BIS lub Entropii, z wykorzystaniem modułu oferowanego kardiomonitora lub urządzenia zewnętrznego? Wprowadzenie takiego wymogu nie stanowi ograniczenia konkurencyjności ponieważ każdy producent kardiomonitorów posiada takie rozwiązania - albo w formie własnego modułu, albo możliwości podłączenia urządzenia zewnętrznego. Ponadto należy podkreślić, że pomiar głębokości uśpienia staje się standardem wyposażenia nowoczesnych bloków operacyjnych, zapewniając z jednej strony bezpieczeństwo pacjenta, z drugiej pozwalając na optymalizację zużycia środków znieczulających i dając Państwu mierzalny dowód na to, że pacjent był adekwatnie znieczulony - co jest szczególnie istotne w obliczu rosnącej roszczeniowości pacjentów systemu ochrony zdrowia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 113. Punkt 165. Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia kardiomonitorów z pomiarem głębokości analgezji jedną z uznanych metod: SPI lub ANI, z wykorzystaniem modułu oferowanego kardiomonitora lub urządzenia zewnętrznego? Wprowadzenie takiego wymogu nie stanowi ograniczenia konkurencyjności ponieważ każdy producent kardiomonitorów posiada takie rozwiązania - albo w formie własnego modułu, albo możliwości dostarczenia urządzenia zewnętrznego. Ponadto należy podkreślić, że pomiar głębokości analgezji staje się standardem wyposażenia nowoczesnych bloków operacyjnych, pozwalając z jednej strony na utrzymanie stabilność hemodynamicznej pacjenta minimalizując tym samym ryzyko zdarzeń niepożądanych, z drugiej pozwalając na optymalizację zużycia środków znieczulających i dając Państwu mierzalny dowód na to, że pacjent był adekwatnie znieczulony - co jest szczególnie istotne w obliczu rosnącej roszczeniowości pacjentów systemu ochrony zdrowia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 114. Punkt 166. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w moduł pomiarowy zwiotczenia mięśni realizujący pomiar uznawaną za złoty standard metodą elektromiografii (EMG) z wykorzystaniem czujnika - elektrosensora - który nie wymaga detekcji ruchu mięśni na skutek stymulacji nerwu prądem, nie potrzebuje swobodnego dostępu do badanej kończyny, jest odporny na przypadkowy ruch wywołany działaniem operatora i umożliwia rozbudowę o funkcję detekcji nerwów do zabiegów prowadzonych w blokadzie regionalnej, umożliwia stymulację: ST, DBS, Tetanus z obliczaniem PTC, TOF i TOF Auto, z prezentacją wartości TOF% i T1%? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 115. Punkt 167. Czy Zamawiający dopuści pomiar NMT z wykorzystaniem modułu oferowanego kardiomonitora, co wydaje się być znacznie lepszym rozwiązaniem zapewniającym obsługę wszystkich pomiarów z poziomu jednego urządzenia - ekranu kardiomonitora. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 116. Punkt 169. Czy Zamawiający dopuści pomiar NMT wyłącznie z wykorzystaniem czujników wielorazowych? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 117. Punkt 173. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie 3 wielorazowych mankietów pomiarowych w rozmiarach: mały dorosły, dorosły, duży dorosły oraz mankietu dla pacjentów otyłych? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 2: Umowa na dostawę jednorazową - projekt §8 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do: - pkt. 1) do 0,2%? - pkt. 2) do 0,2%? - pkt. 3) 0,2%? - pkt. 4) 0,2%? §8 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do 10%? Uzasadnienie: obecna wysokość kar umownych jest wysoka, odbiega od standardów funkcjonujących na rynku wyrobów medycznych, w zamówieniach publicznych. Prosimy o ich zmniejszenie do zaproponowanej wysokości. Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

PYTANIE NR 3: Czy z uwagi na ogólnoświatową sytuację na rynku elektroniki oraz zaburzenia łańcuchów dostaw komponentów elektronicznych, Zamawiający zgodzi się na: Specyfikacja techniczna Parametry techniczne Lp. 185 - zmianę czasów wykonania naprawy: czas naprawy z użyciem części zamiennych dostępnych na terenie naszego kraju (nie dłuższy niż 48 h) oraz czas naprawy z użyciem części zamiennych sprowadzanych z zagranicy (nie dłuższy niż 96 h)? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. SWZ pkt. 6 Termin wykonania zamówienia - dostawę wyspecyfikowanej aparatury do 14 tygodni lub wskaże inny dogodny termin, dłuższy niż wymagany w SWZ? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 8 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); WZPubl. T 2612 B5

Wyk. K. Kornowska – tel. 261 417 449

Data: 2022-04-12