Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielokanałowy skaningowy system zapisu i analizy wzbudzanej laserowo fluorescencji z możliwością rejestracji obiektów w świetle przechodzącym i odbitym, a także chemiluminescencji i bioluminescencji.

Wymagania:

- Wzbudzenie i rejestracja fluorescencji jednoczesne dla przynajmniej trzech różnych długości fali w oddzielnych kanałach optycznych.

- Wzbudzenie fluorescencji - za pomocą przynajmniej 3 laserów o długościach fali  520nm, 685nm  oraz 785nm..

- Detekcja fluorescencji w zakresie

- 570-610 nm

- 721-740 nm

- 816-840 nm

Obecność dodatkowych laserów wzbudzenia oraz odpowiadających im kanałów detekcji fluorescencji będzie dodatkowo punktowana

- Liniowa detekcja za pomocą detektorów sCMOS lub fotodiod lawinowych, oddzielnych dla każdego kanału. Zastosowanie detekcji sCMOS będzie preferowane i dodatkowo punktowane.

- Detekcja chemiluminescencji za pomocą macierzy CCD.

- Dynamika rejestracji fluorescencji i chemiluminescencji lepsza niż 6 rzędów (22-bity) uzyskiwana w wyniku programowego nakładania obrazów  lub jednokrotnej akwizycji, przy czym zastosowanie ostatniej z wymienionych metod będzie dodatkowo punktowane.

- Zapis danych w postaci plików TIFF-FP oddzielnych dla każdego kanału fluorescencji.

8.  Rozdzielczość rejestracji w zakresie przynajmniej 10-100 µm. Dodatkowo będzie punktowana rozdzielczość 5 µm.

- Trzy dodatkowe źródła promieniowania LED 470nm, 520nm i 630nm umożliwiające rejestrację obiektów w trybie światła przechodzącego i odbitego.  Zapis sygnału w wybranych kanałach lub rejestracja 24-bitowych obrazów w rzeczywistych kolorach (np. dla preparatów mikroskopowych barwionych typowymi barwnikami hematologicznymi).

- Możliwość  rejestracji multimodalnej tj. jednoczesnego zapisu obrazu obiektów wymagających odmiennych parametrów procesu.

- Fabryczne oprogramowanie, umożliwiające sterowanie funkcjami aparatu oraz automatyczną i ręczną rejestrację obrazu, wyposażone w funkcje analityczne i walidacyjne dla procesu Western Blot, zgodne z aktualnymi wymaganiami  wiodących czasopism.

- Przedmiot zamówienia powinien zawierać moduł kontrolno-rejestrujący umożliwiający:

- zapis obrazów w postaci nieprzetworzonej software’owo

- rejestracja wszelkich zmian  wyświetlaniu obrazu wprowadzonych przez użytkownika

oraz zaawansowany moduł analizy i normalizacji wyników (min. 10 stacji roboczych) zapewniający:

- analizę membran Western blotting, elektroforegramów, płytek titracyjnych;

- cykl roboczy eliminujący wpływ poszczególnych operatorów na wyniki analiz, zgodny z nowymi  wymaganiami publikacji w czasopismach naukowych;

- system adaptacyjnej redukcji tła;

- walidację przeciwciał;

- złożoną walidację liniowego zakresu procesu;

- walidację białek referencyjnych;

- normalizację;

- analizę replikatów;

-prowadzenie dokumentacji eksperymentów w postaci dziennika laboratoryjnego;

- eksport wyników w postaci kompletnego pakietu.

- Stacja sterująca powinna posiadać oprogramowanie zainstalowane na dysku stacji oraz kalibrowany monitor o przekątnej min. 24”.

- System kompletny, gotowy do pracy zgodnie ze specyfikacją, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów.

- Instruktaż poinstalacyjny: 2-3h, do 6 osób.

Dodatkowe punkty:

- Rozdzielczość

- Dynamika rejestracji fluorescencji uzyskiwana podczas jednokrotnej akwizycji

- Detekcja emisji fluorescencji

- Obecność lasera 488 nm i możliwości detekcji w zakresie 519-543 nm

Wymagania pozostałe:

- Termin realizacji – do 18 tygodni

- Okres gwarancji – min 24 miesiące

- Czas reakcji serwisu – do 48 godzin, czas naprawy – do 14 dni, do 30 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy

Kryteria oceny ofert (opisane w Rozdz. 20 SWZ)