Załącznik nr 8
Zestawienie parametrów Platformy Analitycznej wraz z analizatorami  zastępczymi.
	
	ANALIZATORY 

Podać nazwę, typ, rok produkcji
	
	

	Lp.
	PARAMETRY GRANICZNE
	
	

	I
	Warunki graniczne dla platformy analitycznej
	Tak/Nie
	Opis parametru proponowa-nego

	1.
	System biochemiczno – immunochemiczny ( moduł biochemiczny i immunologiczny) z laserowa drukarką zewnętrzną wyposażony w jeden podajnik próbek, umożliwiający aspirację materiału do badań biochemiczno – immunochemicznych z tej samej próbki bez konieczności ręcznego ich przenoszenia między aparatami. 

Dopuszcza się analizator używany, w pełni sprawny. .
	
	​​

	2.
	Dostarczenie i zainstalowanie stacji uzdatniania wody, współpracującej z oferowanym systemem o odpowiedniej wydajności oraz dostarczanie niezbędnych materiałów zużywalnych, wykonywanie przeglądów okresowych i napraw przez cały okres umowy na koszt wykonawcy.
	
	

	3.
	Zewnętrzny UPS podtrzymujący pracę przez min 20 minut.
	
	

	4.
	Zarządzanie całym systemem zintegrowanym z jednej stacji roboczej. 
	
	

	5.
	Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej przy aspiracji materiału.
	
	

	5.
	Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych.
	
	

	6.
	Możliwość stałego dostawiania odczynników i próbek bez przerywania pracy analizatora.
	
	

	7.
	Wbudowany system wewnętrznej kontroli jakości.
	
	

	8.
	Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora.
	
	

	9.
	Możliwość barkodowego identyfikowania próbek, śledzenia losów próbek.
	
	

	10.
	Automatyczne rozcieńczanie próbki po przekroczeniu liniowości metody.
	
	

	11.
	Pamięć wyników kontroli jakości. Pamięć wyników pacjentów do momentu przekazania ich do LIS minimum 5000.
	
	

	12.
	Rejestrowanie i sygnalizowanie procedur konserwacyjnych w analizatorze.
	
	

	13.
	Możliwość wprowadzenia do wydruku różnych wartości referencyjnych.
	
	

	14.
	Priorytetowe oznaczanie próbek „cito”.
	
	

	15.
	Podłączenie do laboratoryjnej sieci informatycznej – komunikacja dwukierunkowa na koszt wykonawcy – integracja z systemem informatycznym AMMS umożliwiający przesyłanie i odbieranie dokumentacji medycznych (np. skierowanie, wyniki itp.) – dotyczy wszystkich rodzajów badań.
	
	

	16.
	Dostarczenie pakietu startowego zawierającego odczynniki i wszelkie inne materiały niezbędne do uruchomienia analizatora.
	
	

	17.
	Zapewnienie uczestnictwa w międzynarodowej kontroli jakości wykonywanych oznaczeń.
	
	

	18.
	Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy, obejmująca bezpłatne naprawy, wymiany podzespołów, okresowe przeglądy serwisowe.


	
	

	19.
	Wirówka stołowa z pełnym wyposażeniem, z chłodzeniem,  na ok. 24- 30 miejsc i ok.300- 5000  obr./min w celu właściwego przygotowania próbek.
	
	

	20.
	Chłodnia do przechowywania odczynników, poj. ok. 300-400 litrów.
	
	

	II
	Warunki graniczne dla członu analizatora biochemicznego
	
	

	1.
	Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent po pacjencie”.
	
	

	2.
	Łączna wydajność analizatora (łącznie z ISE) nie mniejsza niż 750 oznaczeń na godzinę.
	
	

	3.
	Ilość pozycji dla próbek badanych minimum 150, z możliwością ciągłego ich dostawiania w czasie pracy.
	
	

	4.
	Metody pomiaru: fotometryczne, monochromatyczne i bichromatyczne, punktu końcowego i kinetyczne, ISE-minimum Na, K.
	
	

	5.
	Analiza w fazie ciekłej.
	
	

	6.
	Możliwości analityczne: biochemia-enzymy, substraty, ISE, białka specyficzne, monitorowanie leków, środki uzależniające.
	
	

	7.
	Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR , krwi pełnej i płynach z jam ciała.
	
	

	8.
	Minimum 50 pozycji odczynnikowych.
	
	

	9.
	Kuwety pomiarowe wielokrotnego użytku, myte i sprawdzane automatycznie przez analizator.
	
	

	10.
	Możliwość zainstalowania aplikacji testu pochodzącego od innego producenta ( kanał otwarty). 
	
	

	III
	Warunki dla członu analizatora immunochemicznego
	
	

	1.
	Wydajność minimum 150 oznaczeń na godzinę 
	
	

	2.
	Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie pacjent po pacjencie. 
	
	

	3. 
	Możliwość wykonywania minimum 25 oznaczeń z jednej próbki.
	
	

	4
	Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatora dla wszystkich parametrów.
	
	

	5
	Czas wykonywania  troponiny  poniżej 10 minut.
	
	

	6
	Odczynniki konfekcjonowane w opakowaniach max. 200 ozn.
	
	

	7
	Dopuszcza się analizator używany, w pełni sprawny 
	
	

	IV
	Warunki dla analizatora biochemicznego back-up.
	
	

	1. 
	Analizator  z laserową drukarką zewnętrzną,  
	
	

	2. 
	Zewnętrzny UPS podtrzymujący pracę przez min 20 minut.
	
	

	3.
	W przypadku  analizatora  nastołowego wymagane jest dostarczenie stołu.
	
	

	4.
	Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent po pacjencie”.
	
	

	5.
	Te same odczynniki do większości oznaczeń co w części biochemicznej platformy analitycznej.( nie dotyczy ISE). 
	
	

	6.
	Wydajność min. 300 oznaczeń na godzinę bez ISE.
	
	

	7
	Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej przy aspiracji materiału.
	
	

	8.
	Wbudowany system wewnętrznej kontroli jakości.
	
	

	9.
	Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora.
	
	

	10
	Możliwość barkodowego identyfikowania próbek, śledzenia losów próbek.
	
	

	11.
	Automatyczne rozcieńczanie próbki po przekroczeniu liniowości metody.
	
	

	12
	Możliwości analityczne: biochemia-enzymy, substraty, ISE, białka specyficzne, monitorowanie leków, środki uzależniające.
	
	

	13.
	Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR ,  krwi pełnej i płynach z jam ciała.
	
	

	14.
	Priorytetowe oznaczanie próbek „cito”.


	
	

	15.
	Możliwość stałego dostawiania odczynników i próbek bez przerywania pracy analizatora.
	
	

	16.
	Możliwość jednoczesnego umieszczenia w aparacie min. 80 próbek badanych.
	
	

	17.
	Podłączenie do laboratoryjnej sieci informatycznej – komunikacja dwukierunkowa na koszt wykonawcy.
	
	

	18.
	Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy, obejmująca bezpłatne naprawy, wymiany podzespołów, okresowe przeglądy serwisowe.
	
	

	19
	Dopuszcza się analizator używany, w pełni sprawny. 
	
	

	V
	Warunki dla analizatora immunochemicznego back-up
	
	

	1.
	Analizator  z laserową drukarką zewnętrzną. Dopuszcza się analizator używany w pełni sprawny. 
	
	

	2.
	Zewnętrzny UPS podtrzymujący pracę przez min 20 minut
	
	

	3.
	W przypadku  analizatora nastołowego wymagane jest dostarczenie stołu.
	
	

	4.
	Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent po pacjencie”.
	
	

	5.
	Możliwość zastosowania tych samych  odczynników co w części immunochemicznej platformy analitycznej.
	
	

	6.
	Wydajność min. 70 oznaczeń na godzinę.
	
	

	7.
	Priorytetowe oznaczanie próbek „cito”.
	
	

	8.
	Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora.
	
	

	9.
	Możliwość barkodowego identyfikowania próbek, śledzenia losów próbek.
	
	

	10
	Automatyczne rozcieńczanie próbki po przekroczeniu liniowości metody.
	
	

	11.
	Możliwość stałego dostawiania  próbek bez przerywania pracy analizatora.
	
	

	12.
	Podłączenie do laboratoryjnej sieci informatycznej – komunikacja dwukierunkowa na koszt Wykonawcy.
	
	

	13.
	Te same możliwości analityczne co analizator główny.
	
	

	14.
	Możliwość równoczesnego załadowania do modułu minimum 2 serii odczynnika.
	
	

	15.
	Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy, obejmująca bezpłatne naprawy, wymiany podzespołów, okresowe przeglądy serwisowe.
	
	

	16
	Chłodnia do przechowywania odczynników, poj. Ok. 300-400 litrów. 
	
	

	17
	Wymiana w trakcie umowy na nowy technologicznie sprzęt z zachowaniem stałości cen. 
	
	


Uwaga! 

Parametry graniczne opisane powyżej stanowią minimum, które analizator oferowany przez Wykonawcę musi spełnić.

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
Zamawiający szacuje, że ok. 60 % badań chemicznych oznaczanych będzie na analizatorze głównym, 40 % na „ back up”, natomiast w przypadku badań immunochemicznych- ok. 80 % na analizatorze głównym, 20 % na „ back up”.
Hemoglobina glikowana oraz Iga,G,M wykonywane będą na analizatorze back up. Badania markerów zakażeń wirusowych będą wykonywane na analizatorze back up. 
1
1

