Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPEKTROMETR DO JEDNOCZESNEGO POMIARU FLUORESCENCJI 
I ABSORBANCJI/TRANSMITANCJI

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

| 1 | Czułość | Co najmniej 6,000:1 RMS, widmo Ramana mierzone dla wzbudzenia przy długości fali 350 nm, szczelinie 5 nm i czasie integracji 40 s |
| --- | --- | --- |
| 2 | Źródło światła | - Ciągłe; łukowa lampa ksenonowa o mocy minimum 75 W - Możliwość samodzielnej wymiany bez ingerencji serwisu |
| 3 | Szybkość skanowania widma | Co najmniej 510 000 nm/min |
| 4 | Detektor fluorescencji | CCD/Spektrograf |
| 5 | Detektor absorbancji | Fotodioda krzemowa |
| 6 | Zakres detektora fluorescencji | Co najmniej 250 do 1100 nm |
| 7 | Zakres detektora absorbancji | Co najmniej 250 do 1000 nm |
| 8 | Szczeliny detektora dla wzbudzenia i emisji | Co najmniej: 1, 2, 3, 5, 10, 20 nm |
| 9 | Dokładność długości fali | +/- 1 nm |
| 10 | Zakres pomiarów absorbancji | Minimalnie od 0 do 2 A |
| 11 | Dokładność pomiaru absorbancji | Minimalnie +/- 0,02 A |
| 12 | Korekcja efektu filtra wewnętrznego (IFE) | Automatyczna zarówno dla efektu pierwotnego, jak i wtórnego; dostępna dla wszystkich pomiarów fluorescencji |
| 13 | Czas akwizycji fluorescencji EEM | Pełna trójwymiarowa akwizycja fluorescencji EEM w czasie poniżej 1s |
| 14 | Czas akwizycji w trybie A-TEEM™(Absorbance-Transmittance Excitation Emission Matrix) | Pomiar w czasie do 30 s. |
| 15 | Tryby akwizycji | - Widma emisji fluorescencji + Abs i IFE - Widma wzbudzenia fluorescencji + Abs i IFE - Uchwycenie wartości fluorescencji + Abs i IFE - Fluorescencja EEM + Abs i IFE Kinetyka fluorescencji (widma emisyjne lub natężenia jednopunktowe) - Absorbancja i % transmitancji (widma lub kinetyka) |
| 16 | Układ mocowania próbki | Uchwyt próbki z goniometrem o zmiennym kącie w zakresie 360 stopni do empirycznego określenia optymalnego kąta analizy próbki. Taca z uchwytem na próbki musi być instalowana w bez użycia narzędzi |
| 17 | Układ do termostatowania | 1-pozycyjny uchwyt na pojedynczą kuwetę z termoelektryczną kontrolą temperatury (12,5 x 12,5 mm, droga optyczna 10 mm) do automatycznej kontroli i zmiany temperatury w zakresie minimum od -15 do +105°C, z mikro-mieszadłem magnetycznym. Taca z uchwytem na próbki musi być instalowana bez użycia narzędzi i zapewniać kontrolę mocy oraz odczyt temperatury. Zewnętrzny cyrkulator wody do radiatora dołączony do zestawu. |
| 18 | Uchwyty do próbek stałych | Uchwyty umożliwiający pomiar próbek w postaci proszków, filmów, szkiełek i arkuszy itd. |
| 19 | Sposób mocowania uchwytów | Szybkozatrzaskowe tace z uchwytami na próbki, z systemem automatycznego wykrywania prystawki i kontrolą rodzaju uchwytu na próbki oraz detekcją bez konieczności podłączania przewodów lub kabli |
| 20 | Części zużywające się | Minimum sześć okienek do uchwytu na próbki w sypkie. Minimum 1 kuweta do spektrofluorymetru o drodze optycznej 1 cm. |
| 21 | Oprogramowanie | Sterowanie przez zewnętrzny komputer PC pracujący w systemie Windows. Program obsługi spektrometru co najmniej w języku angielskim kompatybilny z Windows 8/10/11 64-bit. Automatyczny wybór wersji językowej przy logowaniu do Windows i przez wybór opcji regionalnych w panelu sterowania Windows. Musi zapewniać akwizycję i analizę danych pomiarowych, konfigurację i sterowanie spektrofotometrem. |
| 222 | Kompatybilny przenośny zestaw komputerowy | Gwarancja co najmniej 1 rok przekątna ekranu LCD co najmniej 15.6 cali nominalna rozdzielczość LCD minimum 1920 x 1080 pikseli procesor Intel® Core™ i5 lub równoważny wielkość pamięci RAM: minimalnie 16 GB DDR4 dysk twardy minimalnie 512 GB SSD karta graficzna Intel Iris Xe Graphics lub równoważna komunikacja: USB 2.0 - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. HDMI - 1 szt. Czytnik kart pamięci SD - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. Windows 10/11 64-bit Pro |

Pozostałe warunki:

- Urządzenie musi posiadać certyfikat CE

- Gwarancja co najmniej 12 miesięcy

- Wymagany montaż i uruchomienie przyrządu wraz ze sprawdzeniem działania urządzeń oraz szkolenie instruktażowe z zakresu obsługi aparatu

- Gwarancja na Źródło światła nie krótsza niż 9 miesięcy