Kraków dnia: 2022-05-10
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I POWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SWZ (I)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Dostawę analizatorów wektorowych sieci dla Instytutu Elektroniki (2 szt.) WIEiT- KC-zp.272-200/22” – znak sprawy KC-zp.272-200/22.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco:

1. Czy dla Analizatora nr 1 Zamawiający może potwierdzić, że poprzez wymaganie:

Poziom harmonicznych generatora dla  10 dBm mocy wyjściowej – wartość gwarantowana? 25 dB @ 100 kHz do 6 GHz należy rozumieć, że wymagany jest poziom harmonicznych ? –25 dBc?

2. Czy Zamawiający może potwierdzić, że dla Analizatora nr 1 wymaganie w zakresie dynamiki dotyczy wartości gwarantowanych?

3. Czy dla Analizatora nr 1 w zakresie wymagania na dokładność pomiaru Zamawiający dopuści urządzenie o następujących parametrach:

Niepewność pomiaru transmisji

Amplituda

Faza

100 kHz to 6 GHz

0 dB to –20 dB

0,08 dB 

0,5°

–20 dB to –30 dB

0,08 dB 

0,5°

–30 dB to –40 dB

0,08 dB 

0,5°

–40 dB to –50 dB

0,09 dB 

0,6°

–50 dB to –60 dB

0,19 dB 

1,2°

4. Dla Analizatora nr 1 Zamawiający specyfikuje wymaganie na czas pomiaru dla częstotliwości 900 MHz. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o następujących parametrach:

Czas pomiaru @ 1000 MHz CF, 201 punktów pomiarowych, pasmo pomiarowe 500 kHz 1,6 ms (wartość zmierzona)

5. Czy Zamawiający może potwierdzić, że dla Analizatora nr 1 i nr 2 specyfikując wyświetlacz/ekran dotykowy miał na myśli wyświetlacz/ekran dotykowy wbudowany w przyrząd?

6. Czy dla Analizatora nr 2 Zamawiający może potwierdzić, że poprzez wymaganie:

Poziom harmonicznych generatora dla 0 dBm mocy wyjściowej – wartość gwarantowana? 25 dB @ 100 MHz do 8,5 GHz zależy rozumieć, że wymagany jest poziom harmonicznych ? –25 dBc?

7. Czy dla Analizatora nr 2 Zamawiający dopuści rozwiązanie, gdzie interfejs GPIB wymaga dodatkowego sprzętu, ale sprzęt ten może być zainstalowany przez użytkownika w miejscu użytkowania analizatora (bez konieczności ingerencji serwisu)?

8. Z uwagi na duży stopień zaawansowania technicznego oferowanego przyrządu i konieczność wykonania skomplikowanej kalibracji po naprawie prosimy o zmianę terminu naprawy na 30 dni roboczych od daty przejęcia sprzętu.

Odpowiedź Zamawiającego:




Ad.1 W odpowiedzi na zapytanie, Zamawiający dokonuje zmiany zapisów opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 4 ppkt. 4.1 SWZ
	Zapis przed zmianą
	Zapis po zmianie

	Poziom harmonicznych generatora dla ‑10 dBm mocy wyjściowej – wartość gwarantowana

≥ 25 dB @ 100 kHz do 6 GHz


	Poziom harmonicznych generatora dla 10 dBm mocy wyjściowej – wartość gwarantowana

≤ -25 dBc @ 100 kHz do 6 GHz




Ad.2 W odpowiedzi na zapytanie, Zamawiający dokonuje zmiany zapisów opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 4 ppkt. 4.1 SWZ

	Zapis przed zmianą
	Zapis po zmianie
	
Dynamika, liczona jako różnica pomiędzy poziomem szumu a maksymalnym poziomem generatora, dla filtru IF=10 Hz

>85 dB @ 5 kHz do 100 kHz

>100 dB @ 100 kHz do 10 MHz

>110 dB @ 10 MHz do 50 MHz

>120 dB @ 50 MHz do 4.5 GHz

>115 dB @ 4.5 GHz do 6 GHz


	Dynamika, liczona jako różnica pomiędzy poziomem szumu a maksymalnym poziomem generatora, dla filtru IF=10 Hz – wartości gwarantowane
>85 dB @ 5 kHz do 100 kHz

>100 dB @ 100 kHz do 10 MHz

>110 dB @ 10 MHz do 50 MHz

>120 dB @ 50 MHz do 4.5 GHz

>115 dB @ 4.5 GHz do 6 GHz




Ad. 3. W odpowiedzi na zapytanie, Zamawiający dokonuje zmiany zapisów opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 4 ppkt. 4.1 SWZ

	Zapis przed zmianą
	Zapis po zmianie

	Dokładność pomiaru S21 @IF10 Hz

< 0.05 dB lub < 0,5º @ +5 dB do -35 dB

< 0.1 dB lub < 1º @ -35 dB do -50 dB

< 0.2 dB lub < 2º @ -50 dB do -65 dB


	Niepewność pomiaru S21 @IF10 Hz

< 0.08 dB lub < 0,5º @ 0 dB do ‑20 dB

< 0.08 dB lub < 0,5º @ ‑20 dB do ‑30 dB

< 0.08 dB lub < 0,5º @ ‑30 dB do ‑40 dB

< 0.09 dB lub < 0,6º @ ‑40 dB do ‑50 dB

< 0.19 dB lub < 1,2º @ ‑50 dB do ‑60 dB



Ad. 4. W odpowiedzi na zapytanie, Zamawiający dokonuje zmiany zapisów opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 4 ppkt. 4.1 SWZ

	Zapis przed zmianą
	Zapis po zmianie

	Czas pomiaru @ 900 MHz CF, 201 punktów pomiarowych, span 200 MHz, pasmo pomiarowe 500 kHz

< 5ms


	Czas pomiaru @ 1000 MHz CF, 201 punktów pomiarowych, pasmo pomiarowe 500 kHz 1,6 ms (wartość zmierzona)
< 5ms




Ad. 5. W odpowiedzi na zapytanie, Zamawiający dokonuje zmiany zapisów opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 4 ppkt. 4.1 SWZ

	Zapis przed zmianą
	Zapis po zmianie

	Analizator nr 1

Wyświetlacz – ekran dotykowy 

Min. 10” /kryterium oceny ofert/ , rozdzielczość min. 1280X800


	Analizator nr 1

Wyświetlacz – ekran dotykowy wbudowany w przyrząd
Min. 10” /kryterium oceny ofert/ , rozdzielczość min. 1280X800



	Analizator nr 2

Wyświetlacz – ekran dotykowy 

Min. 12” /kryterium oceny ofert/ , rozdzielczość min. 1280X800


	Analizator nr 2

Wyświetlacz – ekran dotykowy wbudowany w przyrząd
Min. 12” /kryterium oceny ofert/ , rozdzielczość min. 1280X800




Ad. 6. W odpowiedzi na zapytanie, Zamawiający dokonuje zmiany zapisów opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 4 ppkt. 4.1 SWZ

	Zapis przed zmianą
	Zapis po zmianie

	Poziom harmonicznych generatora dla 0 dBm mocy wyjściowej – wartość gwarantowana

≥ 25 dB @ 100 MHz do 8,5 GHz


	Poziom harmonicznych generatora dla 0 dBm mocy wyjściowej – wartość gwarantowana

≤ -25 dBc @ 100 MHz do 8,5 GHz




Ad. 7. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. – zgodnie z opisem „Jako rozszerzenie programowe Zamawiający rozumie rozszerzenie, które nie wymaga instalacji dodatkowego sprzętu oraz konieczności ingerencji serwisu.”

Ad. 8. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu naprawy na 30 dni roboczych od daty przejęcia sprzętu, w związku ze zmianą zamawiający zamieszcza nowy wzór umowy. 

Powyższe zmiany stanowią integralną zmianę SWZ i nie powodują zmiany treści ogłoszenia.

1/2
System PRZETARG

1
2

