ZAŁĄCZNIK NR 3

OPIS WYMAGANYCH, MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DLA

BIOLOGICZNGO MIKROSKOPU BADAWCZEGO, SZTUK 1.

- Model mikroskopu z jasnym polem i kontrastem interferencyjnym DIC.

- Optyka w systemie korekcji do nieskończoności.

- Statyw:

- wbudowany w tylnej części oświetlacz halogenowy o mocy 100W.

- wbudowana w układzie oświetlenia jedna matryca zawierającą powyżej 250 mikro

soczewek wieloogniskujących, umożliwiających 100% równo oświetlonego całego pola

widzenia

- przysłona polowa, regulowana

- ruch ogniskowania mikro i makro

- Kondensor systemowy.

- Stolik mikroskopowy:

- pokrętła sterowania stołem x-y z prawej strony

- z możliwością ustawiania pozycji górnej lub dolnej, z systemem regulacji siły ich

przesuwu

- uchwyt na dwa preparaty

- Miska obiektywowa sześciogniazdowa.

- Nasadka okularowa dwuoczna z fototubusem umieszczonym w jej górnej części.

- Okulary szerokokątne o polu 22 mm, nie większym.

- gumowe osłonki typu ring chroniące obserwatora pracującego w swoich okularach przed

uderzaniem w okulary mikroskopu

- dodatkowe klasyczne gumowe muszle oczne, do zakładania zamiennie za osłonki

gumowe

- Obiektywy o długości parfokalnej minimum 50mm

- plan fluoryt 20x/0.50, odległość robocza minimum 2mm

- plan fluoryt 40x/0.75, odległość robocza minimum 0,65mm

- plan fluoryt 100x/1,30, odległość robocza minimum 0,16mm

10- Mikroskopowa kamera cyfrowa, kolorowa o rozdzielczości minimum 12mln pikseli, ze

stacją graficzną i oprogramowaniem  W10.

Oprogramowanie do analizy obrazu.

- czasy ekspozycji auto/manual, kontrast, gamma, saturacja, możliwość ograniczania

pola widzenia kamery, stawianie balansu bieli i czerni ręczne i automatyczne względem

wybranego obszaru podglądu na żywo.

Pomiary planimetryczne, składanie obrazów 3D, składanie mikropanoram (oba tryby

zarówno na wykonanych wcześniej zdjęciach jak i na obrazie

na żywo), składanie obrazów o wysokiej dynamice tonalnej (HDR),

11- Olejek immersyjny nieschnący 50ml, zapasowa żarówka, pokrowiec antystatyczny na

mikroskop.

Minimalny okres gwarancji – 18 miesięcy