ZADANIE NR 6

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ/model | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rejestrator EKG z akcesoriami | 6 kompletów |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| Rejestrator EKG |  |  |  |
|  | Rejestrator EKG kompatybilny z posiadanym przez Szpital oprogramowaniem SiliconBeat 2000. | TAK |  |
|  | Trzy-systemowy tryb pracy w zależności od przypiętego kabla pacjenta: 12 kan. standardowy (10 kabli.), 3 kan. bipolarny (7 kabli), 3 kan. ( 4 kable). | TAK |  |
|  | Czas rejestracji bez wymiany baterii: 24/48/192/336 godzin. | TAK |  |
|  | Wpisywanie nazwiska pacjenta do rejestratora z poziomu programu holterowskiego. | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego wyłączania zapisu po odpięciu elektrod od ciała. | TAK |  |
|  | 24 bitowy medyczny przetwornik A/D (dla dokładnego odwzorowania załamka P). | TAK |  |
|  | Kolorowa wizualizacja kontaktu elektrod z uwzględnieniem typu kabla i rozmieszczenia elektrod. | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Detekcja pików rozrusznika w rejestratorze. | TAK |  |
|  | Automatyczna konfiguracja rejestratora. | TAK |  |
|  | Autotest rejestratora (karta pamięci, stan baterii, kontakt kabli, ustawienie zegara, przetwornik AD itp). | TAK |  |
|  | Formatowanie karty pamięci przed rozpoczęciem zapisu. | TAK |  |
|  | Rejestrator wyposażony w kabel 10 odprowadzeniowy, etui z zestawem pasów do mocowania, kartę pamięci, akumulator, ładowarkę. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowane sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2022. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności, certyfikat CE. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania dostawy przedmiotu zamówienia, - dokonania uruchomienia przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK Podać |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe w okresie gwarancji ( wynikające z instrukcji lub dokumentacji technicznej , warunków gwarancji). | TAK Podać |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK Podać |  |