
Kraków dnia: 2022-05-17
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I POWIADOMIENIE O ZMIANACH SWZ III
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Dostawę analizatorów wektorowych sieci dla Instytutu Elektroniki (2 szt.) WIEiT- KC-zp.272-200/22” – znak sprawy KC-zp.272-200/22.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco:

Czy w przypadku Analizatora nr 1 Zamawiający dopuści urządzenie spełniające następujące parametry:

Dopasowanie źródła, @IF 10 Hz, po kalibracji:

≥40 dB w całym zakresie częstotliwości pracy

Dopasowanie obciążenia, @IF 10 Hz, po kalibracji: ≥ 42 dB w całym zakresie częstotliwości pracy

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na zapytania, Zamawiający dokonuje zamiany zapisów w pkt. 4 ppkt. 4.1 – 
analizator nr 1

Z zapisu:

Na zapis:

Dopasowanie źródła, @IF 10 Hz, po kalibracji

≥ 40 dB @ 100 kHz do 4,5 GHz

≥ 36 dB @ 4,5 GHz do 8,5 GHz

Dopasowanie źródła, @IF 10 Hz, po kalibracji

≥ 36 dB w całym zakresie częstotliwości pracy

Dopasowanie obciążenia, @IF 10 Hz, po kalibracji

≥ 46 dB @ 100 kHz do 4,5 GHz

≥ 40 dB @ 4,5 GHz do 8,5 GHz

Dopasowanie obciążenia, @IF 10 Hz, po kalibracji

≥ 40 dB w całym zakresie częstotliwości pracy




Powyższe zmiany stanowią integralną zmianę SWZ.
1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


