Załącznik nr 2

Specyfikacja komory klimatycznej Panasonic MLR-352H
1. Pojemność ok. 300 litrów (±5%)
2. W wyposażeniu minimum 5 półek z możliwością zmiany wysokości zawieszenia
3. Wymiary zewnętrzne nie większe niż:



szerokość: 760 mm


głębokość: 700 mm


wysokość: 1840 mm

4. Wymiary wewnętrzne nie mniejsze niż:



szerokość: 520 mm



głębokość: 490 mm



wysokość: 1130 mm

5. Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej

6. Wymuszony obieg powietrza

7. Zakres ustawiania temperatury:


od 0°C do +50°C przy wyłączonym oświetleniu


od +10°C do +50°C przy włączonym oświetleniu

8. Całkowity zakres ustawiania wilgotności od 55%RH do 90%Rh

9. Dwukierunkowa, aktywna kontrola wilgotności (nawilżanie i osuszanie)

10. Nawilżacz ultradźwiękowy
11. Zakres ustawiania natężenia światła od 0 do 20 000 lx

12. Źródło światła: świetlówki fluorescencyjne (nie dopuszcza się oświetlenia typu LED)

13. Oświetlenie boczne z 3 stron zamontowane w uchylnych skrzydłach i drzwiach (po 5 lamp na każdą stronę)
14. Stabilność temperatury nie gorsza niż ±0.3°C

15. Jednorodność temperatury nie gorsza niż ±2.5°C przy włączonym pełnym oświetleniu

16. Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym o regulowanym kontraście, posiadającym funkcję 
graficznego odwzorowania parametrów pracy i przebiegu programu
17. Panel sterowania wyposażony przyciski fizyczne i klawiaturę numeryczną umożliwiającą szybkie wprowadzanie 
parametrów (nie dopuszcza się sterowania wyłącznie przy pomocy przycisków ekranowych wyświetlanych na panelu 
dotykowym).
18. Możliwość konstruowania programów zawierających do 12 zmian temperatury, wilgotności i światła w czasie

19. Wbudowana pamięć na min. 10 programów

20. Funkcja łączenia programów w sekwencje

21. Dostępne dwa sposoby programowania czasu procesu:

a. symulacja dobowa z zastosowaniem 24-godzinnego zegara czasu rzeczywistego
b. czasomierz niezależny z minimalnym zakresem nastawy czasu od 1 minuty do 99 minut i 59 sekund 
22. Funkcja rejestracji parametrów pracy z możliwością podglądu danych archiwalnych na wyświetlaczu z okresu do 10 
tygodni wstecz
23. Możliwość doposażenia w oryginalny, pochodzący od producenta urządzenia, interfejs do komunikacji z komputerem

typu PC
24. Funkcja blokady klawiatury panelu sterowania przy pomocy hasła zabezpieczająca przed nieautoryzowaną zmianą 
parametrów
25. Wbudowane alarmy:
a. automatyczny, kroczący alarm odchylenia temperatury z regulacją w zakresie od ±1.0°C do ±5.0°C lub 
szerszym

b. 
automatyczny, kroczący alarm odchylenia wilgotności z regulacją w zakresie od ±3%RH do ±5%RH lub 


szerszym

c. 
niezależny alarm zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury z możliwością samodzielnej regulacji temperatur 

granicznych

d. 
niedomknięcia drzwi (z możliwością regulacji czasu zwłoki w zakresie od 0 do 15 minut)
26. Dedykowany przycisk wyciszający alarm akustyczny. Możliwość regulacji czasu trwania wyciszenia lub 
ustawienia wyciszenia permanentnego.

27. System automatycznej diagnostyki do samodzielnej identyfikacji przyczyn usterek
28. Komora wyposażona w kółka samonastawne do łatwego przemieszczania

29. Wbudowane styki bezpotencjałowe NO/NC do centralnych systemów monitoringu

30. Zasilanie 230 V, 50 Hz.
31. Urządzenie w konfiguracji fabrycznej zgodnej ze specyfikacją producenta, niepoddawane przeróbkom i modyfikacjom.

