Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie chromatografu gazowego z detektorem masowym i autosamplerem wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem i materiałami eksploatacyjnymi oraz przeprowadzenie instruktażu z obsługi dostarczonych urządzeń.

Chromatograf gazowy powinien być wyposażony automatyczny podajnik próbek o pojemności co najmniej 15 fiolek chromatograficznych 1,5-2,0 mL. Dozownik chromatografu powinien być typu PWOC lub S/SL. Piec chromatografu powinien być w stanie zapewnić pracę w temperaturach w minimalnym zakresie do 350 °C oraz przyrost temperatury w minimalnym zakresie 5 – 50 °C/min. Chromatograf powinien być przystosowany do pracy z kolumnami kapilarnymi. Dodatkowym kryterium oceny jest możliwość skonfigurowania chromatografu do pracy z wodorem jako gazem nośnym. W przypadku zaistnienia takiej możliwości, zamawiający określi pożądaną konfigurację przed podpisaniem umowy.

Detektorem chromatografu powinien być spektrometr masowy. Analizator mas powinien być typu pojedynczego kwadrupola z możliwością automatycznej kalibracji i strojenia z poziomu oprogramowania. Czułość detektora powinna być na poziomie zawartości OFN (oktafluoronaftalenu) w próbce nie wyższym niż 100 pg.

Przez wyposażenie należy rozumieć co najmniej stację roboczą klasy PC, której konfiguracja sprzętowa powinna zapewniać stabilną pracę i efektywną obróbkę danych, oraz pompę próżni wstępnej. Stacja robocza powinna być wyposażona w urządzenia wejścia (co najmniej klawiaturę i mysz) oraz monitor o przekątnej co najmniej 21 cali i rozdzielczości co najmniej 1920 x 1080 oraz posiadać zainstalowany system operacyjny.

Przez oprogramowanie należy rozumieć pakiet programów komputerowych umożliwiających wspólnie zarządzanie chromatografem gazowym i spektrometrem mas oraz rejestrację i analizę chromatogramów i danych MS. Dodatkowym kryterium oceny wniosku jest obecność biblioteki standardowych widm masowych NIST.

Przez materiały eksploatacyjne należy rozumieć materiały niezbędne do instalacji i uruchomienia chromatografu niebędące jego integralną częścią oraz materiały zużywalne, w szczególności co najmniej kolumnę chromatograficzną o długości 30 m i średnicy wewnętrznej dostosowanej do konfiguracji chromatografu o fazie stacjonarnej odpowiadającej typowi G27 (DB-5) oraz membrany dozownika, a w przypadku zastosowania dozownika S/SL także wkładki linera z o-ringami. Dodatkowym kryterium oceny jest dostarczenie zestawu narzędzi niezbędnych do prawidłowego użytkowania i samodzielnej konserwacji wszystkich elementów oferowanego zestawu aparatury w zakresie przewidzianym przez ich producentów.

Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udziela co najmniej 24-miesięcznej gwarancji, licząc od dnia odbioru zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru końcowego podpisanym bez zastrzeżeń. Czas reakcji na awarię zgłoszoną w ramach gwarancji wynosi do 4 dni roboczych. Po trzech naprawach gwarancyjnych samodzielnego elementu przedmiotu zamówienia (chromatografu, komputera, itd.) zamawiającemu przysługuje wymiana tego elementu na nowy, wolny od wad, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego drogą elektroniczną.

## Zamawiający dopuszcza dostawę sprzętu

## fabrycznie nowego, tzn. nie używany przed dniem dostawy oraz nie pokazywany na konferencjach i imprezach targowych, ani używany w podobny sposób, lub

## używanego pod następującymi warunkami:

- sprzęt będzie nie starszy niż 5-letni,

- Wykonawca przedstawi historię użytkowania,

- detektor będzie posiadał parametry na poziomie wartości określonych przez producenta dla sprzętu fabrycznie nowego,

- Wykonawca zapewni wymianę wszystkich materiałów eksploatacyjnych, w tym filamentów źródła jonów lub dostarczy dodatkowy komplet tych materiałów,

- Wykonawca udzieli pełnej 24-miesięcznej gwarancji jak na zasadach dla sprzętu nowego.