Załącznik A do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja dot. analizatorów aparatów słuchowych - Testy: maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (OSPL90), wzmocnienie całkowite (Full-on Gain), wejście/wyjście (in/out), czas narastania I czas zaniku (Attack/Release Time), wzmocnienie odniesienia (Reference Test Gain), odpowiedź częstotliwościowa (Frequency Response), równoważny poziom szumów wejściowych (Equivalent Input Noise), zniekształcenia harmoniczne (Harmonic Distortion), pobór prądu (Battery Current), skuteczność cewki (Telecoil/Induction) - Wyjście: Głośnik i Cewka - Zakres częstotliwości: 125 Hz do 16 kHz - Menu oprogramowania w jęz. polskim - Rozdzielczość częstotliwości: 1/6, 1/12, 1/24 oktawy - Poziomy sygnału 40 - 90 dB SPL - Zniekształcenia bodźca: mniej niż 1% - Bodziec: min. czysty ton oraz sweep - Cewka: minimalny zakres 3,16 do 100 mA/m - Symulacja baterii: minimalny zakres 1.1 – 1.6 volt, 0 - 25 ohm. 0.01 do 50 mA - Kontrola: Monitorowanie Słuchawki operatora do kontroli bodźca w sprzęgaczu - Typy adapterów baterii: 5A, 10A, 312, 13 i 675 - Podłączanie aparatów do interfejsu oprogramowania NOAHlink lub HI-PRO Urządzenie musi być zgodne z następującymi normami: - Test aparatów sł.: IEC 60118-7:2005 i IEC 60118-15:2012, ANSI S3.22-2009 - Bezpieczeństwo: IEC 61010-1:2010 - EMC: IEC 60601-1-2:2014 Liczba sztuk: 8 Specyfikacja dot. modułu do pomiarów na uchu rzeczywistym - Testy: REM - REUR/REUG, REOR/REOG, REAR/REAG, REIG, RECD FF, i RECD - Wyjście: wolne pole - Zakres częstotliwości: 125 Hz do 16 kHz - Rozdzielczość częstotliwości: 1/3, 1/24 oktawy - Poziomy sygnału: 50 - 90 dB SPL - Zniekształcenia bodźca: mniej niż 1% - Bodziec: ICRA, ISTS, ISTS-MPO, szum biały, szum różowy, szum mowy - Kontrola: Słuchawki operatora do komunikacji i kontroli bodźca Urządzenie musi być zgodne z następującymi normami: - Pomiar na uchu rzeczywistym: IEC 61669:2015, ANSI S3.46:2013, ISO 12124:2001 - Bezpieczeństwo: IEC 60601-1:2005+A1:2012, Class 2, Type B - EMC: IEC 60601-1-2:2014 Liczba sztuk: 8