Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik do formularza ofertowego

Załącznik do umowy

Zadanie częściowe nr 1 – Tomograf okulistyczny OCT do Poradni Okulistycznej

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tomograf okulistyczny OCT | 1 szt. |  |  |  |  |  |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wszędzie, gdzie to konieczne podać oferowane parametry) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r. | TAK |  |
|  | Spektralny Tomograf Komputerowy z Funduskamerą z możliwością rozbudowy o obrazowanie przepływów w naczyniach bez konieczności podawania środka kontrastującego (OCT-Angio) | TAK |  |
|  | Badanie OCT realizowane w pełni automatycznie poprzez wskazanie na monitorze LCD źrenicy oka | TAK |  |
|  | Automatyczny przejazd z oka prawego na oko lewe | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego naprowadzania głowicy pomiarowej w trzech osiach (3D) | TAK |  |
|  | Elektrycznie regulowana wysokość podbródka | TAK |  |
|  | Prędkość skanowania min 50.000A skanów na sekundę | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania badania automatycznie i manualnie | TAK |  |
|  | Wbudowana kamera do wykonywania fotografii barwnej dna oka i przedniego odcinka o kącie min 45 stopni | TAK |  |
|  | Korelacja pozycji wykonanych OCT ze zdjęciem dna oka | TAK |  |
|  | Zakres kompensacji wady refrakcji pacjenta w zakresie min od -33D do +40D | TAK |  |
|  | Wewnętrzny fiksator z możliwością wyboru wielkości znaku | TAK |  |
|  | Dostępne profile skanowania: 3D, liniowy, radialny, raster | TAK |  |
|  | Mapy grubości siatkówki i warstwy włókien nerwowych, płaskie i 3D, z możliwością nakładania na obraz dna oka | TAK |  |
|  | Raport grubości włókien nerwowych pacjenta w odniesieniu do normy oraz z możliwością prezentacji progresji zmian w czasie | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego wyznaczenia parametrów tarczy z możliwością ręcznego korygowania | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonanie badania OCT przedniego odcinka oka | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu zdjęć dna oka, pojedynczych B-skanów, filmów z prezentacjami 3D na zewnętrzne nośniki danych | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawania prawego lub lewego oka | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza grubości siatkówki, grubości warstwy włókien nerwowych wokół tarczy nerwu wzrokowego oraz analiza komórek zwojowych GCL odniesionych do bazy normatywnej podczas wykonywania jednego skanowania 3D | TAK |  |
|  | Obliczanie grubości warstwy komórek zwojowych GCL | TAK |  |
|  | Funkcja autofokus, auto-Z, automatyczne wyzwolenie badania | TAK |  |
|  | Fiksator zewnętrzny oraz wewnętrzny | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania samego barwnego zdjęcia dna oka | TAK |  |
|  | Sprzęt powinien posiadać interfejs Ethernet umożliwiający podłączenie urządzenia do sieci komputerowej zamawiającego celem integracji z systemem PACS/RIS | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające przeprowadzenie badania OCT powinno być możliwe do zainstalowania na dostarczonym komputerze | TAK |  |
|  | Oferent musi dostarczyć Moduł Komunikacji DICOM 3.0 | TAK |  |
|  | W komplecie monitor LCD min 21", komputer PC lub alternatywnie komputer All In One z ekranem min 21" oraz stolik z elektrycznie podnoszonym blatem , drukarka laserowa kolorowa | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące | TAK |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy.

Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabelce.

Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta dołączonymi do oferty  przetargowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązujemy się do montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat – z wykorzystaniem wyłącznie części Wykonawcy).

Oświadczam że oferowany asortyment jest fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji 2022, kompletny i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Ilość punktów serwisowych (minimum 1, podać adres/y, telefon):…………………….

………………….. dnia ……………………….					                 		          …………………………………………..

Zadanie częściowe nr 2 – Stoły operacyjne ogólnochirurgiczne na potrzeby Bloku Operacyjnego

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stoły operacyjne ogólnochirurgiczne | 2 szt. |  |  |  |  |  |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wszędzie, gdzie to konieczne podać oferowane parametry) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół do operacyjny, ogólnochirurgiczny z asymetrycznie umieszczoną kolumną stołu zapewniającą dostęp aparatu RTG od stóp pacjenta do klatki piersiowej bez konieczności zmiany jego pozycji ułożenia lub przemieszczania blatu. | TAK |  |
|  | Podstawa stołu w kształcie litry „T” lub „Y” ze zwężeniem skierowanym w stronę segmentu nóg. | TAK |  |
|  | Podstawa stołu monolityczna, gładka, bez zagłębień i elementów sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji wykonana ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Kolumna stołu wykonana w całości ze stali nierdzewnej (bez dodatkowych osłon mieszkowych wykonanych z gumy lub tworzywa sztucznego), odporna na wnikanie płynów. | TAK |  |
|  | Rama nośna blatu stołu wykonana ze stali nierdzewnej bez wsporników poprzecznych ograniczających dostęp aparatu RTG | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w układ jezdny realizowany przez trzy zestawy podwójnych kół o średnicy min. 100 mm, na obrotnicach, umieszczone wewnątrz obrysu podstawy stołu | TAK, podać |  |
|  | Układ jezdny stołu wyposażony w mechanizm blokujący do jazdy kierunkowej uruchamiany za pomocą dźwigni nożnej lub pilota. | TAK |  |
|  | Centralna blokada podstawy stołu w postaci wysuwanych nóżek korygujących nierówności podłoża, na których stół musi stać podczas operacji. | TAK |  |
|  | Blokada podstawy sterowana elektro-hydraulicznie za pomocą dźwigni nożnej lub pilota | TAK |  |
|  | Wychylenie blatu poza kolumnę stołu 1550 mm (+/- 50 mm) - blat stołu w układzie kolumna – podstawa w kształcie leżącej litery U | TAK, podać |  |
|  | Dostępność ramienia „C” aparatu RTG do prześwietlania całego ciała pacjenta bez konieczności zmiany jego położenia na stole na długości 1500 mm (+/- 50 mm ) | TAK, podać |  |
|  | Blat stołu co najmniej 4 – segmentowy łamany niezależnie w trzech miejscach: segment głowy, odłączony od segmentu piersiowego; segment piersiowy segment lędźwiowy; segment nożny – dzielony, odłączony od segmentu lędźwiowego. | TAK, podać |  |
|  | Długość x szerokość blatu stołu (bez szyn bocznych): 2000 x 500 mm (+ /- 50 mm) | TAK, podać |  |
|  | Podwójny, podstawowy i awaryjny, elektrohydrauliczny system przemieszczania blatu stołu (dwa niezależne elektrohydrauliczne układy sterowania i zasilania) | TAK |  |
|  | Akumulatory układów napędowych wbudowane w podstawę stołu. Zasilacz stołu (ładowarka) zintegrowany w podstawie stołu (nie dopuszcza się ładowarek/ zasilaczy zewnętrznych). | TAK |  |
|  | Sterowanie funkcji elektrohydraulicznych za pomocą pilota (podstawowy układ zasilania) i panelu rezerwowego (awaryjny układ zasilania) umieszczonego na kolumnie lub podstawie stołu | TAK, podać |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem układu sterującego blatu poprzez blokadę funkcji pilota i dodatkowego układu sterowania w momencie aktywacji układu jezdnego stołu. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dodatkowego (awaryjnego) układu sterującego blatu. Dodatkowy panel sterujący zabezpieczony osłoną – obudową | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dodatkowego (awaryjnego) układu sterującego blatu. ) poprzez konieczność naciśnięcia jednocześnie dwóch przycisków dodatkowego panelu sterującego celem aktywacji wybranej funkcji | TAK |  |
|  | Regulacja z pilota następujących ruchów: wysokości w zakresie 685 – 1100 mm ( +/- 50mm); pochylenie wzdłużne (pozycja Trendelenburga, antyTrendelenburg) +/- 25° (+/- 5°); pochylenie poprzeczne „lewo-prawo” +/- 18°(+/- 2°); regulacja płyty siedziska / pleców w zakresie min. -45° / +75° (+/- 10°); regulacja tzw. funkcji „flex” / „reflex” powrót blatu do pozycji wyjściowej „0” po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie | TAK, podać |  |
|  | Informacja na pilocie o orientacji ułożenia pacjenta (normalna lub odwrócona) z automatyczną interpretacją komend ruchów pochyleń wzdłużnych blatu dokonywanych z pilota | TAK |  |
|  | Możliwość zablokowania zmian ustawień blatu stołu operacyjnego przyciskiem na pilocie | TAK |  |
|  | Pilot wyposażony we wskaźniki naładowania akumulatorów. Pilot winien posiadać min 12 stopniowy wskaźnik sygnalizujący stan naładowania akumulatorów. | TAK, podać |  |
|  | Sekcja podgłówka łatwo demontowana i regulowana manualnie ze wspomaganiem pneumatycznym w zakresie +/-30° (+/- 5%) | TAK, podać |  |
|  | Sekcja pod nogi łatwo demontowana i regulowana manualnie ze wspomaganiem pneumatycznym w zakresie min. - 90° ÷ +15° (+/- 5%) w płaszczyźnie pionowej i 45° w płaszczyźnie poziomej | TAK, podać |  |
|  | Mechanizmy mocujące sekcje pod głowę i nogi proste w obsłudze i ergonomiczne (nie dopuszcza się mechanizmów w postaci śrub lub pokręteł blokujących) | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu min. 220 kg (niezależnie od pozycji ułożenia pacjenta na blacie stołu) | TAK, podać |  |
|  | Materace bezszwowe antystatyczne o właściwościach przeciwodleżynowych, demontowane o grubości 65 mm (+/- 5 mm) | TAK, podać |  |
|  | Materace mocowane do stołu za pomocą gniazd w materacach i czopów osadzonych na ramie / elementach nośnych blatu lub odwrotnie | TAK |  |
|  | Możliwość czyszczenia wszystkich powierzchni stołu ogólnodostępnymi środkami odkażającymi. | TAK |  |
|  | Wszystkie segmenty stołu wyposażone w szyny boczne do montażu akcesoriów | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia w przyszłości stołu o następujące elementy, nie występujące na obecnym etapie wyposażenia stołu : - dedykowaną karbonową ramę – rama bez dodatkowego podparcia, o nośności min 200 kg, mocowaną bezpośrednio do stołu bez dodatkowych adapterów - dedykowaną karbonową płytę o długości 1400 mm (+/- 100 mm) mocowaną bezpośrednio do stołu bez dodatkowych adapterów | TAK |  |
|  | Wyposażenie Dodatkowe |  |  |
|  | Podpora pod rękę regulowana góra / dół i bocznie, z regulacją wysokości, obrót 180°, z mocowaniem do szyny bocznej. Wymiary : dł. 550 mm, szer. 150 mm (+/- 50 mm) | TAK 1szt |  |
|  | Przesłona anestezjologiczna sztywna , z zaciskiem obrotowym mocowanym na szynie bocznej | TAK 2szt |  |
|  | Podpora pod bok lub pod plecy Z możliwością wydłużania, obracania, blokowania. Podpora zaokrąglona, z zaciskiem obrotowym mocowanym na szynie bocznej .Wymiary 220 x 100 x 30 mm. (+/- 10 mm) | TAK 2szt. |  |
|  | Podpora pod nogę typu „Goepel” . Podkolannik z regulacją długości min. 30-48 cm i rotacją 360°. Z pasem mocującym zapinanym na rzep i zaciskiem obrotowym mocowanym na szynie bocznej | TAK 2szt. |  |
|  | Zacisk obrotowy ze śrubą mocującą | TAK 2szt. |  |
|  | Zacisk obrotowy do profili kwadratowych 25x25 mm ze śrubą mocującą | TAK 2szt. |  |
|  | Pozostałe |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Serwis dostępny w ciągu 24h, urządzenie zastępcze o identycznych parametrach na czas naprawy w okresie gwarancyjnym | TAK |  |
|  | Przeglądy okresowe i na koniec gwarancji | TAK |  |
|  | Pierwsze uruchomienie | TAK |  |
|  | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach ochrony zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami | TAK |  |
|  | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | TAK |  |
|  | Dokumentacja serwisowa dla działu aparatury medycznej | TAK |  |
|  | Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniem | TAK |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy.

Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabelce.

Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta dołączonymi do oferty  przetargowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązujemy się do montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat – z wykorzystaniem wyłącznie części Wykonawcy).

Oświadczam że oferowany asortyment jest fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji 2022, kompletny i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Ilość punktów serwisowych (minimum 1, podać adres/y, telefon):…………………….

………………….. dnia ……………………….					                 		          …………………………………………..