| Zadanie 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ/model | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| 1. | # Audiometr i tympanometr | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| AUDIOMETR |  |  |  |
|  | Kolorowy ekran LCD 5” o rozdzielczości min. 480 x 272 pikseli | TAK/podać |  |
|  | Port USB do podłączenia drukarki laserowej | TAK |  |
|  | Port USB zapewniający możliwość podłączenia zewnętrznej klawiatury komputerowej | TAK |  |
|  | Komunikacja Bluetooth z drukarką termiczną współpracującą z tympanometrem i otoemisją | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia głośników aktywnych do wolnego pola | TAK |  |
|  | Zasilacz medyczny | TAK |  |
|  | Zestaw długopisów (czerwony, niebieski, zielony) | TAK |  |
|  | Zestaw 2 bloczków kart/audiogramów do ręcznego wypełniania | TAK |  |
|  | Słuchawka kostna w twardym etui | TAK |  |
|  | Słuchawki powietrzne | TAK |  |
|  | Gniazda na słuchawki typu insert, monitor, AUX, TB, TF | TAK |  |
|  | Przycisk pacjenta | TAK |  |
|  | Wbudowany w obudowę głośnik i mikrofon | TAK |  |
|  | Wbudowana pamięć na min. 500 pacjentów ( min. 50 000 badań) | TAK/podać |  |
|  | Oznaczenia przycisków w języku polskim, umieszczone fabrycznie | TAK |  |
|  | Kompatybilność oprogramowania z bazami danych XML: NOAH i OtoAccess posiadanymi przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Wykonywane badania: audiometria powietrzna i kostna, maskowanie szumem wąsko i szerokopasmowym, próby nadprogowe: SISI, Stenger, ABLB, wolne pole, audiometria słowna, możliwość wgrania do pamięci własnych testów słownych | TAK |  |
|  | Podawany ton: pojedynczy, ciągły, pulsacyjny, modulowany | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości AC 125Hz – 8 000Hz | TAK |  |
|  | Zakres poziomów dźwięku AC od -10 do 120 dB HL w krokach, co 1,2 i 5dB | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości BC 250Hz – 8000Hz | TAK |  |
|  | Zakres poziomów dźwięku BC od -10 do 80 dB HL w krokach, co 1,2 i 5dB | TAK |  |
|  | Normy: Audiometria tonalna IEC 60645-1, Typ 2, Audiometria słowna: IEC 60645-2, typ B lub B-E. | TAK |  |
|  | Waga urządzenia < 2 kg | TAK |  |
| TYMPANOMETR |  |  |  |
| Bezpieczeństwo/normy: |  |  |  |
|  | IEC 60601-1, wewnętrznie zasilane, część aplikacyjna typu B i BF | TAK |  |
|  | EMC: IEC 60601-1-2 | TAK |  |
|  | Sygnał testowy: IEC 60645-1/ANSI S3.6 , IEC 60645-3 | TAK |  |
|  | OAE: IEC 60645-6 2009, otoemisje akustyczne typu 2 | TAK |  |
| JEDNOSTKA GŁÓWNA: |  |  |  |
|  | Jednostka główna podłączana do komputera PC, poprzez port USB | TAK |  |
|  | Wbudowany bezpieczny transformator medyczny. Optyczna izolacja przedwzmacniacza. | TAK |  |
|  | Języki oprogramowania: polski | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz o wysokim kontraście, o rozdzielczości 128 x 128 lub większej | TAK/podać |  |
|  | Zasilanie urządzenia: akumulatory typu Ni-Mh lub Li-ION | TAK/podać |  |
|  | Zasilanie stacji dokującej: 100-240 VAC +/- 10%, 50/60Hz. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone we wbudowany kalendarz i zegar | TAK |  |
| WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE IMP: |  |  |  |
|  | Ton pomiarowy sondy tympanometrycznej 226Hz, | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy w przyszłości o bodziec dla częstotliwości 1000Hz oraz tympanometrię szerokopasmową | TAK |  |
|  | Zakres badania: 0,1 ml do 8,0 ml | TAK |  |
|  | Szumy przy badaniu odruchu strzemiączkowego: LBN (od 400 do 1600 Hz) HBN (od 1600 do 4000 Hz) | TAK |  |
|  | Stymulacja ipsilateralna: tony: 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz | TAK |  |
|  | Badanie trąbki Eustachiusza metodą Williams’a - błona prawidłowa | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Oferowane sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2022. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa i 1szt. w wersji elektronicznej– płyta CD lub pendrive) Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |