Załącznik nr A

Opis przedmiotu zamówienia

Opis kryteriów i sposób oceny ofert

Dla części 1:

Cena (C)					60% (waga 0,60)

Parametry techniczne (T)			40% (waga 0,40)

Dla części 2:

Cena (C)					60% (waga 0,60)

Parametry techniczne (T)			20% (waga 0,20)

Okres gwarancji (G)			            20% (waga 0,20)

Dla części 3 - 9:

Cena (C)				           60% (waga 0,60)

Okres gwarancji (G)			           25% (waga 0,25)

Termin realizacji dostawy (T)                      15% (waga 0,15)

Dla części 10:

Cena (C)					50% (waga 0,50)

Parametry techniczne (T)			30% (waga 0,30)

Okres gwarancji (G)			            20% (waga 0,20)

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu na potrzeby projektu „WCZT 2.0 - Centrum technologii przyrostowych i inżynierii biomedycznej – ETAP I” (Zadanie 1 i 2, urządzenia 3 oraz 5 – 13 odpowiadające części 1 – 10 niniejszego postępowania) realizowanego przez Centrum Zaawansowanych Technologii UAM w ramach działania 4.2 POIR.

Wszystkie podane przez Zamawiającego parametry techniczne są parametrami minimalnymi. Wykonawcy mogą zaproponować sprzęt o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych poniżej przez Zamawiającego.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia:

Część 1 – Stanowisko do testowania źródeł światła

Elementy składowe stanowiska: 3 kompaktowe spektrometry wraz z dodatkowymi akcesoriami

|  | Wymagane parametry urządzeń: |
| --- | --- |
| 1. | Spektrofotometr UV-Vis Zakres spektralny: nie mniejszy niż 320 – 1000 nm Rozdzielczość spektralna: nie gorsza niż 5 nm Ilość pikseli: 1024 Typ detektora: CMOS Wymiary urządzenia: nie większe niż 95 x 90 x 55 mm Waga: nie więcej niż 500 g Akcesoria dodatkowe: - światłowód ze złączami SMA, NA 0,22 (2 sztuki) oraz kolimatorami (2 sztuki) - światłowodowe źródło światła białego typu LED (w obudowie z radiatorem i zasilaczem) o temperaturze barwowej 6200 K i mocy nie mniejszej niż 20 mW |
| 2. | Spektrofotometr FT-IR Zakres spektralny (parametr punktowany): nie mniejszy niż 1200 – 2350 nm (co najmniej 1100 – 2500 nm lub szerszy – 20 punktów) Rozdzielczość (dla wybranej linii z zakresu detekcji): wartość nie wyższa niż 5,7 nm Stosunek sygnału do szumu: nie mniejszy niż 10000 Wymiary urządzenia: nie większe niż 77 x 87 x 50 mm Złącze światłowodu: SMA905 Dołączony światłowód: min. 1 metr, średnica 600 mikrometrów, apertura NA 0,22, złącze SMA905D na obu końcach Zakres spektralny dołączonego źródła światła: 360 – 2600 nm Dołączony światłowód: SMA, długość 1 metr Typ lampy: wolframowo-halogenowa Moc: co najmniej 10 mW (mierzona na wyjściu światłowodu) Dołączony zasilacz sieciowy |
| 3. | Spektrometr Ramana Wbudowany laser o długości fali emisji 785 nm Szerokość spektralna linii lasera: nie więcej niż 0,2 nm Moc lasera: regulowana w zakresie 5 – 15 mW Zakres spektralny detekcji (parametr punktowany): nie mniejszy niż 450 – 1800 nm (co najmniej 400 – 1850 nm lub szerszy – 20 punktów) Typ detektora: CMOS Wymiary urządzenia: nie większe niż 97 x 60 x 15 mm Waga: nie więcej niż 95 g Możliwość pomiarów w trybie SERS Dołączone co najmniej 10 sztuk płytek do pomiarów SERS |
| 4. | Płyta optyczna z wypełnieniem typy „plaster miodu” i siatka otworów M6 rozmieszczonych co 2,5 cm o wymiarach 400 x 1000 x 50 mm |

Gwarancja: min. 12 miesięcy

Czas dostawy: 12 tygodni

Parametry punktowane:

Spektrofotometr FT-IR - Zakres spektralny 1200 – 2350 nm – 0 pkt., Zakres spektralny co najmniej 1100 – 2500 nm lub szerszy – 20 punktów

Spektrometr Ramana - Zakres spektralny detekcji 450 – 1800 nm – 0 pkt., Zakres spektralny detekcji co najmniej 400 – 1850 nm lub szerszy – 20 punktów

Część 2 – Uniwersalny autoklaw do sterylizacji materiałów polimerowych i biologicznych

Elementy składowe sprzętu:

|  | Wymagane parametry urządzenia: |
| --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia: Autoklaw elektryczny o pojemności 675 litrów (+/-5 %), parowy, przelotowy |
| 2. | Wymiary zewnętrzne: Szerokość nie większa niż 900 mm, liczone bez uszczelnienia stref Wysokość nie większa niż 2000 mm, liczone bez uszczelnienia stref Długość nie większa niż 1900 mm |
| 3. | Wymiary komory roboczej: Szerokość nie mniejsza niż 660 mm Długość nie mniejsza niż 1545 mm Wysokość nie mniejsza niż 660 mm |
| 4. | Komora otoczona płaszczem grzewczym o budowie pełnej, umożliwiającą szybkie grzanie i chłodzenie komory autoklawu |
| 5 | Płaszcz komory autoklawu wykonany ze stali nierdzewnej 316L OK |
| 6 | Komora i drzwi polerowane mechanicznie AISI 316L o chropowatości Ra <0,51 pm OK |
| 7. | Autoklaw zabudowany płytami wykonanymi ze stali nierdzewnej. Estetyczne wykończenie połączeń sterylizatora z powierzchniami, do których przylega. |
| 8. | Sterylizator wyposażony we wbudowany generator pary |
| 9. | Sterylizator wyposażony w uszczelkę między strefami utrzymującymi szczelność między strefami o różnych poziomach czystości – BSL2 |
| 10. | Sterylizator przeznaczony do sterylizacji różnych przedmiotów (materiałów porowatych, żaroodpornych, narzędzi i przyrządów, klatek dla zwierząt itd.); cieczy i mediów w pojemnikach z zamknięciami odpowietrzającymi. |
| 11. | Urządzenia wyposażone w działające 4 programy sterylizujące w temperaturach 121 ° C i 134 ° C oraz 4 programy testowe. |
| 12. | Sterylizator wyposażony w drzwi wykonane ze stali nierdzewnej minimum klasy AISI 316l. |
| 13. | Drzwi przesuwane automatycznie pionowo, utrzymujące szczelność za pomocą pompowanej uszczelki |
| 14. | Wyposażony w kolorowy ekran dotykowy HMI zainstalowany po stronie ładowania sterylizatora zlokalizowany nad komorą, o przekątnej 7 cali. |
| 15. | Panele dostępu do usług / Panel kontrolny i pomieszczenie techniczne Rury, zawory, elementy elektryczne i okablowanie łatwo dostępne za pośrednictwem paneli serwisowych i drzwi przednich. |
| 16. | Komora wykonana ze stali nierdzewnej, minimum klasy AISI 316L |
| 17. | Dedykowane 2 wózki transportowe wykonane ze stali nierdzewnej wyposażone w 4 koła. Kosz wsadowy wyposażony w dwie półki oraz tacę. |
| 18. | Uszczelnienie silikonowe, obwodowe, dociskane do drzwi sprężonym powietrzem zapewniające szczelność komory. |
| 19. | Blokada bezpieczeństwa, która uniemożliwia operatorowi uruchomienie programu przed całkowitym zamknięciem drzwi |
| 20. | Główny wyłącznik zasilania na skrzynce elektrycznej i przyciskach awaryjnych po obu stronach. |
| 21. | Podczas cyklu wartości temperatury i ciśnienia są rejestrowane w odstępach 1 sekundy zgodnie z EN285. Pod koniec cyklu drukarka drukuje raport cyklu zgodnie z EN285 |
| 22. | Urządzenie posiadające port Ethernet oraz USB do podłączenia sterylizatora do systemu identyfikowalności i kontroli procesu, który może również obsługiwać wiele maszyn i umożliwia drukowanie cyklu raportów w formie papierowej. |
| 23. | Panel operatora i oprogramowanie PLC pozwalają na indywidualną kalibrację wszystkich sond temperatury i czujników ciśnienia. |
| 24. | Zawory pneumatyczne (tłokowe) zainstalowane z łącznikami uszczelnienia mechanicznego. |
| 25. | Przygotowanie pełnej dokumentacji i udział w procesie dopuszczenia urządzenia do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z zaleceniami inspektora UDT. Szkolenie z użytkowania urządzenia przeprowadzone prze autoryzowanego dystrybutora, jego przedstawiciela / potwierdzonego certyfikatem producenta |
| 26. | Szkolenie dla dwóch zespołów z pełnej obsługi urządzenia w miejscu instalacji po odbiorze UDT. |
| 27. | Uczestnictwo serwisanta dostawcy urządzenia podczas procedur rejestracji w UDT |
| 28. | Pełna instalacja urządzenia, uruchomienie, kontrola szczelności pomiędzy strefami po stronie dostawcy urządzenia. |
|  | Czas przyjazdu serwisu: 1 dzień 20 pkt., 2 dni 10 pkt., 5 dni – 0 pkt. Okres gwarancji: 12 miesięcy 0 pkt., 24 miesiące 20 pkt Termin realizacji: 6 miesięcy |

Część 3 – Komora klimatyczna 1100 litrów

Szczegółowe warunki techniczne komory klimatycznej 1100 litrów

|  | Wymagane parametry urządzenia: |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Minimalna kubatura zewnętrzna | 1100 l |
| 2. | Zakres regulacji temperatury (minimum) | -30˚C – 140 ˚C |
| 3. | Zakres regulacji wilgotności (minimum): | +10.....95 %; |
| 4. | Szybkość grzania – (nie mniejsza niż) | 4.0 K/min |
| 5. | Szybkość chłodzenia - (nie mniejsza niż) | 4.0 K/min |
| 6. | Wahania wilgotności w czasie, maksymalnie | ± 2.5 %RH |
| 7. | Czasowa stabilność temperatury | ± 0.3 K |
| 8. | Odchyłki temperatury w przestrzeni nie większe niż | 3.0 K |
| 9. | Materiał ścian komory roboczej | Stal nierdzewna |
| 10. | Materiał ścian komory zewnętrznej | Stal nierdzewna |
| 11. | Co najmniej jedna półka ze stali nierdzewnej o obciążeniu co najmniej 30 kg | Wymagane |
| 12. | Komora klimatyczna z przepustami w bocznych ścianach komory wraz z korkami | Wymagane |
| 13. | Zbiorniki na wodę dla systemu nawilżania 2x20L | Wymagane |
| 14. | Przyłącze do bezpośredniego zasilania w czystą wodę dla systemu nawilżania | Wymagane |
| 15. | Licznik godzin pracy | Wymagane |
| 16. | Przyłącze do kontrolowania zasilania elektrycznego badanego przedmiotu | Wymagane |
| 17. | Termostat zabezpieczający z czujnikiem temperatury | Wymagane |
| 18. | Dotykowy panel umożliwiający sterowanie temperaturą i wilgotnością, menu w języku polskim lub angielskim | Wymagane |
| 19. | Możliwość wpisywania programów użytkownika | Wymagane |
| 20. | Wymaga się oprogramowania umożliwiającego sterowanie komorą, rejestrację i analizę przebiegów parametrów klimatycznych komory, z zewnętrznego komputera | Wymagane |
| 21. | Interfejs Ethernet | Wymagane |
| 22. | Interfejs USB 2.0 | Wymagane |
| 23. | Komora klimatyczna przystosowana do zasilania trójfazowego 400V/ 50 Hz, | Wymagane |
| 24. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Wymagane |
| 25. | Możliwość badań zastępczych u dostawcy na czas naprawy sprzętu | Wymagane |

Parametry punktowane:

Okres gwarancji:

12 miesięcy – 0 pkt

18 miesięcy – 10 pkt

24 miesiące – 25 pkt

Termin realizacji dostawy:

22 tygodnie – 0 pkt

15 tygodni – 8 pkt

10 tygodni – 15 pkt

Część 4 – Komora klimatyczna 200 l UV

Szczegółowe warunki techniczne komory klimatycznej 200 l UV

|  | Wymagane parametry urządzenia: |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Minimalna kubatura zewnętrzna | 200 l |
| 2. | Źródło światła | Fluorescencyjne lampy UV |
| 3. | Symulacja rosy i deszczu | Wymagane |
| 4. | System natrysku próbek wodą | Wymagane |
| 5. | Zakres regulacji natężenia promieniowania | Lampa UV-A do 1,7 W/m2 Lampa UV-B do 1,7 W/m2 |
| 6. | Zakres regulacji temperatury czarnej płytki | W cyklu ze światłem UV 45-80 ˚C W cyklu kondensacji 40 – 60 ˚C |
| 7. | Kontrola natężenia promieniowania | Wymagane |
| 8. | Programowane cykle-, automatyczna kontrola temperatury termometru czarnej płytki BPT i natężenia promieniowania w W/m2 | Wymagane |
| 9. | Wpisywanie programów własnych | Wymagane |
| 10. | Wbudowany system pomiaru i regulacji temperatury | Wymagane |
| 11. | Ilość próbek | Minimum 40 próbek o grubości 10 mm i wymiarach 75 x 150 mm |
| 12. | Panel dotykowy | Wymagane |
| 13. | System oczyszczania wody | Wymagane |
| 14. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Wymagane |
| 15. | Możliwość badań zastępczych u dostawcy na czas naprawy sprzętu | Wymagane |

Parametry punktowane:

Okres gwarancji:

12 miesięcy – 0 pkt

18 miesięcy – 10 pkt

24 miesiące – 25 pkt

Termin realizacji dostawy:

15 tygodni – 0 pkt

10 tygodni – 8 pkt

5 tygodni – 15 pkt

Część 5 – Komora do badań starzeniowych z lampą ksenonową

Szczegółowe warunki techniczne komory do badań starzeniowych z lampą ksenonową

|  | Wymagane parametry urządzenia: |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Minimalna kubatura zewnętrzna | 370 l |
| 2. | Źródło światła | Lampy ksenonowe |
| 3. | Umożliwiająca przeprowadzenie testów zgodnie z normami | ISO 105 B02 ISO 4892-2 |
| 4. | Ilość próbek | Minimum 30 próbek o wymiarach 50 x 100 mm |
| 5. | Kontrola natężenia promieniowania | Wymagane |
| 6. | Natrysk próbek | Wymagane |
| 7. | Zakres promieniowania | 295- 400 nm |
| 8. | Pomiar i kontrola temperatury | Wymagane |
| 9. | Pomiar i kontrola temperatury czarnego wzorca | Wymagane |
| 10. | Zakres temperatury czarnego wzorca BST | 50 – 120˚C |
| 11. | Regulacja temperatury | Wymagane |
| 12. | Chłodzenie powietrzem | Wymagane |
| 13. | Filtr do symulacji bezpośredniego działania promieni słonecznych | Wymagane |
| 14. | Filtr do symulacji widma światła słonecznego przepuszczanego przez szybę | Wymagane |
| 15. | Lampy ksenonowe – minimum 3 szt. | Wymagane |
| 16. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Wymagane |
| 17. | Możliwość badań zastępczych u dostawcy na czas naprawy sprzętu | Wymagane |

Parametry punktowane:

Okres gwarancji:

12 miesięcy – 0 pkt

18 miesięcy – 10 pkt

24 miesiące – 25 pkt

Termin realizacji dostawy:

15 tygodni – 0 pkt

10 tygodni – 8 pkt

5 tygodni – 15 pkt

Część 6 – Wytłaczarka dwuślimakowa 15 kg/h

Szczegółowe warunki techniczne wytłaczarki dwuślimakowej 15 kg/h

|  | Wymagane parametry urządzenia: |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wydajność wytłaczarki min | 15 kg/h |
| 2. | Rodzaj przetwarzanego surowca | PLA, mączka drzewna |
| 3. | Prędkość wytłaczania | Regulowana |
| 4. | Liczba ślimaków | 2 szt. |
| 5. | Długość części roboczej (L/D) | Max 44 |
| 6. | Średnica ślimaka | 24-26 mm |
| 7. | Kierunek obrotu ślimaka | Współbieżne / w jednym kierunku |
| 8. | Możliwość podłączenia urządzenia dozującego peryferyjnego | Wymagane |
| 9. | Moc silnika głównego | 4 kW |
| 10. | Prędkość obrotowa ślimaka | 40-400 rpm |
| 11. | Strefy grzejne regulowane niezależnie | Min 4 |
| 12. | Zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe | Wymagane |
| 13. | Głowica wytłaczarska 1dyspersyjna | 1 szt. |
| 14. | Głowica wytłaczarska 3dyspersyjna | 1 szt. |
| 15. | Elementy grzewcze, napęd, przekładnia, system chłodzenia, szafka sterownicza | Wymagane |
| 16. | Instruktaż Wykonawcy dla wytypowanych pracowników Zamawiającego do obsługi urządzenia w wymiarze niezbędnym do opanowania zasad eksploatacji przedmiotu umowy zgodnie z instrukcją obsługi i warunkami gwarancji | Wymagane |
| 17. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Wymagane |
|  | Dodatkowe urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wytłaczarki i otrzymywania masterbatch |  |
| 1. | Suszarka | 1 szt. |
| 2. | Wanna chłodząca - długość | 3000 cm |
| 3. | Osuszacz | 1 szt. |
| 4. | Granulator | 1 szt. |
| 5. | Suszarka wibracyjna | 1 szt. |
| 6. | Dozownik volumetryczny | 2 szt. |
| 7. | Dozownik volumetryczny pojemność | 10 l |
| 8. | Dozownik volumetryczny wydajność dozowania | Regulowana |
| 9. | Dozownik grawimetryczny opcjonalnie | 2 szt. |
| 10. | Dozownik grawimetryczny pojemność | 10 l |
| 11. | Dozownik grawimetryczny wydajność dozowania | Regulowana |
| 12. | Zbiorniki granulatu | 2 szt. |
| 13. | Zasobnik granulatu – pojemność | 300 l |
| 14. | Silos | 2 szt. |
| 15. | Silos – pojemność | 300 l |
| 16. | Dozownik oleju silikonowego | 1 szt. |
| 17. | Dozownik oleju silikonowego – przepływ | 2-5 kg/h |
| 18. | Elektryczny system sterowania | Wymagany |

Parametry punktowane:

Okres gwarancji:

12 miesięcy – 0 pkt

18 miesięcy – 10 pkt

24 miesiące – 25 pkt

Termin realizacji dostawy:

26 tygodni – 0 pkt

20 tygodni – 8 pkt

10 tygodni – 15 pkt

Część 7 - Zestaw 6 szt. komór klimatycznych do badań wysokotemperaturowych wraz z wyposażeniem

Szczegółowe warunki techniczne komory do badań do badań wysokotemperaturowych wraz z wyposażeniem

|  | Wymagane parametry urządzenia: |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Objętość komory wewnętrznej minimum 40 litrów | Wymagane |
| 2. | Wymuszony przez wentylator obieg powietrza i otwory wentylacyjne | Wymagane |
| 3. | Zakres regulacji temperatury od +30oC do minimum 180oC (lub więcej) | Wymagane |
| 4. | Kontroler temperatury | Wymagane |
| 5. | Termostat bezpieczeństwa | Wymagane |
| 6. | Termiczne zabezpieczenia silnika dmuchawy | Wymagane |
| 7. | Wewnątrz suszarki co najmniej 2 półki, z możliwością regulacji położenia i dopuszczalnym obciążeniem każdej półki co najmniej 30 kg | Wymagane |
| 8. | Półki wykonane ze stali nierdzewnej | Wymagane |
| 9. | Izolowane drzwi | Wymagane |
| 10. | Alarm sygnalizujący nieprawidłową pracę urządzenia | Wymagane |
| 11. | Wyświetlacz cyfrowy temperatury, elektroniczna regulacja temperatury z możliwością regulacji co 1ºC, programator czasowy | Wymagane |
| 12. | Zasilanie z sieci prądu zmiennego o napięciu 400V, 50Hz, wtyczka pasująca do polskich gniazdek | Wymagane |
| 13. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Wymagane |
| 14. | Możliwość badań zastępczych u dostawcy na czas naprawy sprzętu | Wymagane |

Parametry punktowane:

Okres gwarancji:

12 miesięcy – 0 pkt

18 miesięcy – 10 pkt

24 miesiące – 25 pkt

Termin realizacji dostawy:

20 tygodni – 0 pkt

15 tygodni – 8 pkt

10 tygodni – 15 pkt

Część 8 - Urządzenie do badania ścieralności

Szczegółowe warunki techniczne urządzenia do badania ścieralności

|  | Wymagane parametry urządzenia: |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Głowica ścierająca minimum 1 szt. | Wymagane |
| 2. | Stolik do próbek sztywnych i elastycznych | Wymagane |
| 3. | Uchwyt do próbek | Wymagane |
| 4. | Urządzenie odsysające | Wymagane |
| 5. | Odważnik 500 g | Wymagane |
| 6. | Odważnik 1000 g | Wymagane |
| 7. | Praca na sucho i mokro | Wymagane |
| 8. | Zestaw kółek z materiałem ściernym - delikatny ścieracz | Wymagane |
| 9. | Zestaw kółek z materiałem ściernym - średni ścieracz | Wymagane |
| 10. | Zestaw kółek z materiałem ściernym - zgrubny ścieracz | Wymagane |
| 11. | Zestaw kółek z materiału ceramicznego z materiałem ściernym - delikatny ścieracz | Wymagane |
| 12. | Zestaw kółek z materiału ceramicznego z materiałem ściernym - średni ścieracz | Wymagane |
| 13. | Zestaw kółek z materiału ceramicznego z materiałem ściernym - zgrubny ścieracz | Wymagane |
| 14. | Paski papieru ściernego, średni samoprzylepne – 200 szt | Wymagane |
| 15. | Zestaw kółek bez ścieracza | Wymagane |
| 16. | Zestaw kalibracyjny | Wymagane |
| 17. | Instruktaż Wykonawcy dla wytypowanych pracowników Zamawiającego do obsługi urządzenia w wymiarze niezbędnym do opanowania zasad eksploatacji przedmiotu umowy zgodnie z instrukcją obsługi i warunkami gwarancji | Wymagane |
| 18. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Wymagane |
| 19. | Możliwość badań zastępczych u dostawcy na czas naprawy sprzętu | Wymagane |

Parametry punktowane:

Okres gwarancji:

12 miesięcy – 0 pkt

18 miesięcy – 10 pkt

24 miesiące – 25 pkt

Termin realizacji dostawy:

26 tygodni – 0 pkt

20 tygodni – 8 pkt

10 tygodni – 15 pkt

Część 9 - Laserowa drukarka 3D z technologią SLS do proszków polimerowych

Szczegółowe warunki techniczne laserowej drukarki 3D z technologią SLS do proszków polimerowych

|  | Wymagane parametry urządzenia: |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obszar druku minimalny: 150 x 200 x 150 mm | Wymagane |
| 2. | Minimalna grubość drukowanej warstwy w zakresie (co najmniej): 0.06 – 0.15 mm | Wymagane |
| 3. | Druk z proszków polimerowych technologią SLS | Wymagane |
| 4. | Druk z zastosowaniem polimeru PA12 | Wymagane |
| 5. | Sposób spiekania - laser IR | Wymagane |
| 6. | Laser diodowy IR o mocy co najmniej 5W | Wymagane |
| 7. | Możliwość mieszania spiekanego materiału z barwnikami, mączką szklaną, mączką aluminiową lub włóknem węglowym | Wymagane |
| 8. | Możliwość dostosowania drukarki 3D do innych materiałów polimerowych | Wymagane |
| 9. | Wbudowana komora gazu obojętnego | Wymagane |
| 10. | Dedykowane oprogramowanie z obsługą plików zapisanych w formacie co najmniej STL i pełną kontrolą urządzenia, umożliwiające tworzenie własnych profili drukowania, oprogramowanie kompatybilne z systemem Windows 7 | Wymagane |
| 11. | Łączność drukarki wifi | Wymagane |
| 12. | Wizualizacja 3D drukowanego obiektu w programie sterującym | Wymagane |
| 13. | Instruktaż wytypowanych pracowników przez Zamawiającego do obsługi urządzenia w wymiarze niezbędnym do opanowania zasad eksploatacji przedmiotu umowy zgodnie z instrukcją obsługi i warunkami gwarancji | Wymagane |
| 14. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Wymagane |
| 15. | Możliwość badań zastępczych u dostawcy na czas naprawy sprzętu | Wymagane |
|  | Dodatkowe urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania drukarki i testowania proszków kompozytowych |  |
| 1. | Zewnętrzny system do oczyszczania sproszkowanego materiału pozostałego po procesie druku 3D w celu jego ponownego użycia | Wymagane |
| 2. | Zewnętrzny system do piaskowania wykonanych modeli 3D w celu wygładzenia powierzchni | Wymagane |
| 3. | System do odzyskiwania proszku niezużytego w procesie drukowania | Wymagane |
| 4. | Zewnętrzny system do oczyszczania próżniowego | Wymagane |
| 5. | Wymagane jest dostarczenie systemu z ilością proszków umożliwiającą jego uruchomienie (co najmniej 4 kg) | Wymagane |
| 6. | Walizka do transportu | Opcjonalnie |

Parametry punktowane:

Okres gwarancji:

12 miesięcy – 0 pkt

18 miesięcy – 10 pkt

24 miesiące – 25 pkt

Termin realizacji dostawy:

15 tygodni – 0 pkt

10 tygodni – 8 pkt

5 tygodni – 15 pkt

Część 10 – Spektrometr analizy pierwiastkowej z jonizacją plazmową i detekcją optyczną (ICP-OES)

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania minimalne | Emisyjny spektrometr ICP umożliwiający obserwację plazmy boczną oraz wzdłuż osi palnika, palnik umieszczony pionowo. |
| 2. | System optyczny | - układ optyczny z siatką Echelle - zakres minimum 167-785 nm, pomiar dowolnej linii w całym użytecznym zakresie spektralnym - detektor półprzewodnikowy CCD - detektor zamknięty hermetycznie, niewymagający opłukiwania argonem - jednoczesny pomiar linii analitycznych oraz tła po obu stronach pików (w dowolnych miejscach) - możliwość pracy w trybie radialnym i wzdłuż osi palnika w czasie jednego pomiaru (również dla tej samej linii analitycznej) - możliwość radialnej obserwacji plazmy na różnych wysokościach - układ optyczny o ogniskowej co najmniej 250 mm stabilizowany w temperaturze 35°C w celu zapewnienia doskonałej stabilności - układ optyczny płukany argonem lub azotem. Nie dopuszcza się systemu z pompą próżniową. - rozdzielczość rzeczywista < 0.009 nm w zakresie UV (dla 200 nm). |
| 3. | System wprowadzania próbek | - budowa umożliwiająca wymianę całego systemu bez użycia jakichkolwiek narzędzi w ciągu kilku sekund - układ wprowadzania próbki zawierający komorę mgielną cyklonową oraz rozpylacz koncentryczny typu Meinhard’a - możliwość rozbudowy o wbudowany zawór do płukania toru próbki w trakcie trwania pomiaru |
| 4. | Pompa perystaltyczna | - minimum czterokanałowa 12-rolkowa zapewniająca równomierną prędkość podawania oznaczanych roztworów i odprowadzania ścieków. |
| 5. | Generator RF | - częstotliwość generatora nie mniejsza niż 27 MHz - półprzewodnikowy typu „free running”, bezobsługowy (nie wymagający wymiany części zużywalnych) - minimalny zakres mocy od 1000 do 1500 W, w regulowany w krokach co 10 W - system zapewniający stałą korekcję mocy w zależności od warunków panujących w plazmie - generator spełniający wymagania norm EN 55011, EN 61000, EN 61010, EN 61326 |
| 6. | Oprogramowanie sterujące | - wielozadaniowe zapewniające kontrolę wszystkich parametrów spektrometru oraz zbieranie i obróbkę wyników - wstępnie zaprogramowane metody ułatwiające przygotowanie analizy - parametry domyślne dla każdego pierwiastka - biblioteka linii emisyjnych z możliwością jej poszerzania o kolejne linie - zdolność do zapamiętywania i ponownego oglądania otrzymanych widm - możliwość doboru optymalnych parametrów pomiaru (takich jak przepływy gazów, moc generatora itp.) „on-line” - automatycznie lub manualnie ustawiany czas integracji (w granicach od 0.01 do 500 sekund) sygnałów w zależności od zawartości mierzonego pierwiastka oraz intensywności linii analitycznej, pozwalający na poprawę intensywności małych sygnałów - możliwość stosowania wielu standardów wewnętrznych - algorytmy pozwalające na korekcję interferencji spektralnych niemożliwych do usunięcia innymi technikami (np. użyciem linii alternatywnych) - możliwość analizowania i przeliczania otrzymanych wyników bez konieczności wykonywania ponownej analizy - wyświetlane na ekranie informacje o stanie spektrometru - gotowe szablony raportów analitycznych; wyniki analizy zapisywane w bazie danych, możliwość eksportu wyników do innych pakietów oprogramowania - czas gotowości do pracy ze stanu stand-by nie dłuższy niż 20 minut |
| 7. | Zamknięty obieg chłodzenia | - temperatura chłodzenia od –5oC do 40 oC. Pojemność zbiornika minimum 4 litry. |
| 8. | Wyposażenie | - zamknięty układ chłodzenia z cyfrową kontrolą temperatury tzw. chiller - system do generacji wodorków - system do podawania standardu wewnętrznego - minimum jeden dodatkowy palnik kwarcowy - minimum jeden dodatkowy rozpylacz koncentryczny - minimum jeden dodatkowy rozpylacz z tworzywa - zapasowe elementów optyki w tym okienka wraz elementami dodatkowymi o ile takie są wymagane - wężyki do pompy perystaltycznej - min. 20 szt. - wężyki kapilarne – min. 20 szt. - probówki z tworzywa o pojemności 50 ml – min. 500 szt - odpowiednie roztwory do strojenia spektrometru - certyfikowany mix standardów dla min. 15 pierwiastków, min. 125 mL - 1 szt. |
| 9. | Szkolenie | - obsługowe i aplikacyjne w języku polskim dla dowolnej liczy osób prowadzone przez specjalistę w dziedzinie analiz pierwiastkowych (ICP-OES) w wymiarze łącznie co najmniej 7 dni (56h) przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego i zakończone certyfikatem. |
| 10. | Zasilanie | - 230 VAC 50Hz |
| 11. | Gwarancja | - minimum 24 miesiące |

Opis kryteriów i sposób oceny ofert dla cz. 10:

| Lp. | Parametry | Ilość przyznawanych punktów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewka indukcyjna: - miedziana, wymagająca chłodzenia - aluminiowa niewymagająca chłodzenia | 0 pkt 10 pkt |
| 2. | Zakres spektralny: - zakres 167-785 nm - zakres 167-835 nm - zakres 165-900 nm | 0 pkt 2 pkt 5 pkt |
| 3. | Odcięcie stożka plazmy: - bez wykorzystania noża powietrznego - za pomocą noża powietrznego | 0 pkt 10 pkt |
| 4. | Wbudowana kamera do obserwacji plazmy w czasie pracy spektrometru: - NIE - TAK | 0 pkt 2 pkt |
| 5. | Czas gotowości do pracy od włączenia aparatu z całkowitego wyłączenia (tzw. zimny start) - powyżej 10 minut - poniżej 10 minut | 0 pkt 3 pkt |
| RAZEM MAKSYMALNA WARTOŚĆ: |  | 30 pkt |

Gwarancja: min. 24 miesiące (36 miesięcy (+10 pkt.), 48 miesięcy (+15 pkt.), 60 miesięcy (+20 pkt.). Okres gwarancji musi być określony w pełnych cyklach rocznych.

Termin realizacji: do 24 tygodni

Dotyczy wszystkich części:

Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii – do 48 godzin.

Czas naprawy od momentu powiadomienia o awarii – do 14 dni.