| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ/model | Cena jedn. netto [PLN] | *VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Wieża endoskopowa | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

*( jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT - poniżej tabeli należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT.

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| PROCESOR OBRAZU HDTV 1080p - 1 sztuka |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru standardu obrazowania spośród: HDTV1080p, HDTV1080i, SXGA, SDTV. | Tak |  |
|  | Cyfrowe wyjścia HDTV1080: DVI-D, 2X HD-SDI, | Tak |  |
|  | Analogowe wyjścia HDTV1080: RGB | Tak |  |
|  | Wyjścia wideo standard: S-video, Composite | Tak |  |
|  | Wejścia HDTV: HD-SDI | Tak |  |
|  | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/DICOMM, Firewire. | Tak |  |
|  | Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim | Tak |  |
|  | Polskie czcionki komunikatów procesora | Tak |  |
|  | Możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż,ź) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta. | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących - USB Stick | Tak |  |
|  | Zapisywanie zdjęć jako JPEG lub bezstratny TIFF | Tak |  |
|  | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. | Tak |  |
|  | Trzy tryby przysłony: auto, maksymalny, średni. | Tak |  |
|  | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu – 27 trybów | Tak |  |
|  | Możliwość uwydatniania krawędzi obrazu również po jego zatrzymaniu | Tak |  |
|  | Równoczesny - optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany. | Tak |  |
|  | 3 tryby obrazowania w wąskim paśmie światła | Tak |  |
|  | Automatyczny dobór trybu obrazowania w wąskim paśmie światła w zależności od rodzaju podłączonego endoskopu. | Tak |  |
|  | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze – 2, na klawiaturze – 4. | Tak |  |
|  | Współpraca z endoskopami EXERA posiadanymi przez pracownię. | Tak |  |
|  | Współpraca z posiadanym przez pracownię systemem Endobase | Tak |  |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA - 1 sztuka |  |  |  |
|  | Lampa Ksenon 300 Watt | Tak |  |
|  | Optyczny filtr wąskiego pasma światła umieszczony w źródle światła, wycinający widmo światła odpowiedzialne za kolor czerwony. | Tak |  |
|  | Zapasowa żarówka Halogen włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej – 35 W. | Tak |  |
|  | Automatyczna regulacja mocy światła | Tak |  |
|  | Ręczna regulacja mocy światła +/- 8 stopni | Tak |  |
|  | Możliwość włączenia lub wyłączenia żarówki przyciskiem na panelu urządzenia. | Tak |  |
|  | Insuflacja powietrza 0-3 stopni | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia endoskopów EXERA posiadanych przez pracownię | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia wybranych endoskopów przy pomocy jednego konektora. | Tak |  |
| MONITOR MEDYCZNY 4K – 3 sztuki |  |  |  |
|  | Przekątna ekranu: 31,5 ” | Tak |  |
|  | Technologia panelu: LCD TFT z aktywną matrycą | Tak |  |
|  | Podświetlenie: LED | Tak |  |
|  | Rozdzielczość: 3840 × 2160 | Tak |  |
|  | Proporcje ekranu: 16:9 | Tak |  |
|  | Jasność: 450 cd/m | Tak |  |
|  | Kąt widzenia: 178° | Tak |  |
|  | Kontrast: 1000:1 | Tak |  |
|  | Wejścia sygnału 4K: 12G-SDI ×2, Display Port ×1, HDMI ×1 | Tak |  |
|  | Wyjścia sygnału 4K: 12G-SDI ×2 | Tak |  |
|  | Wejścia sygnału 2K: 3G-SDI ×1, DVI-D ×1 | Tak |  |
|  | Wyjścia sygnału 2K: 3G-SDI ×1 | Tak |  |
|  | Dodatkowe funkcje: wzmocnienie obrazu struktur i koloru, wyświetlenie wielu obrazów (PIP/POP) | Tak |  |
|  | Funkcja klonowanie zawartości monitora wraz z obrazem PIP/POP w rozdzielczości 4K/HD na drugi monitor. | Tak |  |
|  | Funkcja skalowania obrazu HD do rozdzielczości 4K | Tak |  |
|  | Wbudowany zasilacz monitora | Tak |  |
|  | Waga maks. 12 kg | Tak/podać |  |
| Wideogastroskop zabiegowy HDTV – 3 sztuki |  |  |  |
|  | Obrazowanie w standardzie HDTV 1080p | Tak |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy. | Tak |  |
|  | Grubość całej sondy endoskopowej – 10,9 mm grubość końcówki 10,0 mm | Tak |  |
|  | Kanał roboczy – 3,7 mm | Tak |  |
|  | Głębia ostrości : tryb bliski 2-100 mm, | Tak |  |
|  | Zginanie końcówki Endoskopu: G: 210o, D:90o, L:100o, P:100o | Tak |  |
|  | Pole widzenia – 140o | Tak |  |
|  | Kanał irygacyjny – Water Jet | Tak |  |
|  | Ilość przycisków w głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - min. 4 szt. | Tak/podać |  |
|  | Długość sondy roboczej – 1030 mm | Tak |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających. | Tak |  |
|  | Typ konektora – jednogniazdowy | Tak |  |
| Wideokolonoskop HDTV 1080p - 1 sztuka |  |  |  |
|  | Obrazowanie w standardzie HDTV 1080p | Tak |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy. | Tak |  |
|  | Grubość sondy endoskopowej – 12,8 mm | Tak |  |
|  | Grubość końcówki sondy endoskopowej – 13,2 mm | Tak |  |
|  | Kanał roboczy – 3,7 mm | Tak |  |
|  | Głębia ostrości dwustopniowa: tryb bliski 2-100 mm, | Tak |  |
|  | Zginanie końcówki Endoskopu: G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o | Tak |  |
|  | Pole widzenia – 170o | Tak |  |
|  | Kanał irygacyjny Water Jet | Tak |  |
|  | Ilość przycisków w głowicy endoskopu ,dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - min. 4 szt. | Tak/podać |  |
|  | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu | Tak |  |
|  | Miejsce dodatkowego zagięcia endoskopu w części dystalnej sondy, ułatwiające pokonywanie zagięć w przewodzie pokarmowym pacjenta. | Tak |  |
|  | Przełożenie rotacji sondy wokół własnej osi przeciwdziałające zapętlaniu sondy - identyczne na całej długości sondy. Przeniesienie siły 1:1. | Tak |  |
|  | Długość sondy roboczej – 1680 mm | Tak |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających. | Tak |  |
|  | Cewki magnetyczne rozmieszczone na całej długości sondy endoskopowej wspomagające pozycjonowanie endoskopu w celu diagnozowania zapętleń, współpracujące z systemem z poz. I. | Tak |  |
|  | Typ konektora – jednogniazdowy | Tak |  |
| Wideokolonoskop - 2 sztuki |  |  |  |
|  | Obrazowanie w standardzie HDTV 1080p | Tak |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy. | Tak |  |
|  | Grubość sondy endoskopowej – 12,8 mm | Tak |  |
|  | Grubość końcówki sondy endoskopowej – 12,8 mm | Tak |  |
|  | Kanał roboczy – 3,7 mm | Tak |  |
|  | Głębia ostrości już od 2 mm do 100 mm | Tak |  |
|  | Zginanie końcówki Endoskopu: min. G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o | Tak |  |
|  | Pole widzenia – 140o | Tak |  |
|  | Kanał irygacyjny Water Jet | Tak |  |
|  | Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora – 4 | Tak |  |
|  | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu | Tak |  |
|  | Długość sondy roboczej – 1680 mm | Tak |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających. | Tak |  |
|  | Typ konektora – jednogniazdowy | Tak |  |
|  | Wbudowany w konektor chip zbliżeniowy RFiD identyfikujący endoskop zbliżeniowo | Tak |  |
| System insuflacji – 1 sztuka |  |  |  |
|  | Kompaktowy rozmiar umożliwiający ustawienie na wózku endoskopowym – szer: 125 mm , głęb.:300 mm , wys.: 150 mm | Tak/podać |  |
|  | Regulowany przy pomocy węży przepływowych system podawania gazu | Tak |  |
|  | Trzy stopnie ustawienia czasu podawania gazu: Long, Short, OFF (brak limitu) | Tak |  |
|  | Butelka woda-gaz kompatybilna ze źródłem światła EXERA umożliwiając insuflację CO2 | Tak |  |
|  | Zaworki woda-powietrze (4 szt.) kompatybilne z posiadanymi kolonoskopami i duodenoskopami przeznaczonymi do sterowania pompą CO2, przeciwdziałające wydostawaniu się CO2 do pomieszczenia | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowane sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2022. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa i 1szt. w wersji elektronicznej– płyta CD lub pendrive) Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 3 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |