Poznań dnia: 2022-06-15

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa tomografu okulistycznego OCT oraz stołów operacyjnych ogólnochirurgicznych do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – znak sprawy SZW/DZP/35/2022.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy pakietu nr 1: W nawiązaniu do ujętego w punkcie 25 tabeli szczegółowego opisu zamówienia (załącznik nr 2) wymogu zaoferowania komputera umożliwiającego podłączenie urządzenia do sieci komputerowej Zamawiającego celem integracji z systemem PACS/RIS - czy Zamawiający potwierdza, że system szpitalny PACS/RIS jest rozszerzony o dodatkową licencję kliencką, która umożliwi współpracę z oprogramowaniem do oferowanego urządzenia i że Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy ponoszenia dodatkowych nakładów na rozbudowę systemu szpitalnego o dodatkowe licencje oraz w zakresie jego konfiguracji? Odpowiedź: Zamawiający wymaga licencji do PACS. 1.Dotyczy część 2, punkt 1. Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu operacyjnego ogólnochirurgicznego neurochirurgicznych z asymetrycznie umieszczoną kolumną stołu zapewniającą dostęp aparatu RTG od stóp pacjenta do klatki piersiowej bez konieczności zmiany jego pozycji, zmiany konfiguracji blatu z możliwością użycia przesuwu wzdłużnego. Rozwiązanie takie nie zmniejsza funkcjonalności stołu, a wręcz przeciwnie pozwala na znacznie większe możliwości pozycjonowania pacjenta. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 2. Dotyczy część 2, punkt 2. Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu operacyjnego w którym podstawa stołu wykonana jest z żeliwa a obudowa podstawy wykonana jest ze stali nierdzewnej. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania stół jest bardzo stabilny w każdej pozycji ułożenia pacjenta czy blatu, a osłona ze stali nierdzewnej pozwala na zachowanie higieny. 3. Dotyczy część 2, punkt 4. Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu operacyjnego w którym kolumna stołu wykonana jest ze stali nierdzewnej z małą osłoną harmonijkową siłownika blatu oraz tworzywową odporna na wnikanie płynów osłoną górnej części kolumny. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 4. Dotyczy część 2, punkt 6. Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu operacyjnego, który wyposażony jest w układ jezdny realizowany przez cztery zestawy podwójnych kół o średnicy 100 mm, na obrotnicach, umieszczone wewnątrz obrysu podstawy stołu, co jest rozwiązaniem pozwalającym zarówno na łatwiejsze manewrowanie stołem jak i zapewnienie lepszej stabilności. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. 5. Dotyczy część 2, punkt 8. Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu operacyjnego w którym cała podstawa w pozycji zablokowanej posadowiona jest na podłodze a koła zostają podniesione. Dzięki takiemu rozwiązaniu stół jest bardzo stabilny w każdej pozycji ułożenia pacjenta czy blatu. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 6. Dotyczy część 2, punkt 10. Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu operacyjnego w którym wychylenie blatu poza kolumnę stołu min. 1380 mm - bez konieczności zmiany konfiguracji blatu lecz z użyciem funkcji przesuwu wzdłużnego. Zwracamy uwagę, że w przypadku oferowanego stołu parametr ten jest równy z parametrem dostępności ramienia "C" aparatu RTG - co jest parametrem ważnym z punktu użytkowego urządzenia. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 7. Dotyczy część 2, punkt 11. Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu operacyjnego w którym dostępność ramienia "C" aparatu RTG do prześwietlania całego ciała pacjenta bez konieczności zmiany jego położenia na stole, zmiany konfiguracji blatu, przy użyciu funkcji przesuwu wzdłużnego blatu blatu, jest możliwa na długości 1380 mm, co jest wartością tylko nieznacznie mniejszą od wymaganej. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 8. Dotyczy część 2, punkt 14. Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu operacyjnego wyposażonego w podwójny, podstawowy i awaryjny, elektrohydrauliczny system przemieszczania blatu stołu - jeden sterowany za pomocą pilota sterującego przewodowego bądź bezprzewodowego, drugi sterowny za pomocą panelu sterowania awaryjnego na kolumnie. Rozwiązanie pozwala na bezpieczne dokończenie operacji w przypadku awarii. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ - Zamawiający doprecyzowuje oczekiwania opisane w punkcie 14 SWZ - Zamawiający oczekuje stołu operacyjnego, wyposażonego w podwójny, podstawowy i awaryjny, elektrohydrauliczny system przemieszczania blatu stołu ( dwa niezależne systemy akumulatorów, dwa niezależne układy pomp hydraulicznych i dwa niezależne systemy sterowania elektrycznego ). 9. Dotyczy część 2, punkt 18. Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu operacyjnego wyposażonego w zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dodatkowego (awaryjnego) układu sterującego blatu poprzez konieczność naciśnięcia jednocześnie dwóch przycisków dodatkowego panelu sterującego celem aktywacji wybranej funkcji - bez dodatkowego zabezpieczenia w postaci osłony panelu awaryjnego. Jeden rodzaj zabezpieczenia jest w pełni wystarczający dla zapewnienia bezpiecznej obsługi stołu. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 10. Dotyczy część 2, punkt 20. Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu operacyjnego w którym regulacja pochylenia wzdłużnego - AntyTrendelenburga jest parametrem lepszym od wymaganego i wynosi 35°. Taki zakres jest wystarczający dla wykonania praktycznie wszystkich zabiegów operacyjnych. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. 11. Dotyczy część 2, punkt 23. Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu operacyjnego w którym pilot posiada 5-stopniowy wskaźnik sygnalizujący stan naładowania akumulatorów. Jest to rozwiązanie bardziej czytelne dla Użytkownika. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 12. Dotyczy część 2, punkt 24. Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu operacyjnego z sekcją podgłówka łatwo demontowana i regulowana manualnie ze wspomaganiem mechanicznym i systemem automatycznego blokowania po puszczeniu przycisku, w zakresie min. +/-30°. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 13. Dotyczy część 2, punkt 25. Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu operacyjnego z sekcją pod nogi łatwo demontowaną i regulowaną elektro-hydraulicznie przy pomocy pilota w zakresie - 90° ÷ +80° w płaszczyźnie pionowej i 45° w płaszczyźnie poziomej. Jest to rozwiązanie znacznie bardziej funkcjonalne od wymaganego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. 14. Dotyczy część 2, punkt 28. Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu operacyjnego w którym materace bezszwowe antystatyczne o właściwościach przeciwodleżynowych, demontowane a ich grubość to 80mm. Rozwiązanie takie zwiększa parametry funkcjonalne stołu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. 15. Dotyczy część 2, punkt 29. Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu operacyjnego w którym materace są mocowane do stołu za pomocą pasków rzepowych. Rozwiązanie takie nie pogarsza parametrów funkcjonalnych stołu. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 16. Dotyczy część 2, punkt 32. Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu operacyjnego w którym istnieje możliwość montażu w przyszłości następującego wyposażenia: - dedykowaną karbonową ramę - rama z podparciem na jej końcu, poza obszarem monitorowania ramieniem C lub O, o nośności min. 250 kg, mocowaną bezpośrednio do stołu bez dodatkowych adapterów - dedykowaną karbonową płytę o długości 1200 mm (+/- 100 mm) mocowaną bezpośrednio do stołu bez dodatkowych adapterów. Różnice wynikają jedynie z technologii różnych producentów i nie wpływają na funkcjonalność urządzenia. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Umowa - par. 8 pkt. 6 - prosimy o odstąpienie od zapisu o przekazaniu faktury wraz z dostawą. Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. Kar: umowa - par. 9, pkt 2 - prosimy o zmniejszenie kar łącznych do 20%. Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. Umowa: par. 11 pkt 1 - jest to klauzula abuzywna w świetle art. 433 ustawy Pzp, zgodnie z którą umowa nie może przewidywać odpowiedzialności wykonawcy z tytułu opóźnienia, a jedynie z tytułu zwłoki. Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikację. Par. 11 pkt 4 - Wydaje się, że zapis referuje do poprzedniej ustawy Pzp. Przesłanki odstąpienia od umowy w aktualnie obowiązującej ustawie Pzp zawarte są w art. 456. Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikację. Dotyczy pkt. 9.1 i 9.2: Ww. punkty zawierają dwie różne informacje o terminie dostarczenia dokumentów: "Dane katalogowe, opisy lub fotografie". Prosimy o doprecyzowanie kiedy mają one być złożone. Odpowiedź: Dokumenty wraz z ofertą. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę dokumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający ma prawo wezwać przedmiotowe środki dowodowe. 1. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z asymetrycznie umieszczoną kolumną stołu oraz dodatkowym przesuwem wzdłużnym 34 cm zapewniający dostęp aparatu RTG od stóp pacjenta do klatki piersiowej bez konieczności zmiany jego pozycji ułożenia. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 2. Czy Zamawiający dopuści podstawę stołu płaską w kształcie litery U z wycięciem od strony nóg umożliwiającym dobry dostęp do pacjenta bez jakichkolwiek i elementów wystających. Podstawa umożliwiająca wsunięcie stóp z każdej strony (nadmieniamy, że w pkt 10 Zamawiający wymaga podstawy w kształcie litery U). Odpowiedź: Zgodnie z SWZ - Zamawiający wymaga stołu z podstawą w kształcie litery T lub Y ze zwężeniem skierowanym w stronę segmentu nóg, który umożliwia swobodny dostęp operatora do pacjenta. W punkcie 10 SWZ zamawiający opisuje wymagania, że blat stołu występuje w układzie kolumna - podstawa w kształcie leżącej litery U. 3. Czy Zamawiający dopuści kolumnę stołu wykonaną w całości ze stali nierdzewnej z dodatkową tworzywową osłoną siłowników. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 4. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z czterema podwójnymi kołami o średnicy 100mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. 5. Czy Zamawiający dopuści stół bez dodatkowego mechanizmu blokującego do jazdy kierunkowej uruchamianego za pomocą dźwigni nożnej lub pilota? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 6. Czy Zamawiający dopuści stół elektromechaniczny w tym z elektromechaniczną blokadą podstawy? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 7. Czy Zamawiający dopuści stół ze sterowaniem elektromechanicznym? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 8. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny gdzie system sterowania awaryjnego umieszczony jest na kolumnie stołu i w celu bezpieczeństwa potrzebne jest użycie dwóch przycisków aby aktywować daną funkcję? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 9. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją wysokości od 66cm do 103 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. 10. Czy Zamawiający będzie wymagał aby segment nożny był sterowany elektromechanicznie z pilota w zakresie 80 stopni w górę i 92 stopnie w dół? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 11. Czy Zamawiający dopuści stół bez możliwości zablokowania zmian ustawień blatu stołu operacyjnego przyciskiem na pilocie? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 12. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny w którym wskaźnik naładowania akumulatorów jest umieszczony na kolumnie stołu na panelu sterowania awaryjnego i w przypadku rozładowywania się akumulatorów kontrolka miga na czerwono? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 13. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z dopuszczalnym obciążeniem 400kg i minimalnym obciążeniem w każdej pozycji 200kg? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 14. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z bezszwowymi antystatycznymi materacami z pamięcią kształtu, przeciwodleżynowymi o grubości 90mm mocowanymi do blatu na rzepy? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 15. Czy Zamawiający dopuści możliwość doposażenia w przyszłości stołu o następujące elementy, nie występujące na obecnym etapie wyposażenia stołu : " dedykowaną karbonową ramę - o nośności min 200 kg, mocowaną bezpośrednio do stołu bez dodatkowych adapterów " dedykowaną karbonową płytę o długości 1200mm mocowaną bezpośrednio do stołu bez dodatkowych adapterów. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 16. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni od dnia podpisania umowy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki