| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Sterylizator plazmowy | 1 komplet |  |  |  |  |  |

*(jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT - poniżej tabeli należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT.

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Komora prostokątna o objętości całkowitej minimum 130 litrów. | Tak, podać |  |
|  | Komora wykonana ze stali kwasoodpornej, przelotowa. | Tak, podać |  |
|  | Minimalne wymiary użytkowe komory: - głębokość 730 mm - szerokość 430 mm - wysokość 400 mm | Tak, podać |  |
|  | Drzwi komory przesuwne w pionie. | Tak, podać |  |
|  | Przeznaczony do sterylizacji narzędzi wrażliwych, kanałowych, endoskopów elastycznych oraz optyk. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość sterylizacji przewodów elastycznych 1Ø ×12 000mm. | Tak 10 pkt Nie 0 pkt, podać |  |
|  | Możliwość sterylizacji przewodów w wykonaniu ze stali nierdzewnej (sztywnych lub półelastycznych) 1Ø ×1 000mm | Tak 10 pkt Nie 0 pkt, podać |  |
|  | Możliwość sterylizacji narzędzi Da Vinci | Tak |  |
|  | Brak zakłóceń w przebiegu programu w przypadku dotknięcia sterylizowanego materiału do ścianki komory | Tak 10 pkt Nie 0 pkt, podać |  |
|  | Automatyczna kontrola procesu sterylizacji (temperatury, ciśnienia, fazy cyklu, itp) | Tak, podać |  |
|  | Czynnik sterylizujący nadtlenek wodoru oraz plazma gazu. Stężenie nadtlenku wodoru w naboju oraz podczas procesu maksymalnie 60 %. | Tak, podać |  |
|  | Stężenie nadtlenku wodoru w procesie sterylizacji nie przekraczające 50 % | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Jednorazowy nabój sterylizacyjny (jeden nabój na jeden proces) | Tak |  |
|  | Brak konieczności stosowania zbiornika pozostałości nadtlenku wodoru oraz opakowań czynnika sterylizującego. | Tak, podać |  |
|  | Temperatura cyklu sterylizacji maksymalnie 60 ºC | Tak, podać |  |
|  | Minimum 2 programy sterylizacyjne. Maksymalny czas trwania procesu do 70 minut, brak konieczności aeracji wsadu po procesie | Tak, podać |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | Tak, podać |  |
|  | Po stronie załadowczej oraz wyładowczej dotykowy panel sterowania z kolorowym ekranem (nie dopuszcza się przycisków membranowych). | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna kontrola procesu sterylizacji (temperatury, ciśnienia, fazy cyklu, itp.) | Tak, podać |  |
|  | Wydruku parametrów procesu sterylizacji oraz ewentualnych sytuacji alarmowych na wbudowanej drukarce. | Tak, podać |  |
|  | Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi. | Tak, podać |  |
|  | Kontrola procesu sterylizacji za pomocą wskaźników biologicznych i chemicznych | Tak, podać |  |
|  | Możliwość natychmiastowego użycia wysterylizowanego sprzętu, brak procesu aeracji | Tak, podać |  |
|  | Możliwość stosowania opakowań oraz testów biologicznych do sterylizacji plazmowej różnych producentów. | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230V lub 400V 50Hz, maksymalna moc przyłączeniowa 4kW. Urządzenie nie wymagające dodatkowych przyłączy poza zasilaniem elektrycznym. | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne (W x S x G) 180x110x110 cm | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją). | Tak |  |
|  | Potwierdzenie spełnienia wymagań normy ISO14937 zawarte w deklaracji zgodności producenta | Tak |  |
|  | Oświadczenie producenta o posiadaniu wdrożonego systemu jakości ISO 9001 lub równoważny | Tak |  |
|  | Potwierdzenie producenta o możliwości reprocesowania narzędzi Da Vinci | Tak |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Oferowane sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2022. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa i 1szt. w wersji elektronicznej– płyta CD lub pendrive) Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE i deklaracja zgodności. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się na własny koszt do: - dostosowania infrastruktury i dokonania instalacji sprzętu we wskazanym przez zamawiającego miejscu zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 3 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |