Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Mikroskop

1. Ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami: regulacji siły światła, przesuwu preparatów, współosiową śrubą mikro/makro do ustawiania ostrości. Wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro, wbudowany pierścień blokady położenia stolika (wysokości). Działka odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 mikrometr. Statyw mikroskopu z możliwością zamontowania nasadki okularowej o polu widzenia 26.5mm.

2. Oświetlacz ledowy wg systemu Koehlera.

3. Optyka w systemie korekcji do nieskończoności długość optyczna obiektywów 45mm.

4. Ledowe źródło światła przechodzącego o mocy odpowiadającej żarówce 100W. Czas życia nie mniej niż 50 000 h.

5. Kondensor do jasnego pola, ciemnego pola NA 1.1

6. Wymienny uchwyt rewolwerowy na 6 obiektywów ze szczeliną na analizator.

7. Stolik zmotoryzowany z enkoderami. Zakres ruchu 75mm x 50mm. Rozdzielczość 0.05 mikrometra, dokładność 1 mikrometr, powtarzalność 1 mikrometr. Szybkość ruchu 50 mm/s. Obciążenie 2000g

8. Nasadka binokularowa z fototubusem, nachylenie 30 stopni, regulacja rozstawu okularów 50-76 mm, regulacja dioptryjna +/- 5 w lewym tubusie. Zwrotnica podziału światła okulary/fototubus trójpozycyjna (100/0, 20/80, 0/100).

9. Dodatkowa przejściówka do zamontowania kamery cyfrowej z podziałem światła okulary kamera 100/0, 20/80.

10. Okulary z osłonkami gumowymi powiększenie 10x, numer pola 22. Jeden z regulacją dioptryjną w zakresie +/- 5 dioptrii

11. Adaptacja do kamery z soczewką 0,5x

12. Wyposażenie do polaryzacji

13. Obiektywy o długości optycznej 45mm o parametrach:

▪ Powiększenie 5x, apertura numeryczna 0.13, odległość robocza 22.5

▪ Powiększenie 10x, apertura numeryczna 0.25, odległość robocza 10.6mm

▪ Powiększenie 20x, apertura numeryczna 0.4, odległość robocza 1.2 mm

Powiększenie 20x, apertura numeryczna 0.25, odległość robocza 25mm

▪ Powiększenie 40x, apertura numeryczna 0.65, odległość robocza 0.6mm

▪ Powiększenie 50x, apertura numeryczna 0.35, odległość robocza 18mm

▪ Powiększenie 100x,regulowana apertura numeryczna w zakresie 0.6- 1.25, odległość robocza 0.13mmmm

14. Wyposażenie do światła odbitego z halogenowym oświetleniem o mocy 100W.

15. Adapter do zamontowania dwóch źródeł światła przechodzącego

16. Kable zasilające, pokrowiec

Kamera

1. matryca CMOS

2. wielkość matrycy 1/1.8 cala

3. rozdzielczość 3088 x 2076 pixel

4. wielkość piksela 2,4 x 2,4μm

5. binning 2x, 4x

6. zakres dynamiki 10 bit

7. zakres czasu ekspozycji minimum 13μs do 15 s

8. czas odświeżania 45 fps przy maksymalnej rozdzielczości, 60 fps przy rozdzielczości 1920x1080

9. mocowanie na gwint typu c – adaptacja z soczewką 0.5x

10. Automatyczny balans bieli

11. połączenie z komputerem za pomocą portu USB 3.1

Oprogramowanie

• Oprogramowanie pozwalające na cyfrową rejestrację obrazu,

• Interaktywne sterowanie pracą kamery, ręczny i automatyczny dobór parametrów ekspozycji,

• Rejestracja zdjęć w różnych formatach (.jpg, .bmp., .tiff …)

• Wyświetlanie historii i właściwości obrazów,

• Nagrywanie filmów formacie .avi

• Dostępne narzędzia do przesuwania i zmiany powiększenia obrazu,

• Wyświetlanie wielu obrazów z jednoczesną zmianą powiększenia wszystkich obrazów,

• Wyświetlanie, wyodrębnianie i usuwanie poszczególnych warstw obrazu,

• Automatyczne dostosowywanie parametrów wyświetlania obrazu

• Łączenie wielu obrazów RGB w jeden obraz wielowymiarowy,

• Regulacja składowych RGB, intensywności, optymalizacji kontrastu, wykonania balansu bieli i odwrócenia kolorów obrazu,

• Nanoszenie na obraz opisów i strzałek,

• Możliwość rozbudowy oprogramowania poprzez upgrade bez konieczności ponownego zakupu oprogramowania,

• Pomiary długości, szerokości, pola powierzchni

• Pełna dowolność ułożenia interfejsu oprogramowania