Bydgoszcz dnia: 2022-06-22

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Sprawa nr: 75/2022

Pismo: 5167/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa myjni dezynfektora przelotowego oraz sterylizatora plazmowego” – znak sprawy 75/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 ZADANIE 2: sterylizator plazmowy - (Ad.7) Prosimy o dopuszczenie do postępowania sterylizatora plazmowego z możliwością sterylizacji przewodów elastycznych 1 fi x 2 000 mm. Odpowiedź: Zamawiający zwraca uwagę, iż punkt 7 specyfikacji technicznej jest punktowany. Tym samym, Zamawiający dopuszcza, ale informuje, że w przypadku zaoferowania powyższego asortymentu przyzna 0 punktów. - (Ad.13) Czy Zamawiający dopuści do postępowania sterylizator plazmowy, który posiada dużo bardziej ekonomiczne rozwiązanie, które gwarantuje wykorzystanie pojemnika z czynnikiem sterylizacyjnym na kolejnych 15 cykli - bez konieczności jego wyjmowania. Ważność takiego pojemnika to 60 dni od pierwszego zrealizowanego cyklu. Takie rozwiązanie jest nie tylko dużo bardziej ekonomiczne, ale i wygodniejsze dla osób obsługujących urządzenie. Dodatkowo urządzenie na bieżąco informuję, po uruchomieniu, na dotykowym wyświetlaczu o ilości pozostałych cykli możliwych do zrealizowania z pojemnika z czynnikiem sterylizacyjnym. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ ze szczególnym uwzględnieniem możliwości sterylizacji narzędzi Da Vinci potwierdzonym przez producenta sterylizatora. - (Ad.11 i 12) Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie przez Zamawiającego, o jakim stężeniu nadtlenku wodoru - w dwóch punkach Zamawiający wskazuje dwie różne maksymalne wartości - w pkt 11 maksymalna wartość 60% a w punkcie 12 maksymalna wartość 50%. Zgodnie z najbardziej aktualnymi wytycznymi Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej obecne na rynku sterylizatory plazmowe "w zależności od generacji pracują na różnych stężeniach nadtlenku wodoru, które w komorze sterylizatora w trakcie procesu mieszczą się w zakresie 50-90%". Decydujące o skuteczności procesu sterylizacji nie jest zatem stężenie nadtlenku wodoru a poziom bezpiecznej sterylizacji (SAL). Sterylizator, który proponujemy ma 59% stężenie nadtlenku wodoru i potwierdzone badaniami bezpieczną sterylizację SAL 10-6 dla spor Bacillus stearothermohilus Odpowiedź: Zgodnie z treścią punktów 11 i 12 specyfikacji technicznej Zamawiający dopuszcza stężenie nadtlenku wodoru do wartości 60%, przy czym za stężenie o wartości 50% Zamawiający przydzieli 10 pkt. w ocenie technicznej.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B10

Wyk. A. Przykłota – tel. 261 417 449

data: 22.06.2022 r.